Техническое задание.

	

№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Ко-личество
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	Многофункци-ональный 
калибратор и 
коммуникатор 

Типа Beamex MC6 исполнение (-R) (Финляндия) или эквивалент
	Калибраторы многофункциональные и коммуникаторы предназначены для измерений и воспроизведений сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления (в том числе сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления), частоты периодических сигналов, измерений давления., а также коммуникатор устройств HART, FOUNDATION Fiedbus H1, Profibus PA и даталоггер в едином корпусе.
Широчайшие функциональные возможности и высокие метрологические характеристики позволяют использовать для калибровки и поверки самых современных средств измерения (СИ) давления, перепада давления, расхода, уровня, температуры и т.д.
В сочетании c калибровочным ПО Beamex CMX калибратор позволяет создавать безбумажные автоматизированные комплексы для управления процессами калибровки/поверки СИ предприятия.
Основные особенности:
Цветной сенсорный дисплей с диагональю 5,7", подсветкой и мембранной клавиатурой
Полностью русифицированный многооконный, дружественный пользователю интерфейс на основе меню, c мнемосхемами подключения различных устройств
Установка до четырех внутренних и подключение внешних модулей измерения давления
Термопары и термосопротивления по ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 50431-92, ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ 6651-78, ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, ГОСТ Р 6651-2009
Комплектация:
- калибратор многофункциональный и коммуникатор с предустановленными по заказу внутренними модулями давления;
- установленный аккумулятор и внешнее зарядное устройство;
- комплект контрольных проводов, кабель USB;
- кабель с разъемом LEMO для подключения к каналу R2;
- мягкий кейс и/или чехол для аксессуаров;
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- внутренний барометрический модуль РВ 70…120 кПа абс (0,05 кПа)* – 1 шт;
- внутренний модуль P100m -0 … 10 кПа (0,025% П+ 0,025% ВП)* – 1 шт;
- внутренний модуль P20C -100 … 2000 кПа (0,025% П+ 0,01% ВП)* – 1 шт;
- набор шлангов и переходников с тройником для пневматических модулей измерения давления (адаптеры 1/4NPT, 1/8NPT) – 1 комплект;
- методика поверки МП 52489-13 "Калибраторы многофункциональные и коммуникаторы ВЕАМЕХ МС6 (-R). Методика поверки";
- первичная поверка;
- три года гарантии.
Основные функции:
Измерение давления, тест утечки
Измерение и генерирование постоянного тока, напряжения, частотных и импульсных сигналов, измерение и имитация сопротивления, тестирование реле
Измерение (2 канала одновременно), имитация/генерирование сигналов термометров сопротивления и термопар
Программируемые функции наклонов и ступеней при генерировании сигналов
Компенсация температуры холодного спая: внутренняя, внешняя, ручная
Создание новых единиц измерения, а также градуировок платиновых термометров сопротивления
Источник =24 В для питания токовой петли, совместимый с полевыми шинами
Калибровка/поверка СИ автоматически или вручную оператором, хранение данных о приборах, процедурах, результатах калибровок, поверителях и связь с внешним ПО Beamex CMX (опция).
Измерение/генерирование электрических сигналов.
	Диапазоны
	Погрешность

	±1 В
	±(0,007% показ. + 4 мкВ)

	1 ... 60 В (изм.)
	±(0,006% показ. + 0,25 мВ)

	-3 ... 24 В (ген.)
	± (0,006 % показ. + 0,1 мВ)

	±100/±25 мА
	±(0,01% показ. + 1 мкА)

	0 ... 100 Ом (изм./ген.)
	±6 мОм/± 20 мОм

	100 ... 400 Ом (изм./ген.)
	макс. ±0,009 % показ/±(0,01 % показ. + 10 мОм)

	400 ... 4000 Ом
	±(0,015 % от показ. + 12 мОм/20 мОм)

	0,0027 ... 50000 Гц
	±0,002% показ. + 0,0004 % диап. 0 ... 9 999 999 имп.


Дополнительные градуировки ТП и ТС, соответствующие ГОСТам:
ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 50431-92, ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ 6651-78,
ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, ГОСТ 6651-2009, индивидуальные градуировки пользователя
	Измерение давления (внутренние и внешние модули)

	Диапазоны
	Погрешность

	
	6 месяцев**
	12 месяцев

	±1 кПа дифф.
	±(0,06% П + 0,035% Д)
	±(0,1% П +0,05% Д)

	0 ... 10 кПа
	±(0,015% П + 0,017% ВП)
	±(0,025% П + 0,025% ВП)

	±40 кПа
	±(0,015% П + 0,015% ВП)
	±(0,025% П + 0,02% ВП)

	±100 кПа
	±(0,015% П + 0,01% ВП)
	±(0,025% П + 0,01% ВП)

	-0,1 ... +0,2/0,6/2/6/10/16 МПа
	±(0,015% П + 0,007% ВП)
	±(0,025% П + 0,01% ВП)

	0 ... 16/25/60/100 МПа
	±(0,015% П + 0,01% ВП)
	±(0,025% П + 0,015% ВП)



* - Пределы допускаемой основной погрешности, включая нелинейность, гистерезис, повторяемость и дрейф при температуре от 15 до 35°С (температурный коэффициент вне этого диапазона - £±0,001% П/°C, для P10mD и EXT10mD ±0,002% Д/C ), (±) МПИ 12 месяцев
** - Только для внешних модулей давления
	К-т
	1

	2. 
	Насосы 

Типа 
PGV и PGM 
в кейсе (код 9010030) (Финляндия) или эквивалент
	Комплектация:
для PGM (0…2 МПа):
- Комплект уплотнений для обслуживания насоса PGМ
- Инструмент (шестигранный ключ)
- Выходные штуцеры:
  - G 1/8" (штырь) с внутренним конусом 60о
  - 2 разъема для шланга внутренним диаметром 1/8"
  - 2 разъема для шланга внутренним/внешним диаметром 1/8" с гайкой
- Заглушка
- Инструкция по эксплуатации
- гарантия – 1 год
для PGV (-85…0 кПа):
- Комплект уплотнений для обслуживания насоса PGV
- Инструмент для разборки насоса
- Штуцер R 1/8"(гнездо с внутренним конусом 60о на 1/4" NPT (штырь) для соединения шланга с калибруемым прибором
- Шланг: длина 75 см, штуцеры R 1/8" с внутренним конусом 60о (штырь) на обоих концах
- гарантия – 1 год
- Инструкция по эксплуатации
	К-т
	1

	3. 
	Насос 

Типа PGXH 
 в кейсе (код 9010220) (Финляндия) или эквивалент
	0...70 МПа
Комплектация:
- Кейс для переноски
- Заглушка 3/8" для штуцера подсоединения опционного внешнего
модуля измерения давления типа ХРМ/EXT
- Переходник 3/8" на 1/4" для подсоединения опционного внешнего
модуля измерения давления типа ХРМ/EXT
- Шланг для насоса PGXH с двумя специальными переходниками 1215 (гнездо)
- Переходник 1/4" BSP (штырь) на специальный штуцер 1215 (штырь)
для подсоединения шланга к насосу
- Переходник 1/4" BSP (штырь) на специальный штуцер 1215 (штырь)
для подсоединения шланга к калибруемому прибору
- Емкость для заливки жидкости
- гарантия – 1 год
- Инструкция по эксплуатации.
	К-т
	1
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Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок – в соответствии с Томом 2 «Техническая часть»;
· оборудование, указанное в пункте 1 Тома 2 «Техническая часть» должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

