- Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многофункци-ональный калибратор и коммуникатор Типа Beamex MC6 исполнение (-R) (Финляндия) или эквивалент | Калибраторы многофункциональные и коммуникаторы предназначены для измерений и воспроизведений сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления (в том числе сигналов от термопар и термопреобразователей сопротивления), частоты периодических сигналов, измерений давления., а также коммуникатор устройств HART, FOUNDATION Fiedbus H1, Profibus PA и даталоггер в едином корпусе. Широчайшие функциональные возможности и высокие метрологические характеристики позволяют использовать для калибровки и поверки самых современных средств измерения (СИ) давления, перепада давления, расхода, уровня, температуры и т.д. В сочетании c калибровочным ПО Beamex CMX калибратор позволяет создавать безбумажные автоматизированные комплексы для управления процессами калибровки/поверки СИ предприятия. Основные особенности: Цветной сенсорный дисплей с диагональю 5,7", подсветкой и мембранной клавиатурой Полностью русифицированный многооконный, дружественный пользователю интерфейс на основе меню, c мнемосхемами подключения различных устройств Установка до четырех внутренних и подключение внешних модулей измерения давления Термопары и термосопротивления по ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 50431-92, ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ 6651-78, ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, ГОСТ Р 6651-2009 Комплектация: - калибратор многофункциональный и коммуникатор с предустановленными по заказу внутренними модулями давления; - установленный аккумулятор и внешнее зарядное устройство; - комплект контрольных проводов, кабель USB; - кабель с разъемом LEMO для подключения к каналу R2; - мягкий кейс и/или чехол для аксессуаров; - руководство по эксплуатации на русском языке; - внутренний барометрический модуль РВ 70…120 кПа абс (0,05 кПа)* – 1 шт; - внутренний модуль P100m -0 … 10 кПа (0,025% П+ 0,025% ВП)* – 1 шт; - внутренний модуль P20C -100 … 2000 кПа (0,025% П+ 0,01% ВП)* – 1 шт; - набор шлангов и переходников с тройником для пневматических модулей измерения давления (адаптеры 1/4NPT, 1/8NPT) – 1 комплект; - методика поверки МП 52489-13 "Калибраторы многофункциональные и коммуникаторы ВЕАМЕХ МС6 (-R). Методика поверки"; - первичная поверка; - три года гарантии. Основные функции: Измерение давления, тест утечки Измерение и генерирование постоянного тока, напряжения, частотных и импульсных сигналов, измерение и имитация сопротивления, тестирование реле Измерение (2 канала одновременно), имитация/генерирование сигналов термометров сопротивления и термопар Программируемые функции наклонов и ступеней при генерировании сигналов Компенсация температуры холодного спая: внутренняя, внешняя, ручная Создание новых единиц измерения, а также градуировок платиновых термометров сопротивления Источник =24 В для питания токовой петли, совместимый с полевыми шинами Калибровка/поверка СИ автоматически или вручную оператором, хранение данных о приборах, процедурах, результатах калибровок, поверителях и связь с внешним ПО Beamex CMX (опция). Измерение/генерирование электрических сигналов. Диапазоны; Погрешность. ±1 В; ±(0,007% показ. + 4 мкВ). 1 ... 60 В (изм.); ±(0,006% показ. + 0,25 мВ). -3 ... 24 В (ген.); ± (0,006 % показ. + 0,1 мВ). ±100/±25 мА; ±(0,01% показ. + 1 мкА). 0 ... 100 Ом (изм./ген.); ±6 мОм/± 20 мОм. 100 ... 400 Ом (изм./ген.); макс. ±0,009 % показ/±(0,01 % показ. + 10 мОм). 400 ... 4000 Ом; ±(0,015 % от показ. + 12 мОм/20 мОм). 0,0027 ... 50000 Гц; ±0,002% показ. + 0,0004 % диап. 0 ... 9 999 999 имп.. Дополнительные градуировки ТП и ТС, соответствующие ГОСТам: ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 50431-92, ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ 6651-78, ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, ГОСТ 6651-2009, индивидуальные градуировки пользователя Измерение давления (внутренние и внешние модули). Диапазоны; Погрешность. 6 месяцев**; 12 месяцев. ±1 кПа дифф.; ±(0,06% П + 0,035% Д); ±(0,1% П +0,05% Д). 0 ... 10 кПа; ±(0,015% П + 0,017% ВП); ±(0,025% П + 0,025% ВП). ±40 кПа; ±(0,015% П + 0,015% ВП); ±(0,025% П + 0,02% ВП). ±100 кПа; ±(0,015% П + 0,01% ВП); ±(0,025% П + 0,01% ВП). -0,1 ... +0,2/0,6/2/6/10/16 МПа; ±(0,015% П + 0,007% ВП); ±(0,025% П + 0,01% ВП). 0 ... 16/25/60/100 МПа; ±(0,015% П + 0,01% ВП); ±(0,025% П + 0,015% ВП). * - Пределы допускаемой основной погрешности, включая нелинейность, гистерезис, повторяемость и дрейф при температуре от 15 до 35°С (температурный коэффициент вне этого диапазона - £±0,001% П/°C, для P10mD и EXT10mD ±0,002% Д/C ), (±) МПИ 12 месяцев ** - Только для внешних модулей давления | К-т | 1 |
|  | Насосы Типа PGV и PGM в кейсе (код 9010030) (Финляндия) или эквивалент | Комплектация: для PGM (0…2 МПа): - Комплект уплотнений для обслуживания насоса PGМ - Инструмент (шестигранный ключ) - Выходные штуцеры: - G 1/8" (штырь) с внутренним конусом 60о - 2 разъема для шланга внутренним диаметром 1/8" - 2 разъема для шланга внутренним/внешним диаметром 1/8" с гайкой - Заглушка - Инструкция по эксплуатации - гарантия – 1 год для PGV (-85…0 кПа): - Комплект уплотнений для обслуживания насоса PGV - Инструмент для разборки насоса - Штуцер R 1/8"(гнездо с внутренним конусом 60о на 1/4" NPT (штырь) для соединения шланга с калибруемым прибором - Шланг: длина 75 см, штуцеры R 1/8" с внутренним конусом 60о (штырь) на обоих концах - гарантия – 1 год - Инструкция по эксплуатации | К-т | 1 |
|  | Насос Типа PGXH в кейсе (код 9010220) (Финляндия) или эквивалент | 0...70 МПа Комплектация: - Кейс для переноски - Заглушка 3/8" для штуцера подсоединения опционного внешнего модуля измерения давления типа ХРМ/EXT - Переходник 3/8" на 1/4" для подсоединения опционного внешнего модуля измерения давления типа ХРМ/EXT - Шланг для насоса PGXH с двумя специальными переходниками 1215 (гнездо) - Переходник 1/4" BSP (штырь) на специальный штуцер 1215 (штырь) для подсоединения шланга к насосу - Переходник 1/4" BSP (штырь) на специальный штуцер 1215 (штырь) для подсоединения шланга к калибруемому прибору - Емкость для заливки жидкости - гарантия – 1 год - Инструкция по эксплуатации. | К-т | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – в соответствии с Томом 2 «Техническая часть»;

- оборудование, указанное в пункте 1 Тома 2 «Техническая часть» должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).