Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Еди-ница изме-рения | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Установка # контроля бета - загрязнений # Типа РЗБ-01А-01 или эквивалент | Общие положения: - 1.1 Наименование: установка для измерений степени загрязнения поверхностей бета-активными веществами (измерение плотности потока; измерение поверхностной активности), а также для сбора, накопления и хранения измеренных значений при контроле радиационной обстановки (далее по тексту – установка). - Назначение работы: - 2.1 Назначение установки: обеспечение контроля бета-загрязнений для измерений степени загрязнения поверхностей бета-активными веществами (измерение плотности потока; измерение поверхностной активности), а также для сбора, накопления и хранения измеренных значений при контроле радиационной обстановки на различных объектах, а также требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СП АС-03 в части обеспечения радиационного контроля. - Состав установки : - В состав установки входит пункт локального радиационного контроля с блоком БЛК-03 и блоками детектирования бета-излучения (далее по тексту – БД) БДБ-01-01. - Основное назначение при применении – сбор и отображение данных, полученных от БД. - Оборудование установки предназначено для работы в следующих условиях эксплуатации: - диапазон рабочих температур – от плюс 5 до плюс 50°С; - верхнее значение относительной влажности воздуха – 80% при 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги; - диапазон атмосферного давления – от 84 до 106,7 кПа (размещение на высоте до 1000 м над уровнем моря). - Установка имеет климатическое исполнение М и категорию размещения 4.1 по ГОСТ15150-69. - Технические характеристики: - Установка обеспечивает измерение плотности потока бета-частиц в диапазоне от 10 до 1⋅104 мин-1⋅см-2 (поверхностной активности источников бета-излучения в диапазоне от 0,4 до 400 Бк/см2 – для источника 90Sr+90Y типа 6СО с рабочей поверхностью площадью 160 см2): - при гамма-фоне до 5 мкЗв/ч – прямое измерение с индикацией результата на пульте в мин-1⋅см-2; - при гамма-фоне более 5 мкЗв/ч – выполнение измерений по специальной методике. - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения (по 90Sr+90Y) не превышают значений ±(20+200/φ) %, где φ – измеренное значение плотности потока бета-излучения, мин-1⋅см-2. - Установка обеспечивает измерение плотности потока бета-частиц в диапазоне граничных энергий от 0,15 до 3,5 МэВ. Энергетическая зависимость чувствительности установки отличается от типовой зависимости не более чем на ±30 %. - Установка имеет чувствительность к бета-излучению (по 90Sr+90Y) не менее 0,5 имп.·см2. - Установка обеспечивает хранение в архиве БД измеренных значений. Объём архива БД – не менее 240 событий, каждое событие включает: измеренное БД значение, время и дата на момент измерения. - Установка обеспечивает: - измерение бета-излучения в месте расположения БД; - отображение на дисплее блока БЛК-03 текущих значений даты, времени и результатов измерения БД; - взаимодействие БД с внешним компьютером по последовательному интерфейсу типа RS-485 со скоростью обмена 57600 бит/с по протоколу связи Modbus (режим RTU); - доступ с внешнего компьютера для изменения установок БД; - кратковременное включение сигнализации, соответствующей результатам измерения БД. - Максимальная длина кабеля связи: - от блока БЛК-03 до БД – до 5 м; - от блока БЛК-03 до компьютера – в соответствии с требованиями по интерфейсу RS-485. # Примечание: для связей по интерфейсу RS-485 должен применяться экранированный кабель «витая пара» типа 9842 Belden; по интерфейсу RS-232 – кабель типа 9502 Belden. - Установка допускает непрерывную круглосуточную работу при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных действующей технической документацией. - Установка обеспечивает свои характеристики по истечении времени установления рабочего режима: 10 мин. после включения питания. - Мощность, потребляемая оборудованием установки: - блок БЛК-03 – не более 10 В·A; - блок БДБ-01-01 – не более 2 В·A. - Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных действующей технической документацией, при питании его от промышленной однофазной сети переменного тока частотой (50±3) Гц с содержанием гармоник до 5%. # Номинальное напряжение сети 220 В, допустимые отклонения напряжения от номинального значения – от минус 33 В до плюс 22 В. - Перерывы в питании от промышленной сети длительностью до 15 с, колебания напряжения от минус 25 % до плюс 15 % длительностью до 40 с не приводят к отказу установки. После восстановления нормального электропитания установка автоматически включается в работу с восстановлением показаний в пределах основной погрешности через 10 мин. - Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных действующей технической документацией, при воздействии синусоидальной вибрации в соответствии с группой исполнения V1 по ГОСТ 12997-84: частота от 10 до 150 Гц; амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода 0,075 мм; амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода 9,8 м/с2. - Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных действующей технической документацией, при воздействии коррозионноактивных агентов для атмосферы типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69. - Установка сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, при воздействии электромагнитных помех, установленным для III группы исполнения технических средств и критерии качества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000 для следующих видов воздействий: - электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2-99; - микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99; - наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4-99; - радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3-99; - магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648-94; - импульсное магнитное поле по ГОСТ Р 50649-94; - токи кратковременных синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и сигнального заземления по ГОСТ Р 50746-2000; - токи микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления по ГОСТ Р 50746-2000; - динамические изменения напряжения питания по ГОСТ Р 51317.4.11-99. # Установка удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех для оборудования информационных технологий по ГОСТ Р 50746-2000 (установленным в таблицах 1, 5 ГОСТ Р 51318.22-99, класс А). - Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения в рабочих условиях применения установки, не более: - ±5% на каждые 10°С – при изменении температуры окружающей среды от нормальной до повышенной или пониженной; - ±20% при воздействии синусоидальной вибрации; - ±10% при изменении влажности от нормальной до повышенной; - ±10% при крайних значениях напряжения сети электропитания; - ±20% при воздействии внешнего электромагнитного поля помех. - Электрическая изоляция цепи питания между входом сетевого разъёма и корпусом блока питания установки выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия изоляции в течение 1 мин. испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц значением: 1500 В – в нормальных условиях; 900 В – при верхнем значении относительной влажности рабочих условий. - Электрическое сопротивление изоляции цепи питания установки относительно корпуса при рабочих условиях эксплуатации, не менее: 20 МОм – при нормальных условиях; 10 МОм – при верхнем значении температуры; 2 МОм – при верхнем значении относительной влажности. - Степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-96: - IP65 – для блока БЛК-03; - IP52 – для блока БДБ-01-01. - Аппаратура установки допускает дезактивацию обтиркой дезактивирующими растворами, установленными в приложении 3 по ГОСТ 29075-91: - для БД химсостав температурой до 95°С: № 2 (едкий натрий NaOH3 – 50 г/дм3; перманганат калия KMnO4 – 5 г/дм3); № 3 (щавелевая кислота H2C2O4 – 10 г/дм3, азотная кислота HNO3 – 10 г/дм3); - б) для блока БЛК-03 – химсостав № 8 (5% раствор лимонной кислоты в этиловом спирте C2H5OH плотности 96%). - Аппаратура установки соответствует требованиям ко II категории сейсмостойкости по НП-031-01 при проектном землетрясении до 7 баллов по шкале MSK-64, при следующих требованиях по месту установки: - высота установки аппаратуры от нулевой отметки до 20 м; - блоки установки монтируются на строительные конструкции (группа размещения А по ГОСТ 29075-91). # Аппаратура сохраняет свою работоспособность при прохождении проектного землетрясения и сохраняет свои параметры в пределах установленных значений после сейсмического воздействия в течение всего срока службы. - Показатели надежности установки: - средняя наработка на отказ элементов (блоков) установки не менее 20000 ч; - средний срок службы элементов (блоков) установки не менее 10 лет; - среднее время восстановления элементов (блоков) установки не более 2 ч; - средний срок сохраняемости элементов (блоков) установки при условиях хранения 3 (Ж3) и типе атмосферы III по ГОСТ 15150-69 без переконсервации составляет не менее 3 лет. - Габаритные размеры и масса составных частей установки приведены в таблице 1. # Таблица 1 – Габаритные размеры и масса устройств установки # Наименование составных частей; # Габаритные размеры, мм, не более; # Масса, кг, не более. # Блок БЛК-03; # 300×283×173; # 6,15. # Блок БДБ-01-01; # 234×146×99; # 1,8. # Кронштейн; # 270×154×222; # 1,6. | # шт. | # 12 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), дата выпуска не ранее четвертого квартала 2013 г.;

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующем дополнительных закупок;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).