РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на поставку и установка паспортизатора РАО (спектрометрическая система на базе ПК с установленным программным обеспечением в комплекте с весами и поворотным устройством с электроприводом).

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.	Предмет открытого запроса предложений в электронной форме:	2

2.	Сроки оказания услуг:	2

3.	Адрес отгрузки предмета поставки	2

4.	Предмет поставки, цена и объем поставляемой продукции:	2

Техническая характеристика:	3

5.	Сроки и условия оплаты:	4

6.	Основные требования к предложению:	4

7.	Требования к качеству:	4

- Предмет открытого запроса предложений в электронной форме:

Поставка и установка паспортизатора радиоактивных отходов (далее – паспортизатор РАО).

- Сроки оказания услуг:

Дата начала поставки – с момента заключения договора, дата окончания поставки и установки – до 31.12.2011 г.

- Адрес отгрузки предмета поставки

Грузополучатель: Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 664022 г. Иркутск ул. 6-я Советская, 20.

ИНН/КПП 4714004270/381145001.

- Предмет поставки, цена и объем поставляемой продукции:

| Предмет контракта | Цена, руб. | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка и установка паспортизатора РАО в комплекте: - Гамма-спектрометрическая система на базе ПК с установленным программным обеспечением; - Весоизмерительное устройство (весы); - Поворотное устройство с электроприводом* | 3 000 000 | 1 | шт. |

Примечание: *Возможна «эквивалентная» замена на другой способ обеспечения «равномерности» измерения, например, большее количество детекторов, расположенных равномерно по измеряемой геометрии.

Базовые варианты паспортизатора РАО - тип СКГ-02 (Аспект), СКС-07_Г (Грин Стар), УСР-01 «Крот» (ИНТРА) или аналоги, в комплекте с компьютером, весами и поворотным устройством.

# Техническая характеристика:

| Основная геометрия измерения (возможны другие дополнительные геометрии) |  | 200 л бочка |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность поворотной платформы, не менее |  | 500 кг |
| Диапазон измерения весов с погрешностью не более 2% |  | 10 ÷ 500 кг |
| Программное обеспечение | Сертифицированное, позволяющее определять радионуклидный состав отходов, их (удельную) активность, статистическую погрешность измерения активности, с учётом неоднородности распределения активности и плотности отходов, а также выполнять анализ проб различной геометрии (бочка, мешок, кубы, трубы и др.) |  |
| Методики выполнения измерений | Аттестованная в Росстандарте |  |
| Основные определяемые радионуклиды (дополнительно, возможны другие) |  | Цезий-137, Кобальт-60, Радий-226, Торий-228 и др. |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения |  | 0,3 ÷ 3,0 МэВ |
| Энергетическое разрешение (по линии 0.66 МэВ), не более |  | 9% |
| Диапазон измерения активности (по Цезию-137) |  | 20 ÷ 1 × 107 Бк/кг |
| Погрешность измерения активности при р=95%, не более |  | 30% |
| Время измерения активности, не более |  | 1 200 сек |
| Система унификации электронных блоков |  | + |
| Диапазон рабочих температур |  | 15 ÷ 30 0С |
| Напряжение электропитания оборудования |  | 220/380 В |
| Время непрерывной работы в день, не менее |  | 8 часов |
| Средняя наработка на отказ не менее |  | 5 000 ч |
| Срок гарантийного бесплатного обслуживания, не менее |  | 1 год |
| Назначенный срок службы, не менее |  | 10 лет |

- оборудование должно соответствовать техническим условиям, регламентам и стандартам безопасности, действующим в РФ.

- на продукцию (либо на комплект оборудования, либо на составные части – спектрометр, весы, программное обеспечение, методики измерений и т.п.) в обязательном порядке представляется сертификат о включении ее в реестр средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, аттестованная методика выполнения измерений.

- Сроки и условия оплаты:

Предоплата – 30%. Окончательная оплата – по факту поставки и установки товара (оборудования), предоставления счета-фактуры и товарной накладной в течение 10 банковских дней.

- Основные требования к предложению:

Предмет поставки (см. п.4) должен быть новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным). Срок изготовления - не ранее 2009 года. Комплект поставки должен содержать паспорта и свидетельства поверки на все изделия (допускается первичная поверка в паспорте изделия). Свидетельства о поверке должны быть действительны не менее чем 9 месяцев с момента поставки изделия.

Стоимость контракта должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, первоначальную поверку, доставку до места назначения, установку и отладку оборудования в месте, указанном заказчиком.

- Требования к качеству:

100% качество поставляемого оборудования.