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1. [bookmark: _Toc303618872][bookmark: _Toc115243394][bookmark: _Toc115242643][bookmark: _Toc115241757][bookmark: _Toc115076356][bookmark: _Toc115076148][bookmark: _Toc114916849][bookmark: _Toc114916551][bookmark: _Toc114916012][bookmark: _Toc99807245]Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: 
Поставка и установка паспортизатора радиоактивных отходов (далее – паспортизатор РАО).
2. [bookmark: _Toc303618873] Сроки оказания услуг: 
Дата начала поставки – с момента заключения договора, дата окончания поставки и установки – до 31.12.2011 г.
3. [bookmark: _Toc303618874]Адрес отгрузки предмета поставки 
Грузополучатель: Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Почтовый адрес: 664022 г. Иркутск ул. 6-я Советская, 20.
ИНН/КПП 4714004270/381145001.
4. [bookmark: _Toc303618875]Предмет поставки, цена и объем поставляемой продукции: 
	Предмет контракта
	Цена, руб.
	Количество
	Ед. измерения

	Поставка и установка паспортизатора РАО в комплекте:
- Гамма-спектрометрическая система на базе ПК с установленным программным обеспечением;
- Весоизмерительное устройство (весы);
- Поворотное устройство с электроприводом* 
	3 000 000
	1
	шт.


Примечание: *Возможна «эквивалентная» замена на другой способ обеспечения «равномерности» измерения, например, большее количество детекторов, расположенных равномерно по измеряемой геометрии.
Базовые варианты паспортизатора РАО - тип СКГ-02 (Аспект), СКС-07_Г (Грин Стар), УСР-01 «Крот» (ИНТРА) или аналоги, в комплекте с компьютером, весами и поворотным устройством.
[bookmark: _Toc303618876]Техническая характеристика:
	Основная геометрия измерения 
(возможны другие дополнительные геометрии)
	200 л бочка

	Грузоподъёмность поворотной платформы, не менее
	500 кг

	Диапазон измерения весов с погрешностью не более 2%
	10 ÷ 500 кг

	Программное обеспечение 
	Сертифицированное, позволяющее определять радионуклидный состав отходов, их (удельную) активность, статистическую погрешность измерения активности, с учётом неоднородности распределения активности и плотности отходов, а также выполнять анализ проб различной геометрии (бочка, мешок, кубы, трубы и др.)

	Методики выполнения измерений
	Аттестованная в Росстандарте

	Основные определяемые радионуклиды
(дополнительно, возможны другие)
	Цезий-137, Кобальт-60, Радий-226, Торий-228 и др.

	Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения
	0,3 ÷ 3,0 МэВ

	Энергетическое разрешение (по линии 0.66 МэВ), не более
	9% 

	Диапазон измерения активности (по Цезию-137)
	20 ÷ 1 × 107 Бк/кг

	Погрешность измерения активности при р=95%, не более 
	30%

	Время измерения активности, не более
	1 200 сек

	Система унификации электронных блоков
	+

	Диапазон рабочих температур
	15 ÷ 30 0С

	Напряжение электропитания оборудования
	220/380 В

	Время непрерывной работы в день, не менее 
	8 часов

	Средняя наработка на отказ не менее 
	5 000 ч

	Срок гарантийного бесплатного обслуживания, не менее
	1 год

	Назначенный срок службы, не менее 
	10 лет


- оборудование должно соответствовать техническим условиям, регламентам и стандартам безопасности, действующим в РФ.
- на продукцию (либо на комплект оборудования, либо на составные части – спектрометр, весы, программное обеспечение, методики измерений и т.п.) в обязательном порядке представляется сертификат о включении ее в реестр средств измерений, свидетельство о первичной поверке, паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, аттестованная методика выполнения измерений.
5. [bookmark: _Toc303618877]Сроки и условия оплаты:
Предоплата – 30%. Окончательная оплата – по факту поставки и установки товара (оборудования), предоставления счета-фактуры и товарной накладной в течение 10 банковских дней.
6. [bookmark: _Toc303618878]Основные требования к предложению:
Предмет поставки (см. п.4) должен быть новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным). Срок изготовления - не ранее 2009 года. Комплект поставки должен содержать паспорта и свидетельства поверки на все изделия (допускается первичная поверка в паспорте изделия). Свидетельства о поверке должны быть действительны не менее чем 9 месяцев с момента поставки изделия. 
Стоимость контракта должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, первоначальную поверку, доставку до места назначения, установку и отладку оборудования в месте, указанном заказчиком.
7. [bookmark: _Toc303618879]Требования к качеству:
100% качество поставляемого оборудования.
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