PAGE  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по логистике ФГУП УЭМЗ

______________ К.В.Шкуревских

«___» __________ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку Калибраторов универсальных Н4-17 в количестве 2 шт. или эквивалента.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

калибратора Н4-17 с блоком Н4-17БУ или эквивалент.
       Наименование: калибратор Н4-17 с блоком Н4-17БУ или эквивалент.
1. Технические характеристики оборудования:
	Предел Uп
	Предел допускаемой основной погрешности %

	
	90 дней,Ткал±1°С
	1 год,Ткал±5°С 

	0,2 V
	0,001 + 0,0005
	0,002 + 0,0005

	2 V
	0,001 + 0,00015
	0,002 + 0,0002

	20 V
	0,0008 + 0,00008
	0,002 + 0,0001

	200 V
	0,0015 + 0,00015
	0,0025 + 0,00025

	С блоком Н4-17БУ

	1000 V
	0,002 + 0,0002
	0,0035 + 0,00035


             Прибор питается от сети 230V ± 23V, частота 47 - 63 Hz 
1 Комплект поставки:
2.1 Руководство по эксплуатации на русском языке

2.2 Методика поверки

2.3 Шнур питания

2.4 Комплект кабелей, ЗИП
2 Условия поставки и приёмки оборудования
При поставке товара соблюдаются требования конфиденциальности сведений, касающихся поставки. 

Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приёмки товара. 

Расходы по доставке включены в стоимость товара.
3 Место и срок поставки товара
Место поставки: г.Екатеринбург, ул. Шоферов 17 

Срок поставки: не позднее 70 календарных дней с момента подписания договора
4 Гарантийные обязательства

Поставщик оборудования предоставляет гарантию поставки и гарантийного обслуживания оборудования.

5 Требования к безопасности и качеству оборудования

Поставляемое оборудование имеет действующий сертификат соответствия РФ (прилагается); соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 50746-2000. Предприятие-изготовитель сертифицировано по системе менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

6 Дополнительные условия

Поставляемое оборудование новое, не использованное ранее, смонтировано из новых деталей без ранее использованных в употреблении элементов, а также свободно от прав на них третьих лиц и других обременений.

Приборы должны быть поверены в организации аккредитованной на право поверки средств измерений и иметь свидетельство о поверке установленной формы.

PAGE  
2

