Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки: измеритель сигнализатор СРК-АТ2327 для контроля радиационной безопасности по периметру участка рентген телевизионной установки
Санкт-Петербург 
2014 

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для участка рентген телевизионной установки ФИЛИН – 241/225.Р8.С - ARM
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог для контроля радиационной безопасности по периметру участка рентген телевизионной установки. должен соответствовать международным стандартам: IEC 61017-1:1991, EN50371:2002, а также нормам по безопасности: IEC 61010-1:2001
и требованиям по электромагнитной совместимости: EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, IEC61000-4-2:2006, IEC 61000-4-3:2008, IEC 61000-4-4:2004, IEC61000-4-5:2005, IEC 61000-4-11:2004.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог должен быть новым, выпуска не ранее 2014года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	ОКП 698190


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог обеспечивает построение гибкой и надежной многоканальной стационарной системы, предназначеной для проведения контроля радиационной обстановки на территории радиационно опасных и радиационно чувствительных объектов, территорий и помещений, проведения радиационного мониторинга окружающей среды.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог должен соответствовать требованиям ГОСТа 15150-69


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	 Основные параметры и размеры измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 или аналог 

на базе блока детектирования излучения БДКГ -2: 
Диапазон измерения 
мощности амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения
БДКГ-02    -  0,1 мкЗв/ч  - 10 Зв/ч                                                                  
         
   

Чувствительность по 137Cs                 
БДКГ-02   - 4,0  имп·с-1/мкЗв·ч-1                                                         
          
Энергетическая зависимость                              
чувствительности относительно 137Cs от 25 % до + 35 %                                                                         
Диапазон энергий гамма-излучения                  БДКГ-02  - 60 кэВ - 3 МэВ                                     
                

Габаритные размеры: 
БДКГ-02 -  Ø55х260 мм                                               
пульт управления - 200х160х90 мм              
устройство сигнализации - 185х85х95 мм         

Масса
БДКГ-02 – 0,5 кг                                                          
пульт управления - 0,7 кг               
устройство сигнализации  - 0,4 кг        



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Диапазон измерений должен быть:

· по мощности амбиентного эквивалента  дозы гамма-излучения - 0,1 мкЗв/ч  - 10 Зв/ч;
· величина чувствительности по 137Cs предусмотреть 4,0  имп·с-1/мкЗв·ч-1;
· диапазон энергий гамма-излучения в пределах от 60 кэВ до 3 МэВ;
· основная относительная погрешность измерений мощности дозы и плотности потока не более ± 20 %;

Диапазон рабочих температур:

· для пульта управления от + 5 °С до + 40°С;

· для блоков детектирования и остальных устройств от - 30 °С до + 50°С
Относительной влажности воздух:                  

-  для блоков детектирования  и остальных устройств (при температуре + 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги) до 95 %;           

- для пульта управления (при температуре + 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги) до 75 %.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009,  ГОСТ 27.003-90 по надежности (сроку службы, назначенному ресурсу, наработке на отказ, среднему времени восстановления, сроку службы между ремонтами). 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	По степени защиты согласно ГОСТ 14254-96  элементы измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 должны соответствовать:                         

· для блоков детектирования         IP57;                    

· для остальных устройств           IР50.                     

Должна быть предусмотрена сигнализация световая 3-х уровневая и звуковая.
Вся система измеритель-сигнализатора должна быть нечувствительна к влиянию магнитного поля и не является источником шума.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог должен состоять из оригинальных элементов и комплектующих.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог предназначен для  работы во внутренних помещениях и дополнительных требований к стабильной работе параметров при воздействии факторов внешней среды не имеет кроме нечувствительности к влиянию магнитного поля.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Предусмотреть питание: 

- от сети переменного тока 230 (+ 23, - 35) В, 50 (± 2) Гц;

- от аккумуляторной батареи, в случае аварийного отключения питания 12,6 (+ 1,3, - 1,6) В или 25,2 (+ 2,6, - 3,2) В.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Показания измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог основной относительной погрешности измерения  мощности дозы и плотности потока должны быть  не более ± 20 % , измерений мощности дозы и плотности потока должен обеспечивать чувствительность по 137Cs - 4,0  имп·с-1/мкЗв·ч-1.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В состав измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 или аналог должны входить:

· блоки детектирования рентгеновского излучения БДКГ-2 – 2шт.;
· пульт управления ПУ – АТ900 – 1шт.;
· устройства сигнализации УС-АТ991 – 2шт;
· коммутатор К4 – 1шт.;
· коммутатор К2 – 3шт.;
· адаптер интерфейсный USB-COMi-SI – 2шт;
· компакт-диск с ПО САРК 2 (для системы ПЭВМ) – 1шт;

· компакт-диск с ПО САРКtech  (для проверки) – 1шт;

· аккумуляторная батарея – 1шт;

· источник питания БИРП – 12/2,5 – 1шт.;
· источник контрольный – 1шт;
· руководство по эксплуатации;
· Свидетельство об утверждении типа средства измерения Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии;  

· упаковка.
Комплект монтажных частей в составе: кабель к блоку детектирования (7 контурный)  - 3шт.; кабель к USB адаптеру (DB9) – 2шт.; кабель линии связи (2х2х0,5) – 35м; кабель линии связи (3х2х0,14) – 15м; держатель ( 50 – 2шт.; кронштейн скоба (КК, АИ) – 7шт.; винт М4х8 – 28шт,; дюбель с шурупом 4х30 – 28шт.; трубка изоляционная (3057ТВ-50, L=55мм) – 15шт; 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка комплекта запасных частей выполняется согласно конструкторской документации производителя компании АТОМТЕХ.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Весь комплект запасных частей должен иметь фирменную упаковку компании производителя АТОМТЕХ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации. В комплект документации должны входить инструкции, руководство по эксплуатации и  документация, поставляемая компанией производителем АТОМТЕХ, в том числе гарантийные обязательства, на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком до склада покупателя по адресу:  196641,  г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Упаковка  измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 или аналог должна обеспечивать полную его сохранность на весь срок его транспортировки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации (гарантия) не менее 18 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог должен соответствовать требованиям к ремонтопригодности по ГОСТ 23660-79.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Необходимо проведение монтажных работ измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 или аналог средствами поставщика. Смонтированный измеритель-сигнализатор необходимо подключить и проверить работоспособность. Необходимо проведение гарантийного обслуживания на протяжении всего срока предоставления гарантии.  


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог должен соответствовать экологическим требованиям РФ. Дополнительных отдельных требований на  измеритель-сигнализатор не предусмотрено.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность применения измерителя-сигнализатора СРК-АТ2327 или аналог должны обеспечиваться защитой согласно ГОСТ 14254-96:                         

· для блоков детектирования         IP57;                    

· для остальных устройств           IР50.                     


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Измеритель-сигнализатор СРК-АТ2327 или аналог должен состоять из элементов и составляющих только оригинального производства АТОМТЕХ.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	В комплект документации должны входить инструкции, руководство по эксплуатации и  документация, поставляемая компанией производителем АТОМТЕХ, в том числе гарантийные обязательства, на русском языке.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительных требований нет.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка продукции в срок не позднее 45 дней с момента вступления договора в силу. Договор вступает в силу после подписания дополнительного соглашения № 2 по договору № 201-Синтез/14 между ОАО "НИИЭФА" и ЧУ "ИТЭР-Центр". Измеритель сигнализатор СРК-АТ2327 для контроля радиационной безопасности по периметру участка рентген телевизионной установки – 1шт.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть представлена на русском язык.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Необходимо провести ознакомительное занятие с демонстрацией принципов работы.  Технического обучения не требуется.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	30% в течение 10 (десяти) банковских дней после вступления договора  в силу и предоставления обеспечения возврата аванса.
70% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


