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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Автоматический бесконтактный тонометр «Reichert7» для измерения внутриглазного давления  или аналог («или эквивалент»)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП – 944130 приборы для измерения давления


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Это автоматический бесконтактный тонометр, используемый для измерения внутриглазного давления. Reichert 7 является следующей генерацией бесконтактных тонометров серии АТ-555. Так же, как и АТ-555, не имеет держателя подбородка и джойстика, не требует настройки при позиционировании пациента, обладает мягким воздушным выстрелом. Это его выгодно отличает от всех других бесконтактных тонометров. Пациенту достаточно прижать голову к упору для лба и смотреть на подсвеченную мишень.

Для измерения необходимо нажать только одну кнопку на сенсорном экране (одиночное или тройное измерение), все остальные операции прибор произведет автоматически.
При тройном измерении прибор произведет серию из трех воздушных импульсов, на экране отобразятся данные каждого импульса и среднее арифметическое трех значений.
Данные измерений можно распечатать на встроенный в прибор принтер. 
Благодаря встроенному USB-порту, можно передать данные на компьютер. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение – УХЛ4


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Описание параметра
	Наличие функции, величина параметра

	Автоматическая система наведения
	Отсутствие джойстика, не требует настройки при позиционировании пациента

	Регулируемый Держатель подбородка
	Наличие

	Автоматическая система проведения измерений
	Наличие

	Система 3D наведения на глаз
	Наличие

	Способ измерения
	Воздушный выстрел

	Режим демонстрации воздушного выстрела
	Наличие

	Режим автоматического троекратного воздушного выстрела (серия из 3-х выстрелов)
	Наличие

	Технология понижения шума пневмовыстрела
	Наличие

	Технология мягкого пневмовыстрела
	Наличие

	Соответствие показаний прибора экспертным результатам, измеренным по методу Гольдмана
	Наличие

	Опция учета роговично-компенсированного (РК) Corneal Compensated (СС) ВГД
	Опционально

	Детектор неудачного измерения
	Наличие


	Режим работы
	Автоматический

	Звуковая, визуальная защита от возможного касания прибора роговицы
	Наличие

	Построение операционной системы
	Пиктограммы

	Управление системой посредством нажатия на экран
	Наличие сенсорного экрана

	Автоматический учет в измерении значения атмосферного давления
	Наличие

	Встроенный термопринтер
	Наличие

	Цветной LCD ЖК монитор с сенсорным покрытием
	Наличие

	Диапазон измерений ВГД в едином рабочем диапазоне (должно соответствовать стандарту ISO 8612)
	7-60 мм рт. ст.



	Интерфейс
	USB


	Конструкция шасси не требует транспортной блокировки при перевозке или перемещении тонометра
	Наличие

	Габариты, не более
	50.2 x 26,7 x 35.6 см

	Вес, не более
	10,4 кг

	Прибор работает от сети переменного тока с

частотой 50Гц и номинальным напряжением 220В

при отклонении напряжения сети ± 10% от номинального значения
	Наличие

	Электроподъемный стол на колесах с двумя педалями управления, встроенными розетками для электроприборов и стабилизатором напряжения
	Наличие

	Сертификат о внесении прибора в реестр средств измерений
	Наличие

	Свидетельство о поверке (первичная поверка)
	Наличие


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка осуществляется демонстрацией Поставщиком работоспособности продукции, проведением инструктажа  обслуживающего медицинского персонала и завершается подписанием Акта приема-передачи оборудования

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должна входить необходимая эксплуатационная документация, регистрационное удостоверение на медицинскую технику, сертификат или декларация о соответствии качества, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка продукции по адресу: г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Дзержинского, д.13.
Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки,  приемлемым для перевозки оборудования видом  транспорта;

Поставщик несет  ответственность за достаточность и надежность упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно УХЛ4


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ, предпочтительно в Уральском регионе.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.

Организация, осуществляющая монтаж, ввод в эксплуатацию продукции, демонстрацию работоспособности и инструктаж медперсонала обязана иметь лицензию на обслуживание медицинской техники


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействие на окружающую среду должно не превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно законодательству РФ, нормам и правилам стандартам (ГОСТ) регламентирующим требования по безопасности закупаемой продукции


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Автоматический бесконтактный тонометр «Reichert7» -  1 шт.
Срок поставки - не позднее 20 декабря 2014г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть на русском языке, на твердом и электронном носителе.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Поставщик проводит обучение медицинского персонала на новом оборудовании.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

