Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

__________________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку климатической камеры КТХВ-150.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г. 
Техническое задание

на поставку климатической камеры КТХВ-150 (тепло-холод-влажность)
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Камера климатическая КТХВ-150 (тепло-холод-влажность)
	Шт.
	1
	90 дней с момента заключения договора
	24 месяца с момента поставки оборудования


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Соответствуют виду климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150–69:

температура воздуха от +10 °С до +35 °С;

относительная влажность среднегодовая 60 % при 20 °С, максимальная 80 % при 25 °С.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Конструкция камеры

- Объем камеры, не менее, л: 150.

- Размеры полезного объема (ширина×высота×глубина), мм, не менее: 
500×500×600

- Максимальная допустимая нагрузка на дно камеры, кг/м2, не менее:
65

- Габаритные размеры (ширина×высота×глубина), мм, не более: 

900×1900×1200

- Масса камеры, кг, не более: 






230

Камера должна иметь:

– технологические отверстие диаметром 100 мм;

– обогреваемое многослойное окно размерами не менее 300×300 мм;

– освещение рабочего объема камеры с выключателем на передней панели;

– разъем RS485 для обеспечения возможности удаленного управления камерой.

Хладагенты – R404, R23.

Охлаждение холодильной машины – воздушное.

Заданная относительная влажность внутри камеры должна создаваться подачей увлажнённого воздуха. Для увлажнения должна использоваться дистиллированная вода по ГОСТ 6709–72 или ионитно-очищенная вода. Конденсационная вода должна постоянно удаляться из камеры и не должна вновь использоваться без повторной очистки.

Степень защиты по ГОСТ 14254–96: IP 20.

Уровень акустического шума – не более 69 дБА на расстоянии 1 метра от машинного отделения.

Требования к обеспечиваемым режимам испытаний

- Диапазон температур: 





от –70 до +150 °С

- Точность поддержания температуры в рабочем объеме: 
± 1 °С

- Неравномерность температуры в рабочем объеме: 

± 2 °С

- Дискретность индикации заданной температуры: 

± 0,1 °С

- Средняя скорость изменения температуры во всем диапазоне, не менее:

- при нагреве 






3,0 °С/мин

- при охлаждении 





2,0 °С/мин

- Диапазон влажности, %: 





от не более 20 до 98

- Точность поддержания влажности, не более: 


3 %

- Время выхода на режим, не более: 



2 ч

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Потребляемая мощность не более 12 кВт.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Камера должна быть изготовлена таким образом, чтобы компенсировать термические деформации, возникающие в металлических элементах конструкции при быстром охлаждении или нагреве. 

Рабочий объём должен быть сварным. Конструкция рабочего объёма должна быть такой, чтобы изделия не подвергались нагреву за счёт тепла, излучаемого стенками камеры, а капли влаги, собирающиеся на стенках и своде, не попадали на испытываемые изделия.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Рабочий объём камеры должен изготавливаться из коррозионностойкой стали. 

На наружные элементы камеры должно быть нанесено эпоксидное лакокрасочное покрытие с добавлением армирующих порошков для повышения влагостойкости.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Работа от трёхфазной сети переменного тока напряжением (380±38) В, частотой 50 Гц.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Типы средств измерений испытательных режимов, встроенных в камеру, должны быть утверждены в установленном порядке. Экземпляры данных средств измерений должны пройти первичную поверку.

Камера должна пройти первичную аттестацию по ГОСТ 8.568–97.

Система управления камерой должна выполнять следующие функции: 

- управление работой устройств; 

- осуществление взаимодействия с пользователем; 

- задание, хранение и выполнение программ испытаний;

- автоматическая регистрация температуры и относительной влажности в реальном времени;

- экспортирование протоколов испытаний в формате Microsoft Excel;

- информирование пользователя о запланированных действиях по техническому обслуживанию.

Аппаратная часть системы управления должна включать:

- встроенный микропроцессор, 

- внутреннюю память, достаточную для сохранения не менее 1000 циклов,

- сенсорный экран с цветовым разрешением 65 000 цветов,

- карт-ридер для сохранения параметров испытаний на SD-карту.

Программное обеспечение для контроля и управлением камерой с помощью персонального компьютера должно обладать следующим функционалом:

- подключение к микропроцессору камеры через интерфейс RS485;

- создание и сохранение программ и циклов испытаний;

- редактирование предварительно созданных программ испытаний;

- вывод на печать результатов испытаний;

- установка паролей доступа;

- масштабируемое графическое отображение результатов испытаний.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:

- камера КТХВ-150,

- программное обеспечение,

- эксплуатационные документы,

- аттестат о первичной поверке.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Требования к маркировке – по ГОСТ 18620–86.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. 

Необходимо заблаговременно сообщить Заказчику способы выгрузки оборудования, необходимые грузозахватные приспособления, схемы строповки.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приёмка камеры осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. постановлением Госарбитража от 15.06.65 № П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. постановлением Госарбитража от 25.04.66 № П-7).

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Должен быть предоставлен предусмотренный Производителем полный комплект эксплуатационных документов на русском языке. Данный комплект в обязательном порядке должен включать:

– паспорт;

– руководство по эксплуатации;

– комплект схем (включая принципиальную и подключений) и спецификаций;

– паспорта на встроенные средства измерений.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Требования к транспортированию – по ГОСТ 23216–78.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования к хранению – по ГОСТ 23216–78.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Во исполнение требований Федерального закона от 21.04.2011 № 79-ФЗ Поставщик предоставляет свои гарантии качества на товар (оборудование) и гарантии качества от Производителя.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого оборудования характеристикам, приведённым в прилагаемых эксплуатационных документах, отсутствие в оборудовании дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действий или упущений Поставщика при использовании  этого  оборудования  в  соответствии с руководством по эксплуатации в условиях, обычных для Российской Федерации, в течении гарантийного срока

Срок гарантии на поставляемое оборудование – не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки или акта о вводе в эксплуатацию. Гарантия Производителя должна быть представлена на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный срок продляется на время простоя, вызванного неисправностью оборудования.

Поставщик обеспечивает ремонт или замену оборудования при обнаружении в нём неисправности в течение гарантийного срока, а также по его истечении по дополнительному договору.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования к ремонтопригодности – по ГОСТ 23660–79.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Испытательная камера должна удовлетворять общим требованиям к производственному оборудованию, изложенным в ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 и других применимых нормативно-технических документах.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для оборудования действующими нормативно-техническими документами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), а в случае их отсутствия – аналогичным требованиям, принятым на международном или региональном уровне, и иметь сертификат соответствия (качества). Поставщик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений при осуществлении поставки оборудования.

Система менеджмента качества Производителя должна быть сертифицирована, и сертификат соответствия предоставлен покупателю.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик должен являться производителем оборудования или официальным дистрибьютором и сервисным партнёром Производителя, что должно подтверждаться соответствующим свидетельством (сертификатом).

Поставщик гарантирует, что при поставке программного обеспечения (ПО) будут получены все необходимые документы по одобрению поставки со стороны его Производителя и уполномоченных органов.

Поставщик предоставляет бесплатные консультации по вопросам установки, освоения, использования функциональных возможностей, диагностике и устранению неисправностей по почте, электронной почте, телефону в течение не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. 

Поставщик обеспечивает бесплатное техническое сопровождение ПО и бесплатное обновление ПО в течение не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи.

Техническое сопровождение осуществляется сертифицированными Производителем специалистами Поставщика – гражданами РФ.


Примечания:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя. 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;

- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.










