ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку измерителя комплексных коэффициентов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание
на поставку оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 2.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Измеритель комплексных коэффициентов «Обзор-804» (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 3-го квартала 2014 года


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Наименование ТХ

Требования к ТХ

Диапазон частот 
от 9 кГц до 13,3 ГГц
Разрешающая способность
1 Гц
Погрешность установки частоты
( 1∙10-6 
уровень выходного сигнала
-35…+5 дБмВт (от 9 кГц до 13,3 ГГц)
Погрешность установки уровня
± 1 дБ
время перестройки
Не более 100 мкс
Полоса фильтра
От 300 Гц до 10 кГц с кратностью шага 1/3/10
Уровень шума

Не более – 120 дБмВт при фильтре 10Гц
Макс. уровень входной мощности
Не более +25 дБмВт
СКО развертки
Не более 0,001 дБ при фильтре 3 кГц
Негармонические составляющие

Интерфейс 

USB, LAN
Возможности ПО

4 окна индикации, декартовы и полярные координаты, диаграмма Вольперта – Смита, маркеры
Диапазон рабочих температур 
от 5 до 40 (С
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм,не более

408,8х158,1х367,0
Масса, кг, не более

7
Принцип проведения калибровки калибратора должен быть основан на воспроизведении испытательных сигналов, формируемых с использованием стимулирующего источника  (синусоидальный сигнал), и применении образцовых мер, соответствующих методике калибровки. Источник стимулирующего сигнала и измеритель (приемник) должны входить в состав прибора и быть выполнены в виде моноблока.


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться только  в штатной заводской упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учётом нескольких перегрузок в пути   и хранении при соответствующей температуре окружающего воздуха, защищает от попадания пыли, грязи и атмосферных осадков и возникновения  коррозии. Если производителем товара предусмотрена специальная упаковка (тара), то товар должен  передаваться только в упаковке (таре) производителя. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.   



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок  - не менее 36 месяцев.  Срок гарантии  должен  исчисляться с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия должна распространяться на весь комплект поставки (прибор,  все комплектующие и аксессуары). Если в период гарантийного срока  эксплуатации обнаружатся дефекты, то Поставщик  обязан   их устранить или заменить оборудование  за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный  срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Необходимое оборудование  должно  быть серийно выпускаемым, поверенным, соответствовать техническим требованиям производителя, удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности функционирования, санитарным и гигиеническим нормам.

         Необходимое  оборудование  должно быть средством измерений утвержденного типа, должно быть  внесено в Государственный реестр средств измерений и разрешено  к применению на территории Российской Федерации. Необходимое   оборудование  должно  быть поверено  в установленном законодательством Российской Федерации порядке и иметь действующее свидетельство о первичной поверке до ввода в эксплуатацию с протоколом поверки в соответствии с положениями Федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. Монтаж и наладка оборудования в случае, если это предусмотрено технической документацией на оборудование, осуществляется за счет Поставщика  в согласованные сроки.

Поставщик за свой счет должен проводить инструктаж представителям Заказчика по пользованию оборудованием в случае необходимости.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	Комплект  поставки :
Векторный анализатор цепей ОБЗОР-804 

1 шт.

Кабель питания

1 шт.

Программное обеспечение

1 шт.

Руководство по эксплуатации (на русском языке)

1 шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ



	Срок  поставки – не позднее 2 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ



	РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика


Начальник подразделения            ________________________  С.А. Каравцев 

                                                                      подпись                                                                                                                                            

Исполнитель                                  ________________________  С.А. Чебунина
                                                                  подпись                                         

