Техническое задание
на поставку от единственного поставщика ООО «Техэлектромонтаж»

рефлектометра импульсного РИ-307 и

индикатора для определения мест повреждения линий ИМФ-3Р

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Рефлектометр импульсный РИ-307, индикатора для определения мест повреждения линий ИМФ-3Р

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Один Рефлектометр импульсный РИ-307 для ПЭиТС в комплекте:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Импульсный рефлектометр РИ-307 | 1 |
| Шнуры подключения к кабелю | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Блок питания (зарядное устройство) | 1 |
| Аппаратно-программный комплект IRView 4.0 для работы с ПК | 1 |
| Устройство защиты входов от напряжения до 380 В – УП-1 | 1 |
| Устройство USB-Flash для сохранения результатов измерений (объём на 2Тб) | 1 |

Общее описание

предназначен для проведения следующих основных видов измерений на симметричных и несимметричных металлических кабелях с волновым сопротивлением от 25 до 600 Ом (коаксиальных, двухпроводных и др.) и длиной от 0 м до 64 км:

- Измерение длин кабелей;

- Измерение расстояний до неоднородностей волнового сопротивления или повреждений;

- Измерение коэффициента укорочения линии при известной ее длине.

- Определение характера повреждений;

- Запись в память и воспроизведение из нее не менее 300 рефлектограмм для последующей их обработки в стационарных условиях;

- Отображение результатов измерений на цветном TFT дисплее с разрешающей способностью 640х480 точек.

- Оборудование должно соответствовать РЭ 4221-007-23133821-09 «или эквивалент», но при условии обязательного согласования «эквивалента» с инициатором закупки.

Режимы измерения

- измерение в реальном масштабе времени

- усреднение (1 : 128 реализаций)

Дисплей монохромный или цветной: TFT (640х480) 5,7”

Дальность действия: 0 м ... 64 км

Шкалы по дальности: 62,5м, 125 м, 250 м, 500 м, 1 км, 2 км, 4 км, 8 км, 16 км, 32 км, 64 км

Длительность импульсов: 10 нс ... 50 мкс

Амплитуда импульсов: не менее 10 В

Диапазон установки скорости распространения сигнала V/2 (диапазон установки коэффициента укорочения): 50.0 м/мкс ... 150.0 м/мкс (1.000 ... 3.000)

Диапазон согласованных импедансов: 25 ... 600 Ом

Погрешность измерения расстояния: не более 0,1% от диапазона

Чувствительность: соответствует компенсации затухания в исследуемой линии на уровне не менее 80 дБ

Подавление помех

- асинхронные: усредняющий фильтр (2...128 реализаций)

- синхронные: поточечное вычитание

Емкость энергонезависимой памяти

- не менее 300 рефлектограмм

- не менее 500 КУ

Интерфейс: устройство USB-Flash

Программное обеспечение: IRView 4.0 для Windows 95,98,2000,XP

Питание

- автономное - встроенный аккумулятор 7,2 В

- сетевое - 220 В 50 гц, через адаптер

Время непрерывной работы от автономного источника: не менее 8 часов

Габаритные размеры: 270х246х124 мм

Масса: не более 2.5 кг

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении метрологической поверки.

2.3 один индикатора для определения мест повреждения линий ИМФ-3Р для ПЭиТС

Электропитание ИМФ-3Р:

- питание от источника постоянного тока напряжением от 130 до 320 В или переменного тока напряжением от 105 до 264 В частотой от 45 до 55 Гц, либо от источника постоянного тока напряжением от 80 до 143 В, в зависимости от исполнения;

- потребляемая мощность не более 20 Вт;

- функционирование часов реального времени и хранение информации об авариях при отсутствии оперативного питания;

- сохранение выбранных режимов работы и значения уставок при отсутствии оперативного питания в течение всего срока службы;

- время готовности прибора к работе после подачи оперативного питания не более 1 с.

Входные аналоговые сигналы:

- число входов по току 4;

- число входов по напряжению 3;

- номинальный входной переменный ток Iн, А 5 (1);

- номинальное входное переменное напряжение Uн, В 100;

- номинальная частота переменного тока Fн, Гц 50;

- рабочий диапазон токов, Iн 0,4-30;

- рабочий диапазон напряжений, Uн 0,1-1,3;

- рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц 50±2;

- основная относительная погрешность измерения токов и напряжений, % ±3;

- дополнительная погрешность измерения токов и напряжений при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10°С, % ±1;

- дополнительная погрешность измерения токов и напряжений при изменении частоты входных сигналов в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц, % ±1;

- термическая стойкость цепей тока, Iн, не менее длительно 2; кратковременно (1 с) 40;

- термическая стойкость цепей напряжения, Uн, не менее длительно 1,3;

- потребляемая мощность входных цепей, В•А, не более 6 для цепей тока при Iн 0,5; для цепей напряжения при Uн 1,5.

Входные дискретные сигналы:

- число входов (постоянного тока) 3;

- напряжение срабатывания, В 160-264 (80-140);

- напряжение несрабатывания, В 0-140 (0-70);

- длительность входного сигнала, мс, не менее 20.

Выходные дискретные сигналы:

- число выходов 3;

- коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В, не более 264;

- ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени

L/R 50 мс, А, не более 5/0,15.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее декабря 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке  и с маркировкой данного оборудования.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.  Приборы должны соответствовать ТУ 4222-021-17326295-02

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Инициатор закупки                                                                 Трифанов Б.А.

Согласовано:

Главный механик                                                                     Абраменко Ю.И.