УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко
_____________________________

                                  подпись 

«___» ________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту № 7291/61 н/З-15 Поставка ультразвукового дефектоскопа для нужд АО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2015 г.
Техническое задание
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестпрограмма: «Механизация  Курской строительной площадки для выполнения СМР»(поз.37)

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Ультразвуковой дефектоскоп УД3-307ВД (без вихретока, с универсальным ПО )



	
	3.2 Марка оборудования
	УД3-307ВД «PELENG»(или аналог)

	
	3.3 Количество 
	      1
	шт

	4
	Сведения о новизне
	Новый. Изготовлен не ранее 2014 г.  Не бывший  в употреблении и не восстановленный.



	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры 

	1
	Методы ультразвукового контроля , реализуемые дефектоскопом
	
	ЗТМ


	2
	Амплитуда эл.колебаний при возбуждении УЗК: высокая амплитуда                           низкая амплитуда  
	В

В
	120                4,5

	3
	Номинальное значение частоты УЗК
	МГц
	0,4-10

	4
	Частота следования зондир. импульсов УЗК
	Гц
	25…5000

	5
	Диапазон регулировки усиления (чувствительности) 
	
	0…80

	6
	Глубина (амплитуда) ВРЧ (не более)
	дБ
	80

	7
	Диапазон измерения толщины (сталь)
	   мм
	3…5000

	8
	Диапазон температур эксплуатации
	Град С
	от -25 до +50

	9
	Габаритные размеры (не более)
	мм
	140х220х42

	Подраздел 2.2 Требования к комплектности

	Базовая: П111-2,5-К12; П111-10-К4;П121-2,5-50; П121-2,5-65; П121-5-65; ПП112-5-12/2;кабель для подключения LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50   5 шт; кабель для ПЭВМ   1 шт; зарядное устр-во  1 шт; головные телефоны  1 шт; чехол  1шт;  сумка  1 шт;  солнце защитная бленда  1 шт; пенал  1 шт; кейс  1 шт; ПО для ПЭВМ  1 к-т;                                                         Дополнительно  ПЭП :  П121-5-75   4шт; П121-5-70   4шт;  П121-2,5-65   4 шт;  П121-2,5-50  4 шт;  П121-2,5-70  4шт;  П111-2,5-К12  2 шт;  П112-5-12/2  2 шт.

	Подраздел 2.3 Дополнительные требования 

	1.УЗ прибор должен быть поверен с комплектом поставляемых ПЭП.  

2.Технические  характеристики и комплект поставки не должны изменяться без согласования  с «Потребителем».

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	В течение 60 дней с момента заключения договора

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1.Сертификат соответствия; 

2.Свидетельство утверждения типа средств измерения;                                             
3.Разрешение РосТехНадзора ; 

4.Руководство по эксплуатации;

5.Инструкция по поверке (калибровке);

6.Формуляр                                                                                                                                                    

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым заводом-изготовителем


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
