
Вопрос № 1  
В документации об открытом аукционе в электронной форме в разделе 3. Техническое задание указано:
«10.Срок предоставления гарантий качества товара.
Срок предоставления гарантий качества товара действует с даты подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приёмки исполнения обязательств по договору и составляет не менее 12 месяцев».
В проекте договора в Приложении №2 «Технические характеристики» в графе «Гарантийный срок» у приборов радиационного контроля указан разный срок.
Так как поставка приборов радиационного контроля должна производиться единовременно, и гарантийный срок начинается с даты подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приёмки исполнения обязательств по договору и составляет не менее 12 месяцев, просим устранить разночтения гарантийного срока в Приложении №2 у приборов радиационного контроля.

Ответ: Не видим противоречий между п.10 Технического задания и Приложением № 2 проекта договора т.к. 18 месяцев – это не менее 12 месяцев. (У приборов указанных в нашей документации  разный срок гарантии, что нами и отмечено в таблице Приложения № 2  к договору.) 

Вопрос № 2
 В Техническом задании в разделе 13.1. Требования к техническим характеристикам Дозиметра гамма-излучения ДБГ-С11Д указано:
Длина кабеля связи не более:
о интерфейса RS-485 - 1200 м;
о интерфейса USB -5 м.
Так как кабели связи не входят в базовый состав ДБГ-С11Д, просим уточнить необходимость предоставления дополнительных кабелей в составе Дозиметра гамма-излучения ДБГ-С11Д.

Ответ: 
В техническое задание  документации об открытом аукционе в электронной форме будут внесены изменения (исключено требование: 
« Длина кабеля связи не более: 
- интерфейса RS-485 - 1200 м; - интерфейса USB -5 м.» )

Вопрос № 3
В Техническом задании раздела 13.3. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М указано:
	№ п/п
	Параметр
	Значение
	Тип блока

	1
	Диапазон энергий фотонного ионизирующего излучения
	5 кэВ - 60 кэВ 60 кэВ-160 кэВ 15 кэВ-60 кэВ 60 кэВ - 3 МэВ
	БДКГ-04 

БДКР-01


Согласно описания типа и руководства по эксплуатации на дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М диапазон энергий блоков детектирования составляет: БДКГ-04 - 15 кэВ-60 кэВ
60 кэВ - 3 МэВ; 
БДКР-01 - 5 кэВ - 60 кэВ
60 кэВ - 160 кэВ.
Просим уточнить возможность поставки с параметрами диапазонов энергий блоков детектирования, согласно технической документации производителя и скорректировать эти диапазоны в Техническом задании.

Ответ:
В Техническое задание  документации об открытом аукционе в электронной форме будут внесены следующие изменения:
	№ п/п
	Параметр
	Значение
	Тип блока

	1
	Диапазон энергий фотонного ионизирующего излучения
	5 кэВ - 60 кэВ 
60 кэВ-160 кэВ 
15 кэВ-60 кэВ 
60 кэВ - 3 МэВ
	БДКР-01

БДКГ-04 




Вопрос № 4
В проекте договора указано:
«3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного
Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг)».
Так как так в предмете договора поставки отсутствуют сопутствующие работы (услуги), просим исключить предоставление «акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг)» из списка предоставляемых документов.
Ответ:
 в Проект договора  документации об открытом аукционе в электронной форме будут внесены следующие изменения:
[bookmark: _GoBack]Пункт 3.1. читать в следующей редакции  «Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры».



