Вопрос № 1

В документации об открытом аукционе в электронной форме в разделе 3. Техническое задание указано:

«10.Срок предоставления гарантий качества товара.

Срок предоставления гарантий качества товара действует с даты подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приёмки исполнения обязательств по договору и составляет не менее 12 месяцев».

В проекте договора в Приложении №2 «Технические характеристики» в графе «Гарантийный срок» у приборов радиационного контроля указан разный срок.

Так как поставка приборов радиационного контроля должна производиться единовременно, и гарантийный срок начинается с даты подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приёмки исполнения обязательств по договору и составляет не менее 12 месяцев, просим устранить разночтения гарантийного срока в Приложении №2 у приборов радиационного контроля.

Ответ: Не видим противоречий между п.10 Технического задания и Приложением № 2 проекта договора т.к. 18 месяцев – это не менее 12 месяцев. (У приборов указанных в нашей документации  разный срок гарантии, что нами и отмечено в таблице Приложения № 2  к договору.)

Вопрос № 2

В Техническом задании в разделе 13.1. Требования к техническим характеристикам Дозиметра гамма-излучения ДБГ-С11Д указано:

Длина кабеля связи не более:

о интерфейса RS-485 - 1200 м;

о интерфейса USB -5 м.

Так как кабели связи не входят в базовый состав ДБГ-С11Д, просим уточнить необходимость предоставления дополнительных кабелей в составе Дозиметра гамма-излучения ДБГ-С11Д.

Ответ:

В техническое задание  документации об открытом аукционе в электронной форме будут внесены изменения (исключено требование:

« Длина кабеля связи не более:

- интерфейса RS-485 - 1200 м; - интерфейса USB -5 м.» )

Вопрос № 3

В Техническом задании раздела 13.3. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М указано:

| № п/п | Параметр | Значение | Тип блока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон энергий фотонного ионизирующего излучения | 5 кэВ - 60 кэВ 60 кэВ-160 кэВ 15 кэВ-60 кэВ 60 кэВ - 3 МэВ | БДКГ-04 БДКР-01 |

Согласно описания типа и руководства по эксплуатации на дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М диапазон энергий блоков детектирования составляет: БДКГ-04 - 15 кэВ-60 кэВ

60 кэВ - 3 МэВ;

БДКР-01 - 5 кэВ - 60 кэВ

60 кэВ - 160 кэВ.

Просим уточнить возможность поставки с параметрами диапазонов энергий блоков детектирования, согласно технической документации производителя и скорректировать эти диапазоны в Техническом задании.

Ответ:

В Техническое задание  документации об открытом аукционе в электронной форме будут внесены следующие изменения:

| № п/п | Параметр | Значение | Тип блока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон энергий фотонного ионизирующего излучения | 5 кэВ - 60 кэВ 60 кэВ-160 кэВ 15 кэВ-60 кэВ 60 кэВ - 3 МэВ | БДКР-01 БДКГ-04 |

Вопрос № 4

В проекте договора указано:

«3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного

Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг)».

Так как так в предмете договора поставки отсутствуют сопутствующие работы (услуги), просим исключить предоставление «акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг)» из списка предоставляемых документов.

Ответ:

в Проект договора  документации об открытом аукционе в электронной форме будут внесены следующие изменения:

Пункт 3.1. читать в следующей редакции  «Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры».