Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытательная камера тепла / холода / влажности WEISS WKL 34/40 (или эквивалент) с комплектом дополнительного оборудования | Внутренняя тестовая камера: Материал Нержавеющая сталь Размеры рабочего пространства высота приблиз. 310 мм ширина приблиз. 350 мм глубина приблиз. 300 мм Объем тестовой камеры приблиз. 34 л. Внешняя конструкция: Материал оцинкованная сталь с двухслойным покрытием Габариты высота приблиз. 980 мм ширина приблиз. 640 мм глубина приблиз. 930 мм Дизайн двухцветный светло-серый RAL 9002 Дверь Левосторонняя Охлаждение Воздушное Компрессоры Современные, герметичные, не требующие обслуживания (поставляются заправленными маслом Articol и хладагентами. Хладагенты R23 и R404 (экологически безопасные) Характеристики для температурных испытаний: Рабочий температурный диапазон -40 ... +180°C Точность поддержания температуры ±0,3 ... ±1,0 °C (по времени) Неравномерность распр-я температуры в объеме ±0,5 ... ±2,0 °C Средняя скорость изменения температуры: - охлаждение приблиз. 6,0 K/мин. - нагрев приблиз. 4,0 K/мин. Характеристики для климатических испытаний: Рабочий температурный диапазон +10 ... +95°C Точность поддержания температуры ±0,3 ... ±0,5 K (по времени) Неравномерность распр-я температуры в объеме ±0,5 ... ±1,5 °C Диапазон влажности 10 ... 95 % относительной влажности Точность поддержания влажности ±1 ... ±3 % относительной влажности Температурный диапазон точки росы +5,5 ... +94 °C Уровень шума (в 1 м от камеры) не более 56 дБ Класс защиты (внутренние конструкции) IP 54 Электропитание 220 В/ 1 ф + N + РЕ / 50 Гц, Максимальное потребление тока приблиз.8 А Вес приблиз. 110 кг. Условия эксплуатации от +100С до +350С и максимальное значение относительной влажности 75% Дополнительное оборудование: - Дополнительное отверстие диаметром - 80 мм - Дополнительная полка из нержавеющей стали. | шт | 1 |

1.                Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка Оборудования:  не позднее 28 ноября 2013 года.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:   907 976,09 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%