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Техническое задание
Лазерный ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М  в базовой комплектации:

1. Опто-электронный блок – 1 шт.
2. Волоконно – оптический кабель – 1 шт.
3. Преобразователь лазерно-ультразвуковой, модель ПЛУ-6П-01 – 1 шт.
4. ПК (ноутбук) с манипулятором «мышь» - 1 шт.
5. Набор сигнальных и информационных кабелей – 1 шт.
6. Комплект программного обеспечения (dsv.exe, dsh.exe, scanner.exe) – 1 шт.
7. Преобразователь лазерно-ультразвуковой ПЛУ-6Н-02 – 1 шт.
8. Программное обеспечение (dsvweld.exe) – 1 шт.
9. Кейс для транспортировки (промышленный, герметичный) – 1 шт.
10. Набор цифровых измерительных инструментов – 1 микрометр, 1 штангенциркуль
11. Набор калибровочных мер – 1 шт.

Технические характеристики.

	Основные технические характеристики прибора:
	

	Наименование характеристики 
	Значение 

	Главное техническое требование 
	Возбуждение УЗК волны в объектах контроля должно 
осуществляться термо - оптическим методом

	Диапазон толщин объектов контроля,мм 
	От 0,1 до 100

	Диапазон частот,МГц 
	От 0,1 до 15

	Диапазон измеряемых значений скорости ультразвука, м/с 
	От 0,1*103  до 99*103 

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерения скорости ультразвука,%
	±3

	Пределы допускаемого относительного СКО случайно составляющей  погрешности измерения скорости ультразвука, 
	±0,05

	Диаметр ультразвукового пучка,мм 
	От 3 до 4

	Частота повторения импульсов,кГЦ, не менее 
	0,5

	Производительность, измерение в сек, не менее
	5

	Габаритные размеры, длина x высота х ширина, мм, не более 
	435 х 135 х 305

	Масса электронного блока дефектоскопа , кг, не более 
	15

	Рабочий температурный диапазон, 
	От +15 до -35

	Относительная влажность,%
	От 50 до 80

	Электропитание:
	

	Напряжение,В
	~220+22

	Частота, Гц
	50±1,25

	Потребляемая мощность,ВИ, не более 
	250




