Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:

Источники питания высокого напряжения постоянного тока 
Санкт-Петербург 
2014

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для циклотрона МСС-30/15
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Источники питания постоянного тока   
 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	665930- источники питания


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Питание электромагнитов циклотрона МСС-30/15


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В закрытом отапливаемом помещении


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Источник питания первого типа:

· Тип: высоковольтный источник стабильного напряжения постоянного тока положительной полярности
· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 3000В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 0,1А

· Стабильность выходного напряжения – 0,005%

· Стабильность выходного тока  – 0,005%

· Размеры: высота не более 2U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса, не более –8кг

2. Источник питания второго типа:

· Тип: высоковольтный источник стабильного напряжения постоянного тока отрицательной полярности
· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 25000В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 0,04А

· Стабильность выходного напряжения – 0,005%

· Стабильность выходного тока  – 0,005%

· Размеры: высота не более 2U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса, не более –8кг

3. Источник питания третьего типа:

· Тип: высоковольтный источник стабильного напряжения постоянного тока отрицательной полярности
· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 15000В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 0,01А

· Стабильность выходного напряжения – 0,005%

· Стабильность выходного тока  – 0,005%

· Размеры: высота не более 1U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса, не более –8кг

4. Источник питания четвертого типа:

· Тип: высоковольтный источник стабильного напряжения постоянного тока положительной  полярности

· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 10000В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 0,006А

· Стабильность выходного напряжения – 0,005%

· Стабильность выходного тока  – 0,005%

· Размеры: высота не более 1U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

5. Источник питания пятого типа:

· Тип: высоковольтный источник стабильного напряжения постоянного тока положительной  полярности

· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 8000В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 0,015А

· Стабильность выходного напряжения – 0,005%

· Стабильность выходного тока  – 0,005%

· Размеры: высота не более 1U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

6. Источник питания шестого типа:

· Тип: высоковольтный источник стабильного напряжения постоянного тока отрицательной  полярности

· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 8000В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 0,015А

· Стабильность выходного напряжения – 0,005%

· Стабильность выходного тока  – 0,005%

· Размеры: высота не более 1U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

Для всех типов источников необходимо:

· обеспечивать точность регулирования выходных параметров не более 0,01% от максимального значения

· режимы стабилизации тока и напряжения 

· регулируемое ограничение выходного тока

· местное и дистанционное управление




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим работы - непрерывный в нормальных условиях эксплуатации

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы – не менее 10лет;

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· Степень защиты IP22

· Конструктивное устройство источников должно обеспечивать их установку и крепление в 19-ти дюймовых стойках на стандартных направляющих
· Подключение кабелей питания и нагрузки – сзади

· Органы управления и индикаторы - на лицевой панели

· Воздушное охлаждение

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Требования к материалам и комплектующим источников не предъявляются 

Защитное покрытие лицевых панелей источников должно быть светло-серого или светло-бежевого цвета

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Выполнение требований Подраздела 4.1 при температуре окружающего воздуха 10-28°С, давлении 720-770мм.рт.ст., влажности не более 85%, при колебании напряжения сети 200-250В

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Источники питания должны питаться от однофазной сети переменного тока  220‑240В, 50-60Гц по трехпроводной схеме (L-N-PE)


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	· 4-х разрядный цифровой индикатор и органы управления на лицевой панели
· Управление по аналоговому интерфейсу 

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Источники питания должны быть обеспечены:

· кабелями для подключения к сети через евро-розетку

· источник первого типа - кабелем длиной не менее 1м для подключения нагрузки 

· источники остальных типов -  кабелями длиной 25м для подключения нагрузок 

· руководством по эксплуатации



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На источниках должна быть следующая маркировка:

· предупреждающий знак наличия высокого напряжения 

· этикетка с типом источника на корпусе

· подписи органов управления и внешних разъемов для подключения кабелей

· точка заземления

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Источники питания должны быть обеспечены средствами защиты от поражения током высокого напряжения


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	В соответствии с требованиями ТЗ 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ                   (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество источников питания:

1 типа – 1 шт.

2 типа – 1 шт.

3 типа – 1 шт.

4 типа – 1 шт.

5 типа – 1 шт.

6 типа – 1 шт.

Поставка Оборудования: в течение 16 недель с момента вступление договора в силу 


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ             ИНФОРМАЦИИ
	Документация на источники питания должна быть предоставлена на бумажном или цифровом  носителе на русском или английском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


7

