ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

  к Договору № 

от «   » _______  2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление и поставку





твердотельного лазера с диодной накачкой модели «Моцарт – 5»
1. Наименование и основание для поставки
1.1. «Поставка твердотельного лазера с диодной накачкой модели «Моцарт - 5»

1.2. Основание для поставки – госконтракт с «Росатом» № Н.4х.44.90.13.1108

            и № Н.4х.44.90.13.1110
2. Требования к поставляемому оборудованию:

3.1.
- твердотельный лазер с диодной накачкой модели «Моцарт – 5»  - (2 комплекта).

- Длина волны: 532 нм.
- Режим генерации: непрерывный 

- Мощность излучения: не менее 5 Вт 

- Пульсации мощности излучения: не более 0.04% 

- Изменение средней мощности на интервале 50 мкс не более 0.04% и разница между 

максимальной и минимальной мощностью на интервале 50 мкс не более 1%. 

- Длина когерентности: не менее  50 м 

- Диаметр выходного луча: 2 мм +/-10% 

- Поляризация: 100:1 

- Расходимость: 0.5 мрад 

- Ширина линии излучения: 5 МГц (на интервале 50 мс) 

- Высота луча над основанием в диапазоне: 100-150 мм 

- Регулировка выходной мощности без изменения характеристик луча в 

интервале: 0,2-5 Вт 

- Величина некогерентной составляющей: не более 1% 

- Охлаждение - водяное (требуется внешняя система охлаждения) 

- Рабочая температура окружающей среды: 15-25 С 

- Вес лазера с блоком питания: не более 60 кг 

- Накачка - диодная
4. Срок поставки оборудования

- Срок поставки - 11-13 недель
5.Особые условия

- Срок гарантии на поставляемый лазер – 2 года
- Аванс - 30% стоимости
- Предусмотрена возможность модификации оптической cxемы лазера
- Поставка с управляющей системой (компьютером)


ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заместитель директора







ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»







________________ С.П.Коржавин




___________________ 

«__» ______________ 2013г.




«__» ________________ 2013г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

  к Договору № 
от «   » ________  2013 г.

Комплект поставки

	N
	Наименование
	Тип
	Основные параметры
	Количество

	1
	Лазер твердотельный
	«Моцарт – 5»
	Приложение 1
	2 шт.

	2
	Система управления лазером
	
	Приложение 1
	2 шт.


Примечание: Все поставляемые приборы должны иметь удобные ручки для переноски.


ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заместитель директора







ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»







________________ С.П.Коржавин




___________________ 

«__» ______________ 2013г.




«__» ________________ 2013г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

  к Договору № 
от «   »   ________  2013 г.

Протокол согласования цены Продукции

         Настоящим протоколом устанавливаются следующие цены за Продукцию:

	№

n/n
	Наименование
	Кол-во
	Цена

без НДС за шт.,

(тысяч руб)
	НДС

18%

(тысяч руб)
	Цена

 с НДС

(тысяч руб)

	1
	Лазер твердотельный
	2
	
	
	

	2
	Система управления лазером
	2
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	


Всего по договору: ____________ руб. (_____________ руб. 00 коп.), в том числе НДС (18%) в сумме ________(_________________руб. 00 коп.), с учетом доставки Продукции по адресу: 142190, г.Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12

ЗАКАЗЧИК






ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заместитель директора





Директор

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

________________ С.П.Коржавин




___________________

  «__» ______________ 2013 г.




«__» ________________ 2013 г.

