«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку термопреобразователей

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки: «Поставка термопреобразователей»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Термоэлектрические преобразователи (термопары): КТХА 02.01-051-к1-И-С316-1,0-630/2000 или эквивалент – 200 штук КТХА 02.01-062-к1-И-Т310-1-700/4000 или эквивалент – 50 штук

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закупаемый товар предназначен для измерения температуры рабочего участка на исследовательском стенде.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В сухом помещении при температуре +10…+45ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Использование термоэлектрического принципа измерения температуры. Термоэлектрические преобразователи должны иметь номинальную статическую характеристику хромель-алюмель по ГОСТ Р 8.585-01 (Международная электротехническая комиссия 60684-1) и кабельное исполнение. Технические характеристики: - измеряемый диапазон температуры 20…700 ºС; - рабочее давление среды 0…0,2 МПа (абс.); - диаметр кабеля 1 мм; - длина монтажной части 630 мм и 700мм; - длина удлинительных проводов 2000 мм и 4000мм. Конструкционный материал оболочки кабеля – нержавеющая сталь AISI 316. Погрешность измерения – класс допуска 1. Рабочий спай термопары должен быть электрически изолирован от корпуса. Удлинительный провод - с изоляцией проводников и наружной оболочки из силиконовой резины, внутренний экран из луженой медной проволоки. Максимальная температура оболочки провода – до 200 ºС. Узел коммутации преобразователя термоэлектрического (переходная втулка) должен быть работоспособен при температуре до 120 ºС.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Устойчивость к механическим воздействиям по стандарту Международной электротехнической комиссии 61515. Вид климатического исполнения – УХЛ2 по ГОСТ 15150 Степень защиты термопреобразователей от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529-89) должна соответствовать IP65.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Датчик должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Оборудование должно иметь заводскую маркировку на бирке. Материал бирки должен быть устойчив к воздействию температуры от -40 до +120 ºС.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование должно быть поставлено Покупателю в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю должны быть переданы: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации; - Свидетельство о поверке на термоэлектрические преобразователи, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» - Гарантийный талон, текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В сухом, отапливаемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок составляет 1 год с даты поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529-89) Степень защиты корпуса (IP-код).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество изделий – 250 штук. Срок поставки – 30.07.2014. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделие предоставляется на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и на электронном носителе на компакт-диске.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16