	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения положений технических требований закупочной документации открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на

поставку откачного вакуумного поста,
                                         www.zakupki.gov.ru  рег. № 31300415816
http://zakupki.rosatom.ru рег. № 130705/0498/087,

                                         http://www.a-k-d.ru  рег. № Z024566:
Вопрос: 

Просим уточнить быстроту действия турбомолекулярного насоса (л/сек), требуемого к поставке согласно Технических требований закупочной документации в составе откачного вакуумного поста.
Ответ:
      Сообщаю технические характеристики поста вакуумного:

- Турбомолекулярный насос:

предельное остаточное давление, не более          1,3*10-4Па,

быстрота действия по азоту, не менее                  150 л/с,

быстрота действия по гелию, не менее                60 л/с,

присоединительный фланец высоковакуумный ISO KF63;

-  Форвакуумный насос:

быстрота действия форвакуумного насоса, не менее 5,5 м3/ч,

присоединительный фланец форвакуумный  ISO KF25.  
Заместитель директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                           П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                        А.С. Усова

