Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«30» сентября 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку морозильника MDF-U55V, Sanyo_, морозильника MDF-U33V, Sanyo, вентилятора обдува компрессора для морозильника MDF, Sanyo
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
на поставку __ морозильника MDF-U55V, Sanyo, морозильника MDF-U33V, Sanyo, вентилятора обдува компрессора для морозильника MDF, Sanyo _____________
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Морозильник MDF-U55V, -86ºС,519 л, вертикальный, изоляция VIP панели
	Шт.
	1
	До 30 ноября 2014 г.
	12 мес.

	2
	Морозильник MDF-U33V,-86ºС, 333 л, вертикальный, изоляция VIP панели, Sanyo, с вентилятором обдува компрессоров для морозильника MDF
	Шт.
	1
	До 30 ноября 2014 г
	12 мес.

	
	
	
	
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее _____ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1. Технические характеристики морозильника MDF-U55V (Кат.# MDF-U55V):

Внешние размеры без упаковки, 770×870×1990 мм
Полезный объем, 519 л
Отгрузочный вес, 290 кг
Температурный диапазон, от -50 до -86°С

Дискретность установки температуры, 1   С

Напряжение допустимое, 110-240 В

Частота, 50-60 Гц

Мощность, потребляемая при заданном напряжении, 1180 Вт

Время достижения максимальной температуры, час 7 (-86 °С)

Автоматическая система сигнализации об изменении температур, от ±5 до ±20 С от установленной

Наличие резервного электроснабжения - в случае отключения электроэнергии резервные батареи служат источником дополнительного питания для поддержания температуры

Защита от образования инея и наледи - изоляция VIP панели

Производитель - Sanyo Electric Biomedical Co., Ltd (Panasonic), Tokyo, Japan
2. Технические характеристики морозильной камеры MDF-U33V (Кат.# MDF-U33V):

Внешние размеры без упаковки, 670×867×1860 мм
Внешние размеры в упаковке, 830×1100×2050 мм
Полезный объем, 333 л
Отгрузочный вес, 255 кг (в упаковке)
Температурный диапазон, от -50 до -86°С

Дискретность установки температуры, 1   С

Напряжение допустимое, 110-240 В

Частота, 50-60 Гц

Мощность, потребляемая при заданном напряжении, 640 Вт

Время достижения максимальной температуры, час 10 (-86 °С)

Автоматическая система сигнализации об изменении температур, от ±5 до ±20 С от установленной

Наличие резервного электроснабжения - в случае отключения электроэнергии резервные батареи служат источником дополнительного питания для поддержания температуры

Защита от образования инея и наледи - изоляция VIP панели

Производитель - Sanyo Electric Biomedical Co., Ltd (Panasonic), Tokyo, Japan

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1.Техническое перевооружение выполняется на существующих площадях и предполагает замену устаревшего оборудования на современное, удовлетворяющее санитарным, противопожарным нормам и технологическим требованиям, с заменой вышедшей из строя морозильной камеры MDF-U3086S, “Sanyo”, Япония, емкостью 301 л на морозильную камеру MDF-U55V “Sanyo”, Япония, емкостью 519 л, в комплекте с резервным вентилятором обдува компрессоров, а также:

1.1 увеличение емкости хранения образцов ДНК, сыворотки, плазмы и цельной крови персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ на 218 л;

1.2 обеспечение сверхбыстрого замораживания образцов ДНК, сыворотки, плазмы и цельной крови и улучшение, тем самым, качества сохраняемых образцов;

1.3 обеспечение возможности плановых отключений основного морозильника для текущего обслуживания, что необходимо для продления срока его эксплуатации;

1.4 обеспечение непрерывного контроля состояния морозильника, обеспечивающего сохранность образцов (плановая эксплуатация);

1.5 обеспечение сохранности банка ДНК в случае выхода из строя основного морозильника (аварийная ситуация);

1.6 обеспечение большего времени на ликвидацию аварийной ситуации и перемещение образцов без их оттаивания за счет наличия резервных батарей, служащих источником дополнительного питания для поддержания температуры в случае отключения электроэнергии в помещении лаборатории;

1.7 создание благоприятных условий для производственной деятельности;

1.8 создание гарантий для выполнения планов ГОЗ Отделения радиационной безопасности и охраны окружающей среды в части проведения научно-исследовательских и прикладных работ на базе банка ДНК.

2. Техническое перевооружение выполняется на существующих площадях и предполагает закупку морозильной камеры MDF-U33V “Sanyo”, Япония, емкостью 333 л в качестве резервной на случай аварийного отключения физически устаревшей морозильной камеры MDF-U3086S, “Sanyo”, Япония, емкостью 301 л., а также:

2.1 увеличение емкости хранения образцов ДНК, сыворотки, плазмы и цельной крови персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ на 32 л;

2.2 обеспечение сверхбыстрого замораживания образцов ДНК, сыворотки, плазмы и цельной крови и улучшение, тем самым, качества сохраняемых образцов;

2.3 обеспечение возможности плановых отключений основного морозильника для текущего обслуживания, что необходимо для продления срока его эксплуатации;

2.4 обеспечение непрерывного контроля состояния морозильника, обеспечивающего сохранность образцов (плановая эксплуатация);
2.5 обеспечение сохранности банка ДНК в случае выхода из строя основного морозильника (аварийная ситуация);

2.6 обеспечение большего времени на ликвидацию аварийной ситуации и перемещение образцов без их оттаивания за счет наличия резервных батарей, служащих источником дополнительного питания для поддержания температуры в случае отключения электроэнергии в помещении лаборатории;

2.7 создание благоприятных условий для производственной деятельности;

2.8 создание гарантий для выполнения планов ГОЗ Отделения радиационной безопасности и охраны окружающей среды в части проведения научно-исследовательских и прикладных работ на базе банка ДНК.
3. Ожидается, что в результате проведенного технического перевооружения произойдет улучшение условий для производственной деятельности, улучшение качества банка ДНК для обеспечения выполнения планов ГОЗ Отделения радиационной безопасности и охраны окружающей среды в части проведения научно-исследовательских и прикладных работ на базе банка ДНК и качества результатов анализов ДНК, проводимых для персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ, с существенным снижением риска потери банка ДНК.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Наличие резервного электроснабжения - в случае отключения электроэнергии резервные батареи служат источником дополнительного питания для поддержания температуры
Защита от образования инея и наледи - изоляция VIP панели

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок. 1988 г.



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Возможен заказ дополнительных аксессуаров и опций: штативы для хранения образцов в криопробирках, самописец температуры круговой и линейный, бумага, пишущее перо, аварийная система на углекислоте CVK-UB2, аварийная система на жидком азоте CVK-UBN2.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Наличие резервного электроснабжения - в случае отключения электроэнергии резервные батареи служат источником дополнительного питания для поддержания температуры
Защита от образования инея и наледи - изоляция VIP панели


	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Категория электроснабжения - 3.
Источник электроснабжения – существующее электрооборудование пр. Музрукова зд.4 «а» комн.21.

Основными потребителями электроэнергии являются технологическое холодильное оборудование и электроосвещение. Электропитание необходимо выполнить согласно требований СНиП и ПУЭ

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки входят: морозильник, комплект ключей, скребок, вентилятор для обдува компрессоров.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	При приемке продукции проводится входной контроль по количеству, комплектности  и качеству поставленной продукции Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Паспорт, руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническое обслуживание, гарантийный талон;   

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок предоставления гарантий на продукцию: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки. В случае выявления дефекта замена на аналогичную деталь в течение 10 рабочих дней с момента уведомления. По продукции, предъявленной к приемке с нарушениями условий данной процедуры, датой поставки продукции является дата подписания акта устранения недостатков. При обнаружении скрытых дефектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  имеет право вернуть поставленную продукцию участнику процедуры в течение 6 месяцев с момента поставки.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Определяются производителем.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Помещения холодильных камер по пожарной опасности относятся  к категории «Д» в соответствии с требованиями правил ПОТ РМ 015-2001. П.3.1.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования к ядерной и радиационной безопасности - отсутствуют. 

Требования к промышленной безопасности опасных производственных объектов – отсутствуют.


Документация и изменения, вносимые в нее, не подлежат экспертизе промышленной безопасности.


Раздел ИТМ ГО и ЧС не разрабатывается. Мероприятия ГО и ЧС обеспечиваются действующей системой ГО и ЧС на территории города

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемая продукция должна быть надлежащего качества,  соответствовать  техническим требованиям, предъявляемым к данному виду продукции.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Закупаемое оборудование входит в состав ранее закупленного комплекта низкотемпературных морозильников, поэтому «эквиваленты» и «аналоги» не рассматриваются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка в течение 15 дней со дня подписания договора.



2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
