|  | Приложение № 1 к договору № _____________ от «____» __________ 2014 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Заместитель директора - директор отделения НТЦ «Синтез» |
| ___________ «____» ______________ 2014 г. М.П. | _________________ В.А. Беляков «_____»_______________2014 г. |

№ ведомственной регистрации ИТЭР–1286-14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ОКР

«Разработка комплекса сопряжения прецизионного широкополосного измерительного комплекса с системой управления электропитанием сверхпроводящих магнитных катушек ИТЭР»

Санкт-Петербург

2014 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

1.1 Наименование работы

«Разработка комплекса сопряжения прецизионного широкополосного измерительного комплекса с системой управления электропитанием сверхпроводящих магнитных катушек ИТЭР»

1.2 Шифр ОКР «     »

1.3 Сроки выполнения работ

Начало работ – дата вступления в силу договора;

Окончание работ – 16.11.2015 г.

1.4 Заказчик и финансирующая организация: Открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (ОАО «НИИЭФА»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

1.5. Исполнитель: _________________________________________________________

1.6 Основание для выполнения работ

Работа выполняется в рамках договора между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР – Центр») (Генеральный заказчик) и ОАО «НИИЭФА» по теме: «Разработка, опытное изготовление, испытания и поставка опытных образцов коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглощающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР в 2014-2016 годах».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

2.1 Цель и задачи работы

2.1.1 Цель разработки

Разработка устройства сопряжения датчиков тока и напряжения ИТЭР (прецизионный широкополосный измерительный комплекс) с комплексом обработки данных - Fast Controller.

    - Задачи разработки

2.1.2.1. Разработка устройства сопряжения, обеспечивающего ввод измерительных данных с датчиков в Fast Controller.

2.1.2.2. Разработка конструкторской документации на устройство сопряжения;

2.1.2.3. Изготовление прототипов устройств сопряжения;

2.1.2.4. Разработка испытательного комплекса и проведение испытаний;

2.1.2.5. Интеграция устройства сопряжения в комплекс измерения электрических параметров системы управления электропитанием сверхпроводящих катушек магнитной системы ИТЭР.

    - Актуальность работ

Разрабатываемое в ОКР устройство сопряжения является неотъемлемой частью ИТЭР: без этого устройства невозможно управление коммутационной аппаратурой систем электропитания и защитного вывода энергии реактора ИТЭР.

2.1.4. Область применения создаваемой продукции – системы управления, диагностики и измерений высоковольтных сильноточных систем электропитания электрофизических установок большой мощности.

2.1.5. Объект, в котором будет использоваться продукция, - система питания и защитного вывода энергии сверхпроводящих магнитных систем ИТЭР. Продукция, разработанная и изготовленная в результате выполнения ОКР, предназначена для поставки на экспорт.

2.1.6. Предыдущие работы

Работа является продолжением ранее выполненной работы по созданию комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов по договору с ЗАО «ИТЦ Континуум».

2.2 Стадийность

| № этапа | Наименование этапа | Результаты работы | Срок сдачи работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка частных технических требований на устройство сопряжения | Частные технические требования | 01.12.14 |
|  | Разработка технического предложения на устройство сопряжения | Техническое предложение |  |
|  | Разработка конструкторской документации и встраиваемого программного обеспечения, включая сопряжение с операционной системой Fast Controller | - Комплект КД; - Встраиваемое ПО; - Системное ПО в объеме необходимом для интеграции с операционной системой Fast Controller; - Проект технических условий на устройства сопряжения. |  |
| 2 | Изготовление и испытание прототипов устройств сопряжения. Разработка и создание испытательного комплекса. | - Прототип устройства сопряжения – 2 шт. - Испытательный комплекс – 1 шт. | 15.06.15 |
| 3 | Интеграция устройств сопряжения с исполнительной средой Fast Controller. Разработка демонстрационного приложения для проведения испытаний устройств сопряжения в исполнительной среде Fast Controller. Сопряжение с прецизионным широкополосным измерительным комплексом. | - Демонстрационное приложение; - Протоколы испытаний устройства сопряжения в исполнительной среде Fast Controller; - Протоколы испытаний устройства сопряжения совместно с прецизионным широкополосным измерительным комплексом; - Испытательный комплекс, объединенный с устройствами сопряжения | 16.09.15 |
| 4 | Доработка испытательного комплекса. Разработка Технических Условий (ТУ) на устройства сопряжения | - Доработанный испытательный комплекс - Технические условия на устройства сопряжения | 16.11.15 |

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа | Описание работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка частных технических требований на устройство сопряжения | Разработка частных технических требований, учитывающих специфику данного технического задания и необходимость реализации сопряжения разрабатываемого устройства с существующим комплексом измерения больших постоянных и импульсных токов. Частные технические требования должны содержать: - количественные характеристики результатов работ; - программу и методику испытаний устройства сопряжения; - техническое задание на испытательный комплекс. |
|  | Разработка технического предложения на устройство сопряжения | Разработка технического предложения, включающего в себя: - Описание выбранной технологии реализации устройства сопряжения; - Подтверждение расчетным или модельным способом количественных характеристик результатов работ. |
|  | Разработка конструкторской документации и встраиваемого программного обеспечения, включая сопряжение с операционной системой Fast Controller | Разработка комплекта конструкторских документов и технической документации в объеме достаточном для изготовления опытной партии устройств. Разработка встраиваемого программного обеспечения устройств сопряжения, а также разработка, в необходимом объеме, программного обеспечения для сопряжения устройства с операционной системой Fast Controller. Разработка проекта технических условий на устройства сопряжения. |
| 2 | Изготовление и испытания прототипов устройств сопряжения. Разработка и создание испытательного комплекса | Изготовление прототипов устройств сопряжения. Разработка и изготовление испытательного комплекса. Проведение серии испытаний прототипов устройств сопряжения согласно разработанной программе и методике испытаний. Выполнение пуско-наладочных работ испытательного комплекса. |
| 3 | Интеграция устройств сопряжения с исполнительной средой Fast Controller. Разработка демонстрационного приложения для проведения испытаний устройств сопряжения в исполнительной среде Fast Controller. Сопряжение с прецизионным широкополосным измерительным комплексом. | Разработка программного обеспечения для интеграции устройства сопряжения в исполнительную среду Fast Controller. Разработка демонстрационного приложения для проведения испытаний устройств сопряжения в исполнительной среде Fast Controller. Доработка испытательного комплекса в части реализации исполнительной среды Fast Controller. Пуско-наладочные работы, включая сопряжение с комплексом измерения электрических параметров. |
| 4 | Доработка испытательного комплекса. Разработка Технических Условий (ТУ) на устройства сопряжения | Доработка испытательного комплекса. Разработка технических условий на устройства сопряжения. |

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В рамках ОКР должны быть проведены работы по интеграции устройств сопряжения с комплексом измерения больших постоянных и импульсных токов, 
разработанным ранее по договору с ЗАО «ИТЦ Континуум».

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

5.1 Основные требования к результатам работы

5.1.1 Общие требования

Разрабатываемое устройство сопряжения является встраиваемым компонентом, подключаемым последовательно в тракт, соединяющий Fast Controller с датчиками тока и напряжения ИТЭР.

Основной функцией комплекса сопряжения, включающего в себя устройство сопряжения с программным обеспечением, является прием и предварительная обработка цифровых коммуникационных потоков от измерительных датчиков ИТЭР с последующим предоставлением результатов этой обработки приложениям, выстроенным в Fast Controller. Разрабатываемый комплекс сопряжения должен включать в себя:

- Устройство сопряжения со встроенным программным обеспечением– 2 шт.;

- Системное ПО интеграции с операционной системой Fast Controller;

- Системное ПО интеграции с управляющим ПО Fast Controller.

С целью испытания комплекса сопряжения должен быть разработан программно-аппаратный комплекс, включающий в себя:

- Подсистему коммуникации (состав согласуется с Заказчиком);

- Подсистему инструментальной синхронизации  (состав согласуется с Заказчиком);

- Fast Controller под управлением ПО EPICS.

В рамках разработки испытательного комплекса должен быть предусмотрено изготовление Fast Controller под управлением ПО EPICS, а также создание следующего ПО:

- Демонстрационное приложение под управлением операционной системы Linux RedHat (x86-64);

- Демонстрационное приложение под управлением ПО EPICS.

Состав и функции испытательного комплекса уточняются и согласовываются с Заказчиком.

Разрабатываемый комплекс сопряжения должен быть интегрирован в прецизионный широкополосный измерительный комплекс, а именно:

- Сопряжение с датчиками тока и напряжения ИТЭР;

- Сопряжение с коммуникационной подсистемой комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов;

- Сопряжение с подсистемой тактовой синхронизации (локальный TCN);

- Сопряжение с подсистемой управления экспериментом (при необходимости).

5.1.2 Функции комплекса сопряжения

Комплекс сопряжения должен обеспечивать ввод данных напряжения и тока в систему управления электропитанием сверхпроводящих катушек магнитной системы ИТЭР.

Интеграция прецизионного широкополосного измерительного комплекса с системой управления осуществляется через специализированные устройства сопряжения, устанавливаемые в Fast Controller, функционирующий под управлением ПО EPICS.

Разработка устройств сопряжения включает создание специализированного программного обеспечения, поддерживающего функционирование устройств сопряжения в составе Fast Controller (драйверы устройства сопряжения). С целью подтверждения качества функционирования устройств сопряжения, должны быть разработаны демонстрационные приложения.

Структура устройства сопряжения и ПО представлена на рис. 1.

Рисунок 1 Структурная схема программного обеспечения устройства сопряжения

5.1.3 Требования к устройству сопряжения

5.1.3.1 Общие требования

Устройство сопряжения должно иметь возможность интеграции с Fast Controller и соответствовать специальным положениям технических регламентов ITER, включая ITER_D_9R4QZC, ITER_D_333K4C.

Устройство сопряжения предназначено для приема и предварительной обработки цифровых коммуникационных потоков в формате IEC 61850-9-2 с последующим  предоставлением результатов этой обработки приложениям, выполняющимся на аппаратной платформе Fast Controller.

Устройство сопряжения должно быть оснащено следующим набором специализированных интерфейсов:

- внешний коммуникационный интерфейс (функциональная специализация – захват цифровых коммуникационных потоков в формате IEC 61850-9-2 из коммуникационной сети);

- внутренний коммуникационный интерфейс (функциональная специализация – взаимодействие с Fast Controller).

5.1.3.2	Взаимодействие через внешний коммуникационный интерфейс

5.1.3.2.1	 Внешний коммуникационный интерфейс должен обеспечивать подключение к коммуникационной сети на базе технологии Ethernet. Тип и количество внешних коммуникационных интерфейсов уточняется на этапе разработки технического предложения и согласуется с Заказчиком.

В рамках технического предложения должны быть рассмотрены не менее двух вариантов построения внешнего коммуникационного интерфейса, включающего следующие варианты:

–	оптический интерфейс Ethernet 10 Гбит/с;

–	группа оптических интерфейсов Ethernet 1Гбит/с.

При рассмотрении вариантов построения внешнего коммуникационного интерфейса должны быть сопоставлены требования к временным характеристикам обработки данных и пропускной способности каналов, а также рекомендации ITER относительно архитектуры построения вычислительных комплексов.

5.1.3.2.2 	Максимальная интенсивность коммуникационного трафика, принимаемая устройством через внешний коммуникационный интерфейс без потерь пакетов и обрабатываемая в режиме реального времени (в условиях отсутствия в принимаемых данных иного трафика) должна составлять не менее 4 цифровых коммуникационных потоков.

5.1.3.2.3	 Устройством сопряжения должна быть обеспечена поддержка цифровых потоков измерительных датчиков комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов (профиль NXTm), и поддержка цифровых потоков модулей аналого-цифрового преобразования комплекса измерения  напряжений (профиль HVDC, 96 000 KHz).

5.1.3.3	Взаимодействие через внутренний коммуникационный интерфейс

5.1.3.3.1	 Внутренний коммуникационный интерфейс должен иметь тип PCI-Express, либо PXI-Express. Тип внутреннего коммуникационного интерфейса согласуется с Заказчиком по результатам разработки технического предложения.

5.1.3.3.2 	Количество задействованных коммуникационных линий должно позволять в режиме реального времени передавать в управляющий вычислительный блок результаты предварительной обработки цифровых коммуникационных потоков при максимально допустимой нагрузке на внешний коммуникационный интерфейс.

5.1.3.3.3 При взаимодействии устройства сопряжения с Fast Controller через внутренний коммуникационный интерфейс должны быть реализованы следующие функции:

-	передача в режиме реального времени результатов предварительной обработки цифровых потоков (отчетов мгновенных значений тока и напряжения, содержащихся в принимаемых потоках цифровых значений);

-	публикация устройством идентификационных данных о типе устройства, версиях программного и аппаратного обеспечения, текущей конфигурации устройства;

-	мониторинг параметров, характеризующих режимы работы различных компонентов устройства, статистических данных, накопленных в процессе работы устройства, и результатов самодиагностики устройства;

-	управление конфигурацией и режимами работы устройства (в том числе принудительная перезагрузка встраиваемого программного обеспечения устройства).

5.1.3.4	Обработка цифровых потоков

5.1.3.4.1.	Устройство сопряжения должно принимать и проводить предварительную обработку цифровых коммуникационных потоков. В рамках предварительной обработки коммуникационных потоков должны выполняться следующие операции:

-	контроль качества принимаемых потоков;

-	выделение мгновенных значений тока и напряжения из Ethernet фреймов;

-	преобразование полученных мгновенных значений тока и напряжения в формат, принимаемый Fast Controller-ом и передача значений на внутренний интерфейс устройства сопряжения;

-	формирование потока дифференциальных значений, являющегося разностью двух потоков, указанных в конфигурации устройства сопряжения.

5.1.3.4.2	 Пакеты цифровых коммуникационных потоков должны иметь размер не более 1522 байт (включая  поле контрольной суммы CRC).

5.1.3.4.3	 Обязательные для поддержки типы кодирования мгновенных значений:

-	профиль NXTm, поддерживаемый измерительными датчиками,  входящими в состав комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов;

-	профиль HVDC с частотой дискретизации 96 000 значений в секунду, совместимый с форматом аналого-цифрового преобразователя с цифровым интерфейсом (см. «Эскизная конструкторская документация на аналого-цифровой преобразователь с цифровым интерфейсом для измерительного оборудования ИТЭР»).

5.1.3.4.4	 При предварительной обработке цифровых коммуникационных потоков обязательными для декодирования являются значения следующих параметров:

- 	MAC-адрес источника;

- 	MAC-адрес адресата (группы адресатов);

- 	номер виртуальной сети (если используется);

- 	уникальный идентификатор цифрового потока (svID);

- 	количество мгновенных срезов в рамках одного фрейма;

- 	состояние синхронизации источника цифрового потока;

- 	мгновенные значения тока и напряжения;

- 	признаки качества мгновенных значений тока и напряжения.

5.1.3.4.5	 При публикации мгновенных значений через внутренний коммуникационный интерфейс, каждому срезу должна присваиваться метка времени на основании календарного времени управляющего вычислительного блока и номера среза из цифрового потока.

5.1.3.4.6 При публикации мгновенных значений через внутренний коммуникационный интерфейс должны быть предусмотрены механизмы буферизации глубиной не менее 1 сек. Данные механизмы должны обеспечивать возможность получения данных приложениями, выполняющимися на платформе управляющего вычислительного блока, как в режиме реального времени, так и порциями по мере накопления данных. Допускается производить буферизацию как с использованием аппаратных ресурсов (оперативной памяти) устройства, так и с использованием аппаратных ресурсов управляющего вычислительного блока.

5.1.3.4.7	 Устройством сопряжения должны фиксироваться и сообщаться управляющему вычислительному блоку факты пропадания/появления цифровых потоков, факты обнаружения в коммуникационной сети новых потоков, факты пропуска срезов/пакетов в цифровых потоках, факты пропадания/восстановления синхронизации источников цифровых потоков.

5.1.3.4.8 Устройство сопряжения должно обеспечивать обработку потоков мгновенных значений за время не более 500 мкс от момента прихода соответствующего пакета на внешний коммуникационный интерфейс до доступности данных на внутреннем коммуникационном интерфейсе.

5.1.4	Требования к аппаратной платформе

5.1.4.1	Устройство сопряжения должно иметь механические элементы, позволяющие осуществлять его надежную фиксацию в составе управляющего вычислительного блока, либо блока расширения (IO extension).

5.1.4.2	Устройство сопряжения должно иметь размеры, позволяющие при установке занимать не более 2-х штатных мест для установки плат расширения внутри корпуса управляющего вычислительного блока, либо его блока расширения.

5.1.4.3	Питание устройства сопряжения должно осуществляться через штатные линии питания в составе разъема внутреннего интерфейса. Допускается использовать дополнительный разъем питания при показателях потребления, не позволяющих использовать исключительно штатное питание.

5.1.4.4 Характеристики дополнительных интерфейсов питания (если таковые используются) не должны требовать применения отдельных источников питания, кроме тех, которые штатно присутствуют в составе управляющего вычислительного блока.

5.1.5	Требования к программному обеспечению

5.1.5.1	В рамках данной работы должны быть разработаны:

- встраиваемое программное обеспечение (выполняется на аппаратной платформе устройства сопряжения)

- драйвер устройства сопряжения для операционной системы RedHat Linux (x86-64);

- драйвер устройства сопряжения для программной среды EPICS;

- конфигурационная утилита, обеспечивающая возможность конфигурирования устройства сопряжения;

- демонстрационное приложение под операционную систему Linux;

- демонстрационное приложение для программной среды EPICS.

5.1.5.2	 Конфигурационная утилита должна обеспечивать возможность конфигурирования настраиваемых параметров устройства сопряжения, в том числе сетевые настройки внешних коммуникационных интерфейсов, настройки внутреннего коммуникационного интерфейса (при наличии).

5.1.5.3	 Демонстрационное приложение под операционную систему Linux должно обеспечить возможность проверки работоспособности и функциональных характеристик устройства сопряжения и драйвера устройства сопряжения под операционную систему Linux. Демонстрационное приложение под операционную систему Linux должно быть разработано с учетом утвержденной с Заказчиком программы и методики испытаний.

5.1.5.4	 Демонстрационное приложение для программной среды EPICS должно обеспечить возможность проверки работоспособности и функциональных характеристик устройства сопряжения, драйвера устройства сопряжения под операционную систему Linux и драйвера устройства сопряжения для программной среды EPICS. Демонстрационное приложение для программной среды EPICS должно быть разработано с учетом утвержденной с Заказчиком программы и методики испытаний.

5.1.6 Требования к испытательному комплексу

5.1.6.1 Испытательный комплекс должен обеспечить возможность проведения приемосдаточных испытаний комплекса сопряжения и его компонентов.

5.1.6.2 Испытательный комплекс должен включать в себя сконфигурированный вычислительный комплекс под управлением ПО EPICS и установленное на нем системное ПО устройства сопряжения.

5.1.6.3 При необходимости, в состав испытательного комплекса включить коммуникационную подсистему, обеспечивающую коммуникационную связность модулей аналого-цифрового преобразования и устройств сопряжения.

5.1.6.4 При необходимости, в состав испытательного комплекса включить подсистему инструментальной синхронизации, обеспечивающую возможность интеграции разрабатываемого комплекса сопряжения с комплексом измерения больших постоянных и импульсных токов.

5.1.7 Требования к сопряжению с комплексом измерения электрических параметров

5.1.7.1 В рамках работ должно быть проведено сопряжение разрабатываемого Комплекса с комплексом измерения больших постоянных и импульсных токов, используемого в рамках лабораторного стенда ОАО «НИИЭФА», включая:

- Сопряжение с измерительными датчиками комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов;

- Сопряжение с коммуникационной подсистемой комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов;

- Сопряжение с подсистемой тактовой синхронизации комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов (локальный TCN);

- Сопряжение с подсистемой управления экспериментом (при необходимости).

5.1.8 Требования надёжности

5.1.8.1 Средний срок службы комплекса должен составлять не менее 20 лет, за исключением компонентов, относящихся к расходным материалам.

5.1.8.2 Гарантийный срок эксплуатации комплекса – не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.

5.1.8.3 Требования по надежности подтвердить расчетным путем.

5.1.9 Требования к стойкости к внешним воздействиям

5.1.9.1. Комплекс сопряжения должен быть предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от 5 ºС до 40С. Относительная влажность 95% при температуре 35ºС. Атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа.

Комплекс сопряжения должен выдерживать механические воздействия с ускорениями 1g в горизонтальном направлении и 2g в вертикальном направлении.

5.1.9.2. Комплекс сопряжения должен удовлетворять требованиям ЭМС в соответствии со стандартами:

1) ГОСТ 32137-2013

2) IEC 61000-4-8 (критерий функционирования А).

3) IEC 61000-4-2 (ГОСТ Р 51317.4.2-99) (критерий функционирования B).

4) Устойчивость к наносекундным импульсным помехам IEC 61000-4-4 (ГОСТ Р 51317.4.4-99). Степень жёсткости:

- для портов электропитания и заземления – 3;

- для портов ввода/вывода – 4.

Тип сопряжения:

- для портов электропитания и заземления – с помощью устройства связи/развязки;

- для портов ввода/вывода – с помощью ёмкостных клещей связи.

Частота повторения импульсов: 5 кГц.

Критерий качества функционирования: А.

5)Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц по IEC 61000-4-16 (ГОСТ Р 51317.4.16-2000).Степень жёсткости: 3. Критерий качества функционирования: А.

6) Устойчивость к затухающим колебаниям волны по IEC-61000-4-18.

Степень жёсткости: 3а (2.5 кВ в синфазном режиме и 1 кВ в дифференциальном режиме для всех видов портов).

Частота затухающей волны: 100 кГц и 1 МГц.

Критерий качества функционирования: А.

7) Эмиссия помех в радиочастотном диапазоне от 150 кГц до 1 ГГц по CIPSR 11:2010 для оборудования, относящегося к группе 1, классу А.

5.1.10 Прочие требования

5.1.10.1 Компоненты комплекса сопряжения, упакованные в тару, должны допускать перевозку автотранспортом, железнодорожным и авиатранспортом при обеспечении условий транспортирования категории Ж по ГОСТ 23216-78. Упаковка должна соответствовать КУ-4 по ГОСТ 23216-78 и требованиям к упаковке по ГОСТ Р 53734.5.1-2009.

5.1.10.2 Компоненты комплекса сопряжения, упакованные в тару, должны быть рассчитаны на хранение при обеспечении условий хранения не хуже категории 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

5.2 Требования по метрологическому обеспечению

Технические характеристики средств испытаний и измерений должны быть достаточными для подтверждения соответствия испытываемого изделия требованиям настоящего ТЗ.

5.3 Внедрение результатов работы

В системе измерения высокого напряжения на шинопроводах сверхпроводящих магнитых систем ИТЭР.

5.4 Используемая нормативная документация

ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность

конструкторских документов

ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ 2.118-73 Единая система конструкторской документации Техническое

предложение.

ГОСТ 2.119-73 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект

ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство.

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки

продукции на производство

ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Основные положения»

ОПБ-88/97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и

полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии.

НП-011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных станций.

IEC 61850-9-2 Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-3.

6.ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

6.1 Компоненты комплекса при хранении, транспортировании и эксплуатации не должны выделять агрессивные и легко воспламеняющиеся газы и аэрозоли.

6.2 Компоненты комплекса не должны представлять опасности для окружающей среды. В составе устройства не допускается использование галогеносодержащих материалов.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны выполняться в соответствии с нормативной документацией п. 5.4. данного технического задания.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

8.1 Требования к документации для приемки

8.1.1. Состав представляемой документации должен включать:

- Руководство по эксплуатации устройства и комплекса сопряжения в соответствии с ГОСТ 2.601 на английском и русском языках;

- Паспорта на устройства и комплекс сопряжения в соответствии с ГОСТ 2.601 на английском и русском языках;

- Руководство программиста и Руководство оператора на английском и русском языках в соответствии с ГОСТ 19.504-79 (может быть включено в состав Руководства по эксплуатации).

8.1.2 Конструкторская документация должна быть разработана в объеме достаточном для изготовления прототипов и возможности оценки технических характеристик устройства сопряжения. Конструкторская документация должна содержать, в том числе чертежи общего вида, чертежи механических деталей, электрические схемы, спецификации деталей и покупных изделий, пояснительную записку, документы, касающиеся программного обеспечения.

8.1.3 Исполнитель имеет право подготовить проект патента на промышленный образец устройства сопряжения. При выявлении в ходе работ по данному проекту иных патентоспособных результатов Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика и имеет право подготовить проект соответствующей патентной заявки.

8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

8.2.1 Сдача-приемка этапов работ осуществляется на основании двустороннего подписания акта сдачи-приемки, который оформляется после предъявления исполнителем отчетных документов, и проверки соответствия представленных отчетных документов требованиям, установленным в настоящем ТЗ.

8.2.2 По результатам испытаний Исполнитель производит доработку прототипов и вносит соответствующие изменения в комплект конструкторской документации и программное обеспечение. При выявлении замечаний, оказывающих существенное влияние на характеристики устройства или комплекса сопряжения, доработанные элементы подвергаются повторным испытаниям, протоколы повторных испытаний предоставляются Заказчику.

9. Особые условия

9.1 Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением дополнений в установленном порядке.

9.2 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР не предъявляются. Охранных сведений нет. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Исполнителем.

10. ТРЕБОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

10.1 Отчетные материалы

| № этапа | Наименование этапа | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка частных технических требований на устройство сопряжения | Частные технические требования |
|  | Разработка технического предложения на устройство сопряжения | Техническое предложение |
|  | Разработка конструкторской документации и встраиваемого программного обеспечения, включая сопряжение с операционной системой Fast Controller | Комплект КД; Встраиваемое ПО; Системное ПО в объеме интеграции с операционной системой вычислительного комплекса; Руководство по эксплуатации на русском и английском языках; Проект технических условий на устройства сопряжения; Акт сдачи–приемки ОКР. |
| 2 | Изготовление и испытания прототипов устройств сопряжения. Разработка и создание испытательного комплекса | Прототип устройства сопряжения – 2 шт; Испытательный комплекс – 1 шт; Акт приема-передачи прототипов устройств сопряжения; Акт приема-передачи испытательного комплекса. Акт сдачи–приемки ОКР. |
| 3 | Интеграция устройств сопряжения с исполнительной средой Fast Controller. Разработка демонстрационного приложения для проведения испытаний устройств сопряжения в исполнительной среде Fast Controller. Сопряжение с прецизионным широкополосным измерительным комплексом. | Демонстрационное приложение; Протоколы испытаний интеграции устройства сопряжения с исполнительной средой Fast Controller; Протоколы испытаний с комплексом измерения электрических параметров; Испытательный комплекс; Руководство программиста и Руководство оператора на английском и русском языках; Паспорт на комплекс сопряжения на английском и русском языках; Акт сдачи–приемки ОКР. |
| 4 | Доработка испытательного комплекса. Разработка Технических Условий (ТУ) на устройства сопряжения | Доработанный испытательный комплекс. ТУ на устройства сопряжения Акт приема-передачи доработанного испытательного комплекса. Акт сдачи–приемки ОКР. |

10.2 Формат отчетной документации

| № этапа | Наименование этапа | Формат отчетной документации и результатов работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка частных технических требований на устройство сопряжения | На бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации |
|  | Разработка технического предложения на устройство сопряжения | На бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации |
|  | Разработка конструкторской документации и встраиваемого программного обеспечения, включая сопряжение с операционной системой Fast Controller | Комплект КД на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации. ПО на оптическом носителе информации. Руководство по эксплуатации на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации. |
| 2 | Изготовление и испытания прототипов устройств сопряжения. Разработка и создание испытательного комплекса | Прототипы устройств сопряжения – 2 шт. Испытательный комплекс – 1 шт. |
| 3 | Интеграция устройств сопряжения с исполнительной средой Fast Controller. Разработка демонстрационного приложения для проведения испытаний устройств сопряжения в исполнительной среде Fast Controller. Сопряжение с прецизионным широкополосным измерительным комплексом. | ПО на оптическом носителе информации. Протоколы испытаний на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации; Руководство программиста и Руководство оператора на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации; Паспорт на комплекс сопряжения на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации. |
| 4 | Доработка испытательного комплекса. Разработка Технических Условий (ТУ) на устройства сопряжения | ТУ на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на оптическом носителе информации. |

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Сокращение | Расшифровка сокращения | Где применено сокращение |
| --- | --- | --- |
| КД | Конструкторская документация | В основном тексте, Приложение 2 |
| ТЗ | Техническое задание | В основном тексте |
| ОКР | Опытно-конструкторская работа | В основном тексте |
| ГРСИ | Государственный реестр средств измерений | Приложение 2 |
| ПО | Программное обеспечение | В основном тексте, Приложение 2 |
| TCN | Time Communication Network (eng.), коммуникационная сеть синхронизации | В основном тексте |
| TC | Technical Committee (eng.), технический комитет | Приложение 1 |
| EPICS | Experimental Physics and Industrial Control System (eng.), программная среда для разработки и запуска распределенных систем управления для научных и экспериментальных установок | В основном тексте |

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к Участнику |  |
| 2 | Сводная таблица этапов выполнения ОКР |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

1 Участник должен обладать опытом разработки приемников цифровых потоков IEC 61850-9-2 и частотой дискретизации не менее 12 800 значений в секунду (измерительные устройства, испытательные комплексы и т.д.). Опыт участника должен быть подтвержден копиями договоров на выполнение аналогичных работ, патентами на аналогичные устройства, техническим описанием разработанных устройств.

2 Участник должен обладать опытом выполнения работ с измерительными системами постоянного тока с цифровым выходом IEC 61850-9-2 и частотой дискретизации не менее 12 800 значений в секунду. Опыт участника должен быть подтвержден копиями договоров на выполнение аналогичных работ.

3 Участник должен иметь в своем составе не менее двух специалистов, являющихся членами технического комитета 57 Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Примечание: ТС 57 – технический комитет, занимающийся автоматизацией и сетями передачи данных на энергетических объектах и подстанциях.

4 В ходе выполнения работ требуется проведение интеграции с комплексом измерения больших постоянных и импульсных токов (этап 5). Участник должен подтвердить квалификацию для выполнения данных работ. Квалификация подтверждается предоставлением соответствующих сертификатов, либо иных документов, подтверждающих право Исполнителя на выполнение работ с измерительными датчиками тока, включая право на установку и конфигурирование указанного оборудования и выданных компанией разработчиком измерительных датчиков, входящих в состав комплекса измерения больших постоянных и импульсных токов.

5 Участник должен подтвердить квалификацию в части формирования и защиты интеллектуальной собственности, получаемой в рамках выполнения данной работы, на международном уровне. Квалификация Участника подтверждается предоставлением копий патентных заявок на объекты интеллектуальной собственности, включающих в себя применение цифровых входов/выходом IEC 61850-9-2 и оформленных на Участника в количестве:

– количество, имеющихся у Участника патентов на изобретения и полезные модели по теме разработки, действующих в РФ – не менее 3 (трех);

– количество поданных Участником и официально опубликованных международных патентных заявок по процедуре PCT (включая заявки, возможно, поданные совместно с другими заявителями – организациями, юр. лицами) – не менее одной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭТАПОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

| № этапа | Наименование этапа | Результаты работы (что предъявляется) | Срок сдачи работ |  | Стоимость тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Разработка частных технических требований на устройство сопряжения | Частные технические требования | Дата подписания договора | 01.12.14 |  |
|  | Разработка технического предложения на устройство сопряжения | Техническое предложение |  |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации и встраиваемого программного обеспечения, включая сопряжение с операционной системой Fast Controller | - Комплект КД, - Встраиваемое ПО, - Системное ПО в объеме интеграции с операционной системой вычислительного комплекса; - Руководство по эксплуатации на русском и английском языках; - Проект технических условий на устройства сопряжения; - Акт сдачи–приемки ОКР. |  |  |  |
| 2 | Изготовление и испытания прототипов устройств сопряжения. Разработка и создание испытательного комплекса | - Прототипы устройств сопряжения – 2 шт. - Испытательный комплекс – 1 шт. - Руководство по эксплуатации - Акт приема-передачи прототипов устройств сопряжения; - Акт приема-передачи испытательного комплекса. - Акт сдачи–приемки ОКР. | Дата подписания дополнительного соглашения | 15.06.15 |  |
| 3 | Интеграция устройств сопряжения с исполнительной средой Fast Controller. Разработка демонстрационного приложения для проведения испытаний устройств сопряжения в исполнительной среде Fast Controller. Сопряжение с прецизионным широкополосным измерительным комплексом. | - Демонстрационное приложение; - Протоколы испытаний интеграции устройств сопряжения с исполнительной средой Fast Controller; - Протоколы испытаний с комплексом измерения электрических параметров; - Руководство программиста и Руководство оператора на английском и русском языках; - Паспорт на комплекс сопряжения на английском и русском языках. - Акт сдачи–приемки ОКР. | Дата подписания дополнительного соглашения | 16.09.15 |  |
| 4 | Доработка испытательного комплекса. Разработка Технических Условий (ТУ) на устройства сопряжения | - Доработанный испытательный комплекс -1 шт.; - ТУ на устройства сопряжения; - Акт приема-передачи доработанного испытательного комплекса; - Акт сдачи–приемки ОКР. | Дата подписания дополнительного соглашения | 16.11.15 |  |
| ИТОГО, руб. с НДС |  |  |  |  |  |

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | Начальник БИ-1 |
|  | ______________А.Г. Рошаль «___»__________2014 г. |
|  | Начальник БЛ-5 |
|  | ______________Р.Ш. Еникеев «___»__________2014 г. |
|  | Ведущий инженер договора |
|  | __________С.И. Дашкина «___»__________2014 г. |
|  | Начальник НИТЛНБ |
|  | ______________П.Ю. Чайка «___»__________2014 г. |
|  | Ответственный за качество по соглашению |
|  | ______________В.В. Шальнев «___»__________2014 г. |