|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ___________Спасский Д.А. 09 августа 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договоров на:

Лот №1: Основное оборудование для системы АСРК для нужд ОАО «В/О «Изотоп»

Лот №2: Монитор загрязнения рук и ног

Лот №3: Пешеходный портальный монитор

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011

Лот №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования АСРК для нужд ОАО «В/О «Изотоп» (Лот № 1)

- Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

| № п/п | Наименование продукции | Комплектация | Технические характеристики | Ед. изме-рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей | - установка; - кабель питания; - кабель связи с ПЭВМ RS-232; - катушка фильтра; - пластина-аппликатор; - коллиматор – 2 шт.; - специализированный комбинированный источник СКАИ в футляре; - лента фильтрующая ЛФАС-4-50 - 100 м; - программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). | Установка предназначена для непрерывных измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа- и бета-излучающими нуклидами а так же индикации эквивалентной равновесной объёмной активности 222Rn в воздухе помещений. Установка имеет возможность передачи данных в информационные каналы связи и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов RS-485 (протокол обмена ModBus), RS-232 и может работать как в автономном режиме, так и в составе систем, комплексов и установок радиационного контроля. Установка способна работать с насосным блоком типа БН-01 или устройствами внешнего пробоотбора. Установка контролирует скорость прокачки и перепад давления на фильтре, а так же выполняет автоматическую смену фильтра по мере её запыления или загрязнения аэрозолями. Установка способна управлять исполнительными механизмами (насосами, клапанами и т.д.) коммутируя напряжение 220 В, 50 Гц. Установка может размещаться стационарно или служить в качестве переносного средства измерения. Для компенсации внешнего фона в состав установки должен быть введен дополнительный канал измерения, детектор которого защищен от излучения фильтра экраном. Технические характеристики: - Энергетический диапазон регистрации альфа-излучения от 3000 до 8000 кэВ. - Энергетический диапазон регистрации бета- излучения от 100 до 3000 кэВ. - Диапазон измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными: - альфа-излучающими нуклидами от 1,010-2 до 2,0105 Бк/м3 - бета-излучающими нуклидами от 1,010-1 до 1,0106 Бк/м3 - Диапазон индикации эквивалентной равновесной объёмной активности 222Rn от 1,0 до 2,0105 Бк/м3 - Коэффициент чувствительности для частиц регистрируемых энергий: - альфа-излучения не менее 0,02 - бета-излучения не менее 0,01 - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,010-2 до 1,0 Бк/м3 50 %, - в диапазоне измерений от 1,0 до 2,0105 Бк/м3 20 %. - Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными бета-излучающими нуклидами: - в диапазоне измерений от 1,010-1 до 10 Бк/м3 50 %, - в диапазоне измерений от 10 до 1,0106 Бк/м3 20 %. - Собственный фон установки по альфа-каналу не превышает 1,010-2 Бк/м3. - Собственный фон установки по бета-каналу не превышает 1,010-1 Бк/м3. - Время установления рабочего режима не более 10 мин. - Объёмный расход прокачанного через фильтр воздуха от 20 до 60 л/мин. - 12 Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением В, частотой Гц. - Мощность, потребляемая установкой 75 ВА. - Коммутируемая установкой мощность 225 ВА. - Пиковый ток управления внешними устройствами до 3 А. - Установка обеспечивает: - возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование; - выдачу информации о превышении пороговой установки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на верхний уровень; - замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении пороговой уставки; - управление внешними исполнительными устройствами, подавая напряжение 220 В, 50 Гц на разъем. - Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С. - Предельное рабочее значение относительной влажности 98 % при +35 С. - Атмосферное рабочее давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. - Габаритные размеры установки 396260302 мм. Масса установки не более 15,6 кг. | Комплект | 5 |
| 2 | Блок аварийной сигнализации | - блок аварийной сигнализации | Блок аварийной сигнализации предназначен для подачи световых и звуковых сигналов под управлением внешнего устройства. Блок обеспечивает включение/выключение световой и звуковой сигнализации при достижении установленного порогового значения контролируемого параметра, контролируемого внешним техническим средством. По соответствующим запросам от ведущего устройства блок выдает ответные посылки и переходит в одно из состояний характеризующееся включением или выключением световых индикаторов и звуковой сигнализации. Встроенная энергонезависимая память должна сохранять настройки платы управления и соответственно состояние блока, после отключения и повторного включения электропитания. Блок должен обеспечивать включение и выключение световой и звуковой сигнализации при приёме соответствующих команд от внешнего технического средства. Технические характеристики: - Параметры входных сигналов блока: - при срабатывании световой сигнализации: ток потребления не более 80 мА; напряжение управлением сигнализацией от 4,5 до 5,5 В; - при срабатывании звуковой сигнализации: ток потребления не более 80 мА; напряжение управлением сигнализацией от 5,0 до 14,0 В; - Сила света сигнальных элементов на расстоянии 1 м от блока при напряжении электропитания 220 В: - цвет зеленый непрерывный 0,45 (±15 %) кд; - цвет жёлтый импульсный 1200 (±10 %) кд; - цвет красный импульсный 250 (±10 %) кд. - Частота звукового сигнала от 1000 до 4000 Гц. - Эквивалентный уровень звука звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от 70 до 100 дБ. - Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением В, частотой Гц. - Мощность, потребляемая блоком не более 30 ВА. - Диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С. - Предельное значение относительной влажности 95 % при +35 С. - Атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. - Содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II, III. - Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды IP65. - Габаритные размеры блока не более 109166466 мм. - Масса блока не более 1,8 кг. - Максимальная длина соединительного кабеля между блоком и внешним техническим средством не менее 20 м. | шт. | 5 |
| 3 | Насосный блок на колесной тележке | - насосный блок | Тип насоса - пластинчато-роторный. Обеспечиваемый объемный расход - 2,4 ÷ 3 м3/ч (40 ÷ 50 л/мин). Режим работы - непрерывный. Диапазон рабочих температур - 10 ÷ +50°С. Потребляемая мощность не более 150 Вт. Питание 220 (-15%,+10%) В, 50 Гц ±5 %. Габаритные размеры, масса: - без ручки 328×468×262 мм, 21 кг - с ручкой 328×468×950 мм, 22,8 кг Среднее время наработки на отказ 10000 ч. | шт. | 1 |
| 4 | Узел крепления на стену для установки для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей (п.1) | - узел крепления на стену | Должен быть полностью совместим с установкой п.1 | шт. | 4 |
| 5 | Шланг для насосного блока | - шланг | Должен быть совместим с оборудованием п.1 и п.3 | шт. | 1 |
| 6 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный | - пульт; - монтажный комплект; - руководство по эксплуатации, паспорт; - блок детектирования альфа-излучения; - блок детектирования бета-излучения | Измеритель предназначен для измерения средней скорости счета импульсов и сигнализации о превышении установленных пороговых значений скорости счета импульсов. Технические характеристики: Измеритель обеспечивает измерение скорости счета импульсов в пределах от 0,3 до 30 000 имп/с. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений скорости счета импульсов ±10 %. Время установления рабочего режима 1 мин. Время установления показаний не превышает 20 с. Время непрерывной работы 24 ч. Счетная характеристика измерителя линейная. Входное сопротивление измерителя импульсному сигналу не более 150 Ом. Входное сопротивление по постоянному току не менее 10 кОм. Измеритель работает от входных импульсов любой полярности длительностью от 0,5 до 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой от 2 до 12 В. Разрешающее время измерителя не более 2 мкс. Измеритель обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении установленных порогов - по одному порогу на канал в пределах диапазона измерения. Измеритель обеспечивает возможность подключения внешних элементов сигнализации с нагрузкой: 30 В, 1,5 А постоянного тока, 220 В, 1,5 А переменного тока частотой 50 Гц. Электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением В, частотой Гц. Мощность, потребляемая не более 15 ВА. Диапазон рабочих температур от 0 до плюс 50 °С. Предельное значение относительной влажности 95 % при +35 С. Атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. Содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых предметов и воды IP42. Габаритные размеры блока не более 29517092 мм. Масса блока не более 2 кг. Характеристики блока детектирования альфа-излучения Диапазон преобразования плотности потока альфа-излучения от 0,1 до 104 мин-1·см-2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования при регистрации альфа-излучения радионуклида 239Pu ±20 %. Чувствительность блока к альфа – излучению радионуклида 239Pu (0,40 ±0,10) с-1·мин·см2. Неравномерность чувствительности по поверхности детектора относительно чувствительности в центре детектора ±35 %. Площадь активной поверхности детектора 70 см2. Блок устойчив к воздействию МАЭД гамма-излучения до 1 мЗв·ч-1. Диапазон рабочих температур от минус 40 до +50 °С. Характеристики блока детектирования бета-излучения Диапазон преобразования плотности потока бета-излучения от 10 до 1·105 мин-1·см-2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности преобразования блока при регистрации бета-излучения радионуклида 90Sr+90Y ±20 %. Чувствительность блока к излучению радионуклида 90Sr+90Y (0,125 ±0,02) с-1·мин·см2. Неравномерность чувствительности по поверхности детектора относительно чувствительности в центре детектора ±35 %. Площадь активной поверхности детектора 28 см2. Блок устойчив к воздействию МАЭД гамма-излучения до 50 мкЗв·ч-1. Диапазон рабочих температур от минус 40 до +50 °С. | комплект | 6 |
| 7 | Установка для измерений объемной активности радиоактивных газов в воздухе | - установка; - кабель питания; - источник контрольный в футляре; - держатель для контрольного источника; - защитное кольцо с пленкой 2 шт.; - программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). | Установка для измерений объёмной активности радиоактивных газов в воздухе предназначена для непрерывных измерений объёмной активности бета-излучающих газов (аргон, криптон, ксенон). Установка должна иметь возможность передачи данных в информационные каналы связи и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов RS-485 (протокол обмена ModBus), RS-232 и может работать как в автономном режиме, так и в составе систем, комплексов и установок радиационного контроля. Установка должна работать с установкой контроля объёмной активности радиоактивных аэрозолей типа УДА-1АБ с общим насосным блоком БН-01. Установка должна иметь возможность устанавливаться стационарно или служить в качестве переносного средства измерения. Для компенсации внешнего фона в состав установки введен дополнительный канал измерения, детектор которого защищен от бета-излучения экраном. Измеренные значения записываются в энергонезависимую память установки, формируя архив измерений, который при необходимости можно считать с использованием внешней ПЭВМ. Общий объём памяти рассчитан на 3000 измерений. Установка обеспечивает возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование, а так же выдачу информации о превышении пороговой уставки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост и замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении порогового уровня. Технические характеристики. Энергетический диапазон регистрации бета-излучающих газов от 0,1 до 3 МэВ. Диапазон измерений объёмной активности бета-излучающих газов от 1,0·104 до 6,0·109 Бк/м3. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёмной активности бета-излучающих газов ±20 %. Время установления рабочего режима не более 10 мин. Собственный фон установки не превышает 4·103 Бк/м3. Объёмный расход воздуха не менее 10 л/мин. Электропитание установки осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ±10%, частотой 50 Гц ±5%. Мощность, потребляемая установкой, - не более 300 ВА. Рабочие условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур от -10 до +50 °С; - предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. Масса установки не более 29,5 кг. | комплект | 1 |
| 8 | Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей йода | - установка; - кабель питания; - контрольный источник в футляре; - сорбционная ловушка; - кассета с сорбентом – 6 шт.; - программное обеспечение "Конфигуратор" (для поверки и настройки установки). | Установка предназначена для непрерывного измерения объёмной активности гамма-излучающих радионуклидов йода 131I, а также 132I, 133I и 135I в воздухе. Установка должна иметь возможность передачи данных в информационные каналы связи и обеспечивает доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейсов RS-485 (протокол обмена ModBus), RS-232 и может работать как в автономном режиме, так и в составе систем, комплексов и установок радиационного контроля. Установка должна проводить измерение объёмной активности радионуклидов йода, используя одновременно два метода обработки результатов: метод «накопления» - за установленный период времени и метод «наблюдения» - измерять «мгновенные» значения. Установка должна размещаться стационарно или служить в качестве мобильного средства измерения при использовании с насосным блоком БН-01. Измеренные значения должны записываются в энергонезависимую память установки, формируя архив измерений, который при необходимости можно считать с использованием внешней ПЭВМ. Общий объём памяти должен быть рассчитан на 3000 измерений. Установка должна обеспечивать возможность передачи информации на внешнюю ПЭВМ и самотестирование, а также выдачу информации о превышении пороговой установки подачей звуковых и световых сигналов местной тревоги и светового сигнала на центральный пост и замыкание/размыкание «сухого контакта» при превышении порогового уровня. В состав должны входить основной (измерительный) и компенсационный блоки детектирования, а также 1024 канальный АЦП. Технические характеристики: Диапазон энергий регистрируемых гамма-квантов от 150 до 3000 кэВ. Диапазон измерений объёмной активности радионуклидов йода: - по методу «накопления» за 6 ч …………….….… от 0,1 до 1,0·105 Бк/м3. - по методу «наблюдения» ………………….....… от 3,7 до 3,7·105 Бк/м3. Пределы допускаемой основной относительн. погрешности измерений ±30 %. Время установления рабочего режима не более 15 мин. Непрерывный режим работы установки. Установка должна обеспечивать передачу данных в информационные каналы связи и доступ к обработанной информации по линиям связи, организованным на базе интерфейса RS-485, протокол обмена ModBus (режим RTU): - кодов самодиагностики; - текущей измерительной информации; - статус состояния параметров; - даты и времени; - сигнала о замыкании/размыкании «сухого контакта» при превышении порогового уровня. Установка устойчива к воздействию фонового гамма-излучения с мощностью амбиентного эквивалента дозы не более 10 мкЗв/ч. Максимальное значение собственной фоновой объёмной активности не менее 3,7 Бк/м3. Объёмный расход воздуха через ловушку от 20 до 40 л/мин. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёмного расхода воздуха ±10 %. Электропитание установки должна осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ±10%, частотой 50 Гц ±5%. Мощность, потребляемая установкой не более 300 ВА (с насосным блоком). Мощность, потребляемая установкой не более 75 ВА (без насосного блока). Рабочие условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С; - предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа. Масса установки не более 35 кг. | Комплект | 1 |
| 9 | Измеритель -сигнализатор СРК | - состав измерителя сигнализатора: блок детектирования, устройство сигнализации, | Измеритель - сигнализатор СРК должен обеспечивать построение гибкой и надежной многоканальной стационарной системы, предназначенной для проведения контроля радиационной обстановки на территории радиационно-опасных помещение и объектов, а также для проведения радиационного мониторинга окружающей среды. Измеритель-сигнализатор строится на основе блоков детектирования гамма-излучения и устройства световой и звуковой сигнализации. Интеллектуальный блок детектирования гамма-излучения должен осуществлять измерение мощности дозы гамма-излучения и управление звуковой и световой сигнализацией. К каждому БД может быть подсоединено одно устройство световой и звуковой сигнализации (УС) для оповещения персонала о возникновении радиационной опасности. Информация с БД передается на компьютер по последовательному интерфейсу RS-485. Технические характеристики: Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч. Чувствительность по 137Cs 4,0 имп·c-1/мкЗв·ч-1. Чувствительность к нейтронному излучению от Pu-Be источников 1,15 (имп·c-1)/(нейтрон·с-1·см-2). Диапазон энергий гамма-излучения 60 кэВ - 3 МэВ. Основная относительная погрешность измерения мощности дозы не более ±20%. Диапазон рабочих температур -30 - +50°С (для БД). Диапазон рабочих температур +5 - +40°С (для УС). Сигнализация световая 3-х уровневая и звуковая. Тип интерфейса RS-485. Максимальная удаленность БД от пульта управления 1000 м. Класс защиты для блока детектирования IP57. Класс защиты для устройства световой и звуковой сигнализации IP50. | комплект | 19 |
| 10 | Комплект монтажных частей | Кабель к блоку детектирования, держатель, кронштейн, винт, дюбель, трубка изоляционная | Комплект монтажных частей к измерителю-сигнализатору СРК должен обеспечивать крепление измерителя-сигнализатора СРК (п.9) | комплект | 16 |
| 11 | Коммутационная коробка c четырьмя кабельными вводами |  | Коммутационная коробка к п.9 | штук | 19 |
| 12 | Коммутационная коробка c тремя кабельными вводами |  | Коммутационная коробка к п.9 | штук | 10 |
| 13 | Индивидуальный дозиметр |  | Индивидуальный дозиметр должен обеспечивать следующие функции: - Давать возможность одновременного измерения индивидуального эквивалента дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения; - Автоматически компенсировать собственный фон детектора; - Иметь устойчивость к ударам и вибрации, пыле-, влаго-защищенность, устойчивость к электромагнитным воздействиям; - Постоянный самоконтроль детектора и разряда батарей; - Звуковая и светодиодная сигнализация; - Обеспечивать системное и автономное применение; - Иметь возможность передачи данных в ПЭВМ по ИК-каналу через устройство считывания (п.13). Технические характеристики: Детекторы - Счетчик Гейгера-Мюллера с энергокомпенсирующим фильтром Диапазоны измерения индивидуального эквивалента дозы 1 мкЗв - 10 Зв. мощности индивидуального эквивалента дозы 0,1 мкЗв/ч - 0,5 Зв/ч. Диапазон энергий 50 кэВ - 1,5 МэВ. Основная относительная погрешность измерений дозы не более ± 15 %. Погрешность калибровки по 137Cs. Основная относительная погрешность измерений мощности дозы не более ± 25 %. Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 662 кэВ. Пороги сигнализации 1 из 8 независимых порогов по дозе, 1 из 8 независимых порогов по мощности дозы. Анизотропия в угловом интервале ±75: для 137Cs и 60Co ± 20 % для 241Am ± 50% Время отклика на изменение мощности дозы (при мощности дозы более 10 мкЗв/ч) не более 5 с. Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) до 5 Зв/ч. Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур от -10оС до +40оС. Относительная влажность воздуха при температуре 35оС и более низких температурах без конденсации влаги до 90 %. Устойчивость к падению с высоты до 1,5 м на твердую поверхность. Класс защиты: IP54. Питание - автономное (комплект батарей). Время непрерывной работы не менее 1000 ч при нормальных условиях в экономичном режиме не менее 5000 ч Масса не более 70 г. Индивидуальные дозиметры должны соответствовать Международному стандарту IEC 61526:2005, а также нормам по безопасности: IEC 61010-1:1990. | штук | 30 |
| 14 | Считыватель для дозиметров | - считыватель для дозиметров с кабелем связи с ПЭВМ; - прикладное ПО. | Устройство считывания (УС), подключаемое к ПЭВМ, совместно с индивидуальными дозиметрами (п.12) и программным обеспечением должно предоставлять возможность образовать систему автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал. | комплект | 1 |

Требования к сроку поставки товара

Товар поставляется до 15.10.2011

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

- качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
(Импортный товар - международным стандартам упаковки).

- товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту
от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных
работ (с учетом нескольких перегрузок).

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка
товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя,
юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров несет Поставщик.

Требования к месту поставки товара

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ОАО «ГНЦ НИИАР», для ОАО «В/О «Изотоп»

Требования к качеству поставляемого товара

Качество  и  комплектность товара должны соответствовать назначению товара,
требованиям,    предъявляемым    к    техническим    характеристикам    товара   в    стране
производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество    товара    должно    подтверждаться    соответствующими    документами:
сертификаты    соответствия,    гигиенические    заключения    и    другие    документы    в
соответствии с законодательством РФ.

Требования к документации на товар

Поставщик представляет  функциональные и принципиальные электрические схемы  на товар, достаточные для квалифицированного технического обслуживания и ремонта.

Требования к безопасности поставляемого товара

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара на склад Заказчика.

Лот № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования АСРК для нужд ОАО «В/О «Изотоп» (лот №2)

- Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

| № п/п | Наименование продукции | Комплек-тация | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор загрязнения рук и ног | Комплект | Монитор загрязнения рук и ног предназначен для измерения радиоактивного загрязнения поверхности рук, ног, тела человека альфа-, бета- и гамма-излучающими нуклидами (далее - радиометр), предназначен для измерения уровня радиоактивного загрязнения спецодежды, спецобуви и кожных покровов персонала альфа- и бета-активными веществами. Основные параметры и характеристики: Диапазон средних (граничных) энергий регистрируемого спектра бета-излучения: от 150 кэВ до 2,2 МэВ. Диапазон измерений радиометром плотности потока: - альфа-частиц…………..…от 1 (не более) до 9999 (не менее) част/см2·мин; - бета-частиц……………… от 10 (не более) до 9999 (не менее) част/см2·мин. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения радиометром плотности потока при доверительной вероятности 0,95: - альфа-частиц………………………………………± 20 %; - бета-частиц…………………………………………± 20 %. Чувствительность блока детектирования к бета-излучению радионуклида 90Sr - 90Y должна быть не менее 0,35 имп/с на част/мин×см2. Чувствительность блока детектирования к альфа-излучению радионуклида 239Pu должна быть не менее 0,2 имп/с на част/мин×см2 . Чувствительность блока детектирования к гамма-излучению радионуклида 137Cs должна быть не менее 0,25 имп/с на част/мин×см2. Дискретность установки порогов во всем диапазоне измерения….1 част/см2·мин. Собственный фон радиометра не должен превышать: - альфа-излучение……………………………………………не более 1 част/см2·мин; - бета-излучение……………………………………… ……не более 15 част/см2·мин. Радиометр должен сохранять работоспособность при воздействии фонового гамма-излучения МЭД 10 мЗв/ч при дополнительной погрешности не более ± 10 % во всем диапазоне измерения. Радиометр должен быть устойчив к кратковременным, в течение 5 мин., перегрузкам контролируемого излучения по ГОСТ 29074 с МЭД гамма-излучения 18 мЗв/ч и сохранять работоспособность и основную относительную погрешность измерения в пределах нормы. Радиометр должен обеспечивать выдачу световой и звуковой сигнализации превышения установленного порога срабатывания тревожной сигнализации загрязненности альфа- и бета-активными веществами рук, ног (обуви) и основной спецодежды персонала – сигнал «ГРЯЗНО» или не превышения – сигнал «ЧИСТО». Время одной экспозиции в среднем должно составлять 1 с, а при загрязнении объекта близком к пороговому значению – не более 10 с. Минимальное время между экспозициями должно быть не более 1 с. Время установления рабочего режима радиометра должно быть не более 5 мин. Время непрерывной работы радиометра должно быть не менее 24 ч. Нестабильность показаний радиометра за 8 ч непрерывной работы должна быть не более 10 %. Радиометр должен обеспечивать автоматическую компенсацию внешнего гамма-фона и собственного фона детекторов. Электропитание радиометра должно осуществляться от сети переменного тока с параметрами: однофазное напряжение 220 В (+10%, -15%), частотой 50 Гц (+1, -3) Гц и коэффициентом гармоник до 5%. Максимальная мощность, потребляемая радиометром, должна быть не более 100 В·А. Радиометр должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С, при этом дополнительная погрешность измерений радиометра должна находиться в пределах ± 10 % относительно нормальных условий. Радиометр должен быть устойчив к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 35 °С, при этом дополнительная погрешность измерений радиометра должна находиться в пределах ± 10 % относительно нормальных условий. Радиометр должен быть устойчив к воздействию атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа Радиометр должен быть устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения до 0,35 мм Радиометр по степени защиты от проникновения посторонних твердых веществ, пыли и воды должен соответствовать по ГОСТ 14254 коду не менее IP23 Радиометр должен быть устойчив к воздействию электромагнитных помех, соответствующим помещениям с электромагнитной обстановкой средней жесткости (группа исполнения III при критерии качества функционирования А по ГОСТ Р 50746). Наружная поверхность радиометра должна допускать дезактивацию путем протирки следующими растворами (по ГОСТ 29075): - едкого натрия (NaOH) концентрацией 50 г/дм3 и перманганата калия (KMnO4) концентрацией 5 г/дм3; - щавелевой кислоты (H2C2O4) концентрацией от 10 до 30 г/дм3 и азотной кислоты (HNO3) концентрацией 10 г/дм3; - 5 % раствором лимонной кислоты в этиловом спирте C2H5OH (плотности 96 %). Средняя наработка радиометра на отказ должна быть не менее 20000 ч. Средний срок службы радиометра до первого капитального ремонта должен быть не менее 10 лет. Среднее время восстановления радиометра должно быть не более 2 ч. | Комплект | 4 |

Требования к сроку поставки товара

Товар поставляется до 30.10.2011.

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

- качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
(Импортный товар - международным стандартам упаковки).

- товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту
от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных
работ (с учетом нескольких перегрузок).

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка
товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя,
юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров несет Поставщик.

Требования к документации на товар

Поставщик представляет  функциональные и принципиальные электрические схемы  на товар, достаточные для квалифицированного технического обслуживания и ремонта.

Требования к месту поставки товара

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ОАО «ГНЦ НИИАР», для ОАО «В/О «Изотоп»

Требования к качеству поставляемого товара

Качество  и  комплектность товара должны соответствовать назначению товара,
требованиям,    предъявляемым    к    техническим    характеристикам    товара   в    стране
производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество    товара    должно    подтверждаться    соответствующими    документами:
сертификаты    соответствия,    гигиенические    заключения    и    другие    документы    в
соответствии с законодательством РФ.

Требования к безопасности поставляемого товара

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара на склад Заказчика.

Лот № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования АСРК для нужд ОАО «В/О «Изотоп» (лот №3)

- Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

| № п/п | Наименование продукции | Комплектация | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пешеходный портальный монитор | Комплект Монитор портальный Монитор VGA Клавиатура Методика поверки | Пешеходный портальный монитор должен обеспечивать обнаружение радиоактивного загрязнения пешеходов, пересекающих границу производственного здания, и проноса радиоактивных и делящихся материалов. Основные параметры и характеристики Минимальная масса ЯМ в минимально излучающей конфигурации и минимальная активность ИИИ (порог обнаружения), обнаруживаемые монитором с вероятностью 0% при уровне внешнего фона гамма-излучения не более 0,25 мкЗв/ч и числе ложных срабатываний не более 1за 8 ч непрерывной работы , не хуже приведнных в таблице 1: Чувствительность монитора к гамма-излучению ИИИ, расположенного в точках минимальной чувствительности на высоте 1900 мм над полом и на высоте 900 мм вертикальной оси монитора на расстоянии 50 мм от боковых стоек, не менее указанных в табл.2 Изменения чувствительности по высоте не превышает значений в табл.3 Время непрерывной работы радиометра должно быть не менее 24 ч. Нестабильность чувствительности монитора к гамма-излучению за 24 ч непрерывной работы должна быть не более 10 %. Частота ложных срабатываний за 8 ч непрерывной работы должна быть не более 1. Электропитание монитора должно осуществляться от сети переменного тока с параметрами: однофазное напряжение 220 В (+10%, -15%), частотой 50 Гц . Максимальная мощность, потребляемая монитором, должна быть не более 300 Вт. Радиометр по степени защиты от проникновения посторонних твердых веществ, пыли и воды должен соответствовать по ГОСТ 14254 коду не менее IP23 Масса монитора – не более 480кг. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 5000 ч. Средний срок службы радиометра до первого капитального ремонта должен быть не менее 6 лет. | Комплект | 2 |

Требования к сроку поставки товара

Товар поставляется до 30.10.2011

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

- качество, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать
требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.
(Импортный товар - международным стандартам упаковки).

- товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту
от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных
работ (с учетом нескольких перегрузок).

- маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Маркировка
товара должна содержать: наименования изделия, наименование фирмы изготовителя,
юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров несет Поставщик.

Требования к месту поставки товара

Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ОАО «ГНЦ НИИАР», для ОАО «В/О «Изотоп»

Требования к качеству поставляемого товара

Качество  и  комплектность товара должны соответствовать назначению товара,
требованиям,    предъявляемым    к    техническим    характеристикам    товара   в    стране
производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество    товара    должно    подтверждаться    соответствующими    документами:
сертификаты    соответствия,    гигиенические    заключения    и    другие    документы    в соответствии с законодательством РФ.

Требования к документации на товар

Поставщик представляет  функциональные и принципиальные электрические схемы  на товар, достаточные для квалифицированного технического обслуживания и ремонта.

Требования к безопасности поставляемого товара

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Срок гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара на склад Заказчика.