
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


	
	


ИЗМЕНЕНИЯ РЕДУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра загрязненности поверхностей альфа и бета- активными веществами «РЗБА-04-04М» (или эквивалент) для нужд филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 
Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «18» октября 2011 года  № 111018/0494/279
Том 2 «ТеХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011
В соответствии с  ч. 6 ст. 41 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа от 24.08.2011 г. №1/709-П ФГУП «РосРАО» приняло решение внести следующие изменения в документацию о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра загрязненности поверхностей альфа и бета- активными веществами «РЗБА-04-04М» (или эквивалент) для нужд филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: 
Пункт 2, Тома 2 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:
    2.Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства):
Контрольное многоканальное устройство со звуковой и световой сигнализацией превышения установленных уровней загрязненности бета-активными нуклидами с выносными блоками детектирования бета- и альфа-излучений.

Назначение:

· контроль и сигнализация  о превышении порогового значения бета-загрязненности, и альфа-загрязненности поверхностей кожных покровов и одежды персонала.
Свойства:

· световая сигнализация готовности;

· световая и звуковая сигнализация превышения или не превышения пороговых значений;

· установка пороговых уровней индивидуально для каждого канала регистрации;

· автоматическая компенсация гамма-фона и бета-загрязнения блоков детектирования;

· индикация уровня загрязнения блоков детектирования по команде с клавиатуры установки;

· ввод пороговых значений с клавиатуры;

· автоматическая проверка исправности блоков детектирования и каналов регистрации;

· индикация зоны загрязнения по мнемосхеме с изображением фигуры человека;

Технические характеристики:

·  детекторы – блоки БДЗБ и БДЗА;

· диапазон измерений плотности потока бета-частиц - 5 - 15 000 мин-1см-2;

· диапазон измерений плотности потока альфа-частиц–0,1-10 000 мин-1см-2;

· диапазон энергий регистрируемых бета-частиц - 0,15 – 2,5 МэВ;

· диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц - 4,1 – 5,6 МэВ;

· пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- и альфа-частиц – не более +-30%;

· чувствительность устройств к бета- и альфа-излучению от рабочих эталонных источников – не менее 0,04 – 0,5 (имп/с)/(мин-1см-2);

· пределы установки уровней срабатывания сигнализации – БДЗА-0,1-9999 мин-1см-2 , БДЗБ-9999 мин-1см-2;

· время установления рабочего режима – не более 10 мин;

· время непрерывной работы – не менее 24 час;

· нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы не более (5 %.

· рабочие условия эксплуатации: диапазон рабочих температур от плюс 5 до + 50 (С; относительная влажность до 95 % при +35 (С.

· габаритные размеры, масса: стойка со стационарными блоками детектирования и блоком измерения – 2650х940х930 мм, 310 кг; блок детектирования БДЗБ (выносной канал – 230х110х100 мм, 1,8 кг); блок детектирования БДЗА (выносной канал – диаметр 120х320 мм, 1,4 кг); блок измерения БОИ-04 – 165х190х110 мм. 2,8 кг;

· средняя наработка на отказ радиометра – не менее 10000 ч.
Комплект поставки:

радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М, исполнение 40 (18 стационарных блоков детектирования БДЗБ +1 выносной БДЗА + 1 выносной БДЗБ-05) оборудован одной дверью;

· выносной промышленный компьютер – 1.

· Групповой ЗИП.
PAGE  

