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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку спектрометрического оборудования (включая программное обеспечение) для дооснащения метрологической лаборатории

 ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» телефонной связью.
Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «02» декабря 2011 года № 

Заказчик: _________ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»_____________
Санкт-Петербург

 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора:
Поставка спектрометрического оборудования (включая программное обеспечение) для дооснащения метрологической лаборатории

 ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина».
 «02» декабря 2011 года
1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок
Заказчик: ФГУП «НПО «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина»
Адрес заказчика: 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.28

Контактные лица заказчика: Евсюкова Светлана Сергеевна
Телефон/факс заказчика: (812) 297-57-96
Адрес электронной почты заказчика: sevsyukova@khlopin.ru 
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (в пятницу с 8-30 до 16-45) по московскому времени 

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество товара: приведены в техническом задании (Приложение №1).
Место поставки: ФГУП «НПО «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина», 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.28 
Срок выполнения работ: в течение 5-и дней после поставки оборудования.
Максимальная цена договора, включая НДС: 4 992 444,00 рублей (Четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи четыреста сорок четыре рубля 00 копеек).
Дополнительные сведения: Цена договора включает в себя все налоги, сборы, платежи и  расходы, связанные с поставкой товара по договору, в том числе расходы на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактный телефон по приему заявок на ЭТП: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 12 час. 00 мин. «02» декабря 2011 г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:12 час.00 мин.«13» декабря 2011 г.
Сроки и условия оплаты товара: С победителем запроса котировок цен будет заключен договор. Предварительная оплата - авансовый платеж в размере 30% от цены контракта, остальные 70%- после поставки оборудования и подписания актов приемки-сдачи.
Срок подписания договора: Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Порядок заключения договора с победителем
2.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2.2. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, иначе он признается уклонившимся от заключения Договора.


2.3. В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.

3. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки

3.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

3.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товара.
3.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора. 

4. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
4.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить (прикрепить) отдельными файлами: 

- котировочную заявку (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме), заверенную должным образом, в отсканированном варианте (формат pdf, doc);

- необходимые документы (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме), заверенные должным образом, в отсканированном варианте (формат pdf, doc), указанные в котировочной заявке;

- анкету участника размещения заказа, по желанию (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме), заверенную должным образом в отсканированном варианте (формат pdf, doc).

4.2. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

4.3. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком, и предложение Участника процедуры закупки должно быть представлено в соответствии с пунктами 4.5, 4.6 извещения о проведении запроса котировок.

4.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим) не допускается использование слов «или эквивалент».

4.5. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в п.1 настоящей документации. Неполное представление или расхождение сведений расценивается комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.6. Предложение Участников процедуры закупки о цене Договора, не должно превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.7. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в Извещении о проведение запроса ценовых котировок в электронной форме может быть расценено комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.8. Арифметические расхождения в заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.9. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке в запросе ценовых котировок в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено комиссией по размещению заказов на поставку МТР как существенное несоответствие заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

4.10. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП a-k-d.ru. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой A-K-D
4.11. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.

Проект договора прилагается.

5. Порядок рассмотрения жалоб

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: 

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».
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Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен
 в электронной форме на поставку
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спектрометрического оборудования (включая программное обеспечение) для дооснащения метрологической лаборатории ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
	№№
	Наименование, параметр
	Требование

	
	Альфа-бета спектрометрический комплекс
	

	
	1. Комплектация
	

	1.1
	Крейт стандарта NIM с блоком питания мощностью 150 Вт
	наличие

	1.2
	3-х входовой многоканальный анализатор спектров с независимыми входами  АЦП и программным управлением  в стандарте NIM
	наличие

	1.3
	Блок спектрометра с вакуумной камерой в стандарте NIM  (2 шт.)
	наличие

	1.4
	Спектрометрический усилитель в стандарте NIM
	наличие

	1.5
	Блок высоковольтного питания с регулировкой выходного напряжения в стандарте NIM
	наличие

	1.6
	Спектрометр энергии альфа-излучения с импульсной ионизационной камерой
	наличие

	1.7
	Детектор альфа частиц
	наличие

	1.8
	Детектор альфа-бета частиц
	наличие

	1.9
	Спектрометр энергий альфа частиц на основе ионизационной камеры с системой автоматического управления вакуумирования  и напуском рабочего газа, смонтированной в модуле NIM
	наличие

	1.10
	Программное обеспечение для управления многоканальными анализаторами спектров – многовходовая версия
	наличие

	1.11
	Программное обеспечение по анализу альфа спектров
	наличие

	
	2. Базовые технические характеристики 3-х входового альфа-бета  спектрометра
	


	2.1
	3-х входовой многоканальный анализатор спектров с независимыми входами  АЦП и программным управлением  в стандарте NIM
с тремя встроенными АЦП  по 16К каналов на каждый вход с независимым управлением и временем конвертации не более 1 мксек.  Анализатор должен иметь имеет функции амплитудного анализатора и многоканального скейлера,  управление с компьютера  через интерфейс USB,  функции и разъемы для подключения внешнего запуска и  входов совпадений–антисовпадений, выходы управления внешними устройствами подачи проб.  
	соответствие

	2.2
	Две измерительные вакуумные камеры с установленными альфа и бета детекторами. Каждая камера должна иметь встроенный регулируемый источник напряжения смещения, предварительный усилитель, спектрометрический усилитель, дискриминатор нижнего уровня и пересчетное устройство. Модули альфа и бета спектрометра     в стандарте NIM  c вакуумной  камерой должны быть  оборудованы встроенными вакуумметрами и блокировкой подачи напряжения на детектор цифровым дисплеем показывающим: данные счетчика/таймера в диапазоне значений 0-99999 импульсов,  давление в камерах в диапазоне 0-133 Па), напряжения питания детекторов,  ток утечки в диапазоне 0-20 мкА с точностью представления на дисплее 0,01 мкА, энергию пика генератора в диапазоне 0,1 – 10 МэВ с шагом 0,1МэВ и точностью представления на дисплее 10 кэВ,  уровень дискриминатора с точностью представления на дисплее 10 кэВ. Камеры  спектрометра позволяют измерять образцы диаметром до 50 мм.  Камеры должны быть изготовлены из нержавеющей стали и обеспечивают  воспроизводимое расстояние от образца до детектора от 1 до 49 мм с шагом не более 4 мм. Встроенные источники постоянного тока должны обеспечивать плавную регулировку напряжения в диапазоне +/- 198 В с шагом 2 В и стабилизацией 0,005% на градус Цельсия.

Диапазон значений времени счетчика 0-99999 сек и 0-999,99 часов. 

Диапазон задаваемых значений для времени накопления спектра 0-99999 сек и 0-999,99 часов.

Интегральная нелинейность усилителя  должна быть менее 0,4% от всей шкалы. Диапазон усиления 6МэВ -13 кэВ, дрейф усиления не более 0,02% на градус Цельсия

Дрейф базовой линии не более 0,1 мВ на градус Цельсия


	соответствие

	2.3
	Спектрометрический планарный ионно –имплантированный  детектор для регистрации альфа частиц модели  с разрешением 18 кэВ, площадью 450 кв. мм. Фон не более 6 отсчетов в день.
	соответствие

	2.4
	Спектрометрический детектор для регистрации альфа-бета частиц на основе частично обедненного кремния с разрешением для альфа частиц 12 кэВ, для бета частиц – 6кэВ, площадью 100 кв. мм, толщиной не  менее 300 мкм. 
	соответствие

	2.5
	Спектрометрический усилитель в стандарте NIM  с гауссовым формированием сигналов и автоматической установкой порога восстановителя постоянной составляющей. Времена формирования  0.5, 1, 4, 6, 8, 12 мкс и низкий уровень собственного шума не более 0.4  мкВ RMS.  Коэффициент усиления 100 с грубой и тонкой регулировкой
	соответствие

	2.6
	Блок высоковольтного питания с регулировкой выходного напряжения в диапазоне 0-3 кВ при токе нагрузки 10 мА с уровнем пульсаций и шумов менее 10 мВ
	соответствие


	2.7
	Модульная конструкция.  Возможность снятия и установки блоков с измерительными камерами без привлечения специалистов предприятия-изготовителя
	Соответствие

	2.8
	3 измерительных  канала
	Соответствие

	2.9
	Возможность замены установленных детекторов на аналогичные, с площадью рабочей поверхности от 100 до 1200 мм2. 
	Соответствие

	2.10
	Возможность установки измеряемого образца на расстоянии от 1 до 45 мм от детектора с шагом не более 4 мм. 
	Соответствие

	2.11
	Калибровка каждой камеры отдельно по встроенному генератору импульсов точной амплитуды с программным управлением с возможностью синхронизации всех имеющихся генераторов для проверки всех камер одновременно
	Соответствие

	2.12
	Хранение набранных данных во внутренней памяти  не менее 3-х суток. 
	Соответствие

	2.13
	Интерфейс для связи с компьютером 
	         USB

	2.14
	Эффективность регистрации альфа-излучения с энергией 5,155 МэВ от источника типа ОСАИ с радионуклидом 239Pu на расстоянии 9 мм от поверхности  детектора, %
	Не хуже 15%

	2.15
	Фон, имп./с
	не более 0,0003

	2.16
	Диапазон регистрируемых энергий, МэВ
	3-9

	2.17
	Относительная погрешность характеристики преобразования (ИНЛ), %, не хуже
	0,4

	2.18
	Относительная погрешность измерения активности, % ,не хуже
	10

	2.19
	Нестабильность за 24 ч непрерывной работы, %, не более
	0,01

	2.20
	Максимальная загрузка, имп./с, не менее 
	40000 

	2.21
	Давление в камерах, кПа (мм рт. ст)
	0,013-10 (0,1-75)

	2.22
	Напряжение питания прибора, В


	220±10



	2.23
	Частота переменного напряжения, Гц


	50±1



	2.24
	Потребляемая мощность, ВА, не более
	125

	
	Характеристики канала спектрометра на основе ионизационной камеры
	

	2.25
	Энергетическое разрешение по линии плутония-239
	не более 50 кэВ

	2.26
	Диапазон измерения энергии альфа-частиц 
	4.0 ( 6.0 МэВ

	2.27
	Максимальная статистическая загрузка
	не менее 500  с -1

	2.28
	Предел допускаемой абсолютной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность)
	не более (20 кэВ

	2.29
	Эффективность регистрации
	не менее 0,475

	2.30
	Временная нестабильность за 12 часов непрерывной работы
	не более (15 кэВ  

	2.31
	Время установления рабочего режима
	не более 30 минут

	2.32
	Программно-управляемая система газонаполнения, промывки ионизационной камеры и управления вакуумной откачкой
	Наличие

	2.33
	Электрическое питание: напряжение частота
	220 (22 В, 50(1 Гц

	2.34
	Масса
	не более 220 кг

	
	Требования к программному обеспечению
	

	2.35
	Функция управления рабочими параметрами измерительных камер
	Соответствие

	2.36
	Функция учета эффективности регистрации в режимах анализа с меткой и без метки
	Соответствие

	2.37
	Функция вычитания фона окружающей среды
	Соответствие

	2.38
	Функция идентификации радионуклидов матричным методом с возможностью внесения поправки на интерференцию пиков
	Соответствие

	2.39
	Функция вычисления активности радионуклидов
	Соответствие

	2.40
	Функция вычисления пределов детектирования
	Соответствие

	2.41
	Функция вывода отчетов и спектров по заданным пользователем шаблонам
	Соответствие


	
	Гамма спектрометрический комплекс
	

	
	1. Комплектация
	

	1.1
	Блок детектирования на основе низкоэнергетического ОЧГ детектора
	Наличие

	1.2
	Цифровой анализатор спектров
	Наличие

	1.3
	Библиотека программирования анализатора спектров с описанием  (CD ROM)
	Наличие

	1.4
	Программное обеспечение для управления базовыми функциями анализатора и обработки гамма спектров
	Наличие

	
	Программное обеспечение для обработки и анализа гамма спектров
	

	
	2. Технические характеристики блока детектирования
	

	2.1
	Диапазон регистрируемых энергий гамма квантов, не менее
	От 300 эВ до 300 кэВ

	2.2
	Площадь кристалла, не менее
	100  кв.мм

	2.3
	Толщина кристалла, не менее
	10  мм

	2.4
	Окно детектора из бериллия толщиной не более
	0,025 мм

	2.5
	Разрешение по пику 5,9 кэВ, не хуже
	150 эВ

	2.6
	Разрешение по пику 1332 кэВ, не хуже
	550 эВ

	2.7
	Камера детектора, держатель кристалла и другие внутренние детали, находящиеся в непосредственной близости от кристалла особо чистого германия должны быть изготовлены из специально отобранных низкофоновых материалов: алюминий - 99.999 %, с гарантированным  содержанием тория и урана не более 1 части на 10-12,  Медь не менее  99.99 % чистоты. Нержавеющая сталь – отобранные образцы с минимальным содержанием Co-60.
	Соответствие

	2.8
	Камера детектора на удлиненной шейке не менее 100 мм для монтажа элементов свинцовой защиты,  экранирующих кристалл детектора от сосуда Дьюара  и других частей криостата,  изготовленных из обычных материалов
	Наличие

	2.9
	Конструкционных материалов блока детектирования  должны иметь   малое сечение взаимодействия с нейтронами космического излучения
	Наличие

	2.10
	Защита от подачи высокого напряжения на неохлажденный  детектор
	Наличие

	2.11
	Защита входного транзистора от перегрузки
	Наличие

	2.12
	Габаритные размеры блока детектирования, не более
	894 х 475 мм

	2.13
	Тип криостата вертикальный тростеобразный (Slimline) с сосудом Дьюара 30 литров
	Соответствие

	2.14
	Размеры головной части детектора, не более 
	25 мм(диаметр) х 10мм

	
	3. Базовые технические характеристики цифрового анализатора гамма спектров
	

	3.1
	Многоканальный анализатор импульсов (МКА) с цифровым сигнальным процессором универсального применения с различными типами детекторов
	Наличие 

	3.2
	Универсальный многодиапазонный блок высоковольтного питания детектора, встроенный в МКА 
	Наличие

	3.3
	Универсальный встроенный многодиапазонный блок высоковольтного питания детектора должен обеспечивать подачу высокого напряжения в  трех диапазонах:
	 (±200 ÷ +1500В)  при токе до 1 мА с пульсациями не более 5 мВ между пиками

 (±1500 ÷ +5000 В) 

при токе  1 мкА с пульсациями не более 10 мВ между пиками

±200 В 

при токе  1 нА с пульсациями не более 10 мВ между пиками

	3.4
	Температурный коэффициент (дрейф высокого напряжения), не более
	±50ppm/0C

	3.5
	Точность установки напряжения высоковольтного питания, не хуже 
	2%

	3.6
	Стабильность высокого напряжения во всех диапазонах, не хуже
	0,001%/1ч ; 0,002%/8ч

	3.7
	Точность программной установки  высокого напряжения, не хуже
	12 разрядов (1/4096)

	3.8
	Изменение напряжения высоковольтного источника питания при изменении нагрузки в рабочих пределах, не более
	1%

	3.9
	Унифицированное низковольтное питание предусилителей детекторов интегрированное в МКА 
	Наличие

	3.10
	Унифицированные разъемы подключения детекторов к МКА
	Наличие

	3.11
	Унифицированные интерфейсы подключения МКА к управляющему компьютеру ETHERNET 10/100 Base-TX;  USB 2.0 и RS232 
	Наличие

	3.12
	Полностью программное управление МКА
	Наличие

	3.13
	Возможность регистрации данных в режиме списка с временной  привязкой
	Наличие

	3.14
	Технология обработки сигнала с трапециевидным формированием импульса.
	Наличие

	3.15
	Уширение пика с энергией 1,3 МэВ в диапазоне входной скорости счета от 2000 имп./с до 100 000 имп./с, не более 
	6%

	3.16
	Программный выбор количества каналов: 256,512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768
	Наличие

	3.17
	Предустановленное реальное или живое время  в диапазоне, не менее
	0,01с  до 11930 час 

с разрешением 

0,01 с

	3.18
	Регулируемая цифровая задержка для временных измерений в диапазоне, не менее
	0-160 мкс с шагом 0,2 мкс

	3.19
	Режим многоканального скейлера с установкой числа каналов, поддержкой двух групп памяти, с временем выдержки 1-999 мкс, внутреннее или внешнее управление запуском
	Наличие

	3.20
	Режим анализа амплитуд импульсов, режим многоканального счета, режим цифрового двухканального  осциллографа
	Наличие

	3.21
	Две группы памяти размером, до 32768 каналов
	Наличие

	3.22
	Емкость канала, не менее
	28 бит

	3.23
	Предел относительной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность)  в 99% выбранного диапазона, не хуже
	0,025%  

	3.24
	Дифференциальная нелинейность в 99% выбранного диапазона, включая интегральную нелинейность, менее
	1%

	3.25
	Дрейф усиления после 15 мин. прогрева,  не более
	0,0035%/0С

	3.26
	Дрейф нуля после 15 мин. прогрева, не более
	0,003%/0С

	3.27
	Предустанавливаемое время набора, не менее
	1 до 4х107 с.

	3.28
	Время нарастания и время спада импульса, ступенчатая регулировка в пределах не менее
	0,2 до 51 мкс с шагом 0,2 мкс

	3.29
	Установка длительности плоской вершины в пределах, не менее 
	0 до 3,2 мкс с шагом 0,1 мкс

	3.30
	Входы/выходы (в т.ч. программируемые) для управления сменщиком проб, старт-стоп, совпадений-антисовпадений,  логические программируемые входы выходы назначения
	Наличие

	3.31
	Стабильность, не хуже
	0.01%/час 

0.02%/8 час

	3.32
	Температурный коэффициент, не более
	±50 ppm/°C.

	3.33
	Точность, не хуже 
	±2%.

	3.34
	Точность стабилизации, не хуже 
	1%.

	3.35
	Разрешение, не хуже
	12-разрядов (1/4096)

	3.36
	Габаритные размеры, не более
	9 х 22 х 28 см

	3.37
	Масса, не более
	2,6кГ

	3.38
	Управление всеми функциями многоканального анализатора и рядом функций по калибровке и обработке спектров с помощью WEB интерфейса независящей от программно-аппаратной реализации управляющей рабочей станции 
	Наличие

	3.39
	Библиотека программирования для различных платформ (COM, .NET, JAVA, WEB SERVICES) всех функций анализатора спектров для запуска, обработки  результатов и записи на жесткий диск компьютера
	Наличие

	
	4. Базовые технические характеристики программного обеспечения
	

	4.1
	Функция управления одновременно несколькими многоканальными анализаторами и вывод спектра на экран
	Наличие

	4.2
	Мастер настройки полюс/ноль и виртуальный осциллограф


	Наличие

	4.3
	Функция записи на диск и чтение спектрометрической информации


	Наличие

	4.4
	Операции со спектром в ручном и автоматическом режимах: калибровка, поиск пиков, расчёт их параметров, учет эффективности регистрации, вычитание фона, идентификация нуклидов матричным методом с коррекцией на взаимное влияние пиков, поправка на эффект каскадного суммирования без дополнительных калибровок по радиоактивным источникам, поправка активности нуклидов по цепочкам распада, расчет минимальной детектируемой активности, обеспечение контроля качества измерений, выполнения приближения пиков в интерактивном режиме
	Наличие

	4.5
	Функция  оперативной оценки качества и достоверности результатов анализа
	Наличие

	4.6
	Функция создания последовательностей анализа для автоматического набора и обработки спектров
	Наличие

	4.7
	Учёт эффективности регистрации. Расчет по нескольким моделям кривых - двойной полином, линейная модель, эмпирическая модель и линейная интерполяция
	Наличие

	4.8
	Вычитание фона окружающей среды
	Наличие

	4.9
	Функция идентификации нуклидов матричным методом с коррекцией на взаимное влияние пиков и без неё 
	Наличие

	4.10
	Коррекция на эффект каскадного суммирования  без измерений радиоактивных источников 
	Наличие

	4.11
	Проведение коррекции активности нуклидов по цепочкам распада
	Наличие

	4.12
	Функция расчёта активности нуклидов
	Наличие

	4.13
	Тест отношений значений активности, полученных по различным линиям нуклида
	Наличие

	4.14
	Расчёт пределов детектирования
	Наличие

	4.15
	Функция подгонки пиков и разрешения мультиплетов не в автоматическом, а в ручном режиме, для  большей точности определения параметров пиков в сложных спектрах
	Наличие

	4.16
	Создание отчётов. Отчёты должны создаваться на основе шаблонов
	Наличие

	4.17
	Возможность многократного анализа набранных спектров с различными параметрами обработки для определения границ погрешности в случае недостаточно точного описания измеренной пробы
	Наличие

	4.18
	Русскоязычный интерфейс и  документация на русском языке
	Наличие

	
	5. Прочие условия
	

	5.1
	Подтвержденная производителем гарантия, не менее 
	1 год

	5.2
	Необходимые для сборки системы крепления, переходники, кабели, разъемы и т.д.
	Наличие

	5.3
	Инструкции пользователя на русском языке
	Наличие

	5.4
	Обучение персонала на месте
	Наличие

	5.5
	Условие оплаты: 30% предоплата (авансовый платеж); остальные 70% -   после поставки оборудования и подписания актов приемки-сдачи 
	Соответствие
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____________ И.Е. Алексеев

Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен
 в электронной форме на поставку
 спектрометрического оборудования (включая программное обеспечение)
 для дооснащения метрологической лаборатории

 ФГУП «НПО «Радиевый институт
 им. В.Г. Хлопина».
Котировочная заявка

на ________________________________________

                                 наименование поставляемого Товара, работ
№ закупки  __________________

  


       .____.__________.2011г. 

Кому: ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.28
От кого: _______________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя,  отчество (для физического лица) 
_______________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

ИНН 
____________________________  КПП _______________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД _____________________________________

Телефон ______________________________________ Факс ____________________________
Банковские реквизиты: 

Расчетный счет _______________________ в ________________________________________ 

Корреспондентский счет _________________________________________________________

БИК ____________________________

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства (да/нет): ______

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение указанных ниже работ (примечание: Участник процедуры закупки должен указать/подтвердить все данные в соответствии с п.1,п.4 настоящего Извещения Заказчика):
	№
	Наименование
	 Характеристики
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Стоимость

	 
	
	
	 
	измер.
	(руб.)
	(руб.)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	


Цена указана с учетом НДС, включая _____________________________________________

(сведения о включенных (невключенных) в цену Договора расходах, связанных с поставкой Товара)
Срок и условия оплаты товара: в соответствии с  Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.
Способ и место поставки товара ________________________________________________
                                                                                     (сведения о способе  и месте, связанных с поставкой Товара)

Подавая настоящую котировочную заявку, _____________________________________ 

                                                                                                                              (наименование Участника размещения закупки)

ознакомлено с условиями Договора, указанными в Извещении Заказчика о проведении запроса ценовых котировок на поставку __________________________________, 

                                                                                                                                       (наименование поставляемого Товара)

и выражает свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму ___________________ руб. ___ коп. (_________________________________________).

(сумма поставляемых Товаров)                                                      (сумма поставляемых Товаров прописью)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 3 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов:

а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;

б) документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки. (Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла.

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;


г) Наличие  необходимых сертификатов на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.
Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
_____________                                _________________                              _______________

  (Должность)                

            (Ф.И.О.)                                            (Подпись)М.П.

Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса котировок цен
 в электронной форме на поставку
 спектрометрического оборудования (включая программное обеспечение)
 для дооснащения метрологической лаборатории

 ФГУП «НПО «Радиевый институт
 им. В.Г. Хлопина».
Проект договора
     г. Санкт-Петербург                                                                               «___» ____________ 20__ г.
ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице и.о. генерального директора Тишкова Виктора Павловича, действующего на основании Устава и приказа Госкорпорации «Росатом» от 09.08.2010 №1/07ЛС, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________ , с другой стороны совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю спектрометрическое оборудование с программным обеспечением (далее оборудование) для дооснащения метрологической лаборатории.

1.2. Характеристики оборудования определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1). 

1.3. Ассортимент, количество, цены и сроки поставки оборудования определяются Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора. (Приложение №2).
1.4. Поставщик поставляет оборудование, свободное от прав третьих лиц.
1.5. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору третьей стороне не допускается без согласия другой Стороны Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость поставляемого оборудования __________________________________.
2.2.
Предварительная оплата – авансовый платеж в размере 30% от стоимости оборудования на основании выставленного счета.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1.
 Качество и комплектность оборудования должны соответствовать Техническим требованиям.
3.2.
Поставщик гарантирует качество, надежность и безаварийную работу оборудования со дня  ввода в эксплуатацию в течение не менее чем 12 месяцев.

3.3.
Приёмка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приёмки ППТН и ТИП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965 г. (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству - в соответствии с «Инструкцией о приёмке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.1966 г. (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими нормативными документами.

3.4.
В случае поставки оборудования, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, Техническим условиям и условиям Договора, Покупатель в течение 30 календарных дней предъявляет претензию по результатам составления Акта приёмки и уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 20 календарных дней после получения претензий обязан за свой счет заменить оборудование ненадлежащего качества качественным, доукомплектовать некомплектное оборудование или заменить его комплектным. Расходы, связанные с возвратом некачественного либо некомплектного оборудования, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектности несет Поставщик.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки оборудования - в течение 150 дней после перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
4.2. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к оборудованию документы:

· техническую документацию (инструкции по эксплуатации и т.п.);

· счет, счет-фактуру;
· товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
5.2. Поставщик оплачивает Покупателю за просрочку поставки оборудования сроком более чем на 15 календарных дней штраф в размере 0.1% от стоимости не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.
В случае поставки некомплектного оборудования или оборудования ненадлежащего качества Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 0.1% от стоимости оборудования.
Поставщик сверх неустойки в полном объеме возмещает Покупателю убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
Оплата неустойки и возмещение убытков Покупателю в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору.
5.3.
Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранять возникающие разногласия исключительно путем переговоров; в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением претензионного порядка регулирования разногласий по месту нахождения ответчика. Претензия рассматривается в течение 20 календарных дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в указанный срок.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд.
5.4.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе стихийных бедствий, изменения действующего законодательства, запрещения экспорта или импорта, забастовок.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действия обстоятельств будут продолжаться более 30 календарных дней, Стороны дополнительно должны согласовать порядок дальнейшего исполнения Договора либо по соглашению сторон расторгнуть его без взаимного возмещения убытков, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается выданными в установленном порядке свидетельствами соответствующих торгово-промышленных Палат.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Все изменения, дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.5. При заключении договора, дополнительных соглашений к нему сторонами используется или может использоваться факсимильное воспроизведение, как договора, дополнительного соглашения, так и подписи лиц, подписывающих договор или дополнительное соглашение.
6.6. Моментом перехода права собственности на поставляемое оборудование является дата его получения Покупателем.

6.7. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

6.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по данному договору.
7. СОХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Покупателя или Поставщика, включая, но не ограничиваясь этим, научные, деловые и коммерческие данные, ноу-хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация.
7.2. Поставщик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, когда конфиденциальная информация может быть разглашена с разрешения Покупателя в процессе работы по Договору, заключенному между Покупателем и Поставщиком, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Поставщик ограничивает разглашение конфиденциальной информации, предоставляя доступ к ней только тем сотрудникам, для деятельности которых необходимо знание такой информации. Вышеназванные сотрудники должны четко осознавать, что они обязаны сохранять конфиденциальность информации и ограничивать ее использование в рамках данного Договора.
7.2.1. Поставщик признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему как до, так и после даты заключения данного Договора.
7.2.2. По расторжении данного Договора или по запросу Покупателя в любое время, Поставщик обязуется в кратчайшие сроки вернуть или уничтожить (по усмотрению Поставщика) всю конфиденциальную информацию, переданную Покупателем Поставщику в соответствии с настоящим Договором в письменной форме или на электронных носителях.
7.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе после расторжения Договора.
7.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации, изложенные в настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая:
(а)
была известна Поставщику до того, как Покупатель предоставил ему эту информацию;

(б)
была известна Покупателю до того, как Поставщик предоставил ему эту информацию;

(в)
уже является достоянием общественности.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: ФГУП «НПО «Радиевый институт им.  В.Г.Хлопина»
194021, С.-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 28 ИНН 7802071810, КПП 780201001 Р/с 40502810655080000004 в «СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653 БИК 044030653 КОД ОКПО 07625447 ОКВЭД 73.10; 23.30 г. С-Петербург
Поставщик:

	Покупатель
	Поставщик

	И.о. генерального директора ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
	

	________________ В.П. Тишков
	                       ________________ 


Приложение №2.
Спецификация 

спектрометрического оборудования (включая программное обеспечение)

для дооснащения метрологической лаборатории

	
	
	
	
	
	

	№
	Модель, производитель
	Описание
	К-во
	Цена, руб.
	Стоимость, руб.

	I
	 
	Альфа-, бета спектрометрический комплекс, включая 
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	16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	
	Гамма-спектрометрический комплекс, включая
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
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	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	
	Установка и обучение на месте
	
	
	

	 
	 
	Доставка в С-Петербург, включая страховку 
	 
	
	

	
	Стоимость: НДС 18%: Цена договора:
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