ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку радиационных мониторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка радиационных мониторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Монитор ручной радиационный
	    1.1 Требования к техническим характеристикам:
 Порог обнаружения должен быть не более:

     а) по массе урана 2,00 г;

     б) по массе плутония 0,15 г;

     в) по активности для РВ в соответствии с таблицей 1.1;

     г) по превышению МЭД над уровнем естественного фона по таблице 1.1.

Таблица 1.1

Со-60

Сs-137

Am-241

Ra-226

Порог обнаружения

активности РВ, кБк

44

54

40

50

Порог обнаружения

превышения МЭД, пА/кг (мкР/ч)
12,3

(171)

3,66

(51)

0,54

(7,5)

9,75

(136)

     При этом МЭД естественного фона должна быть не более 1,8 * 10 А/кг (25 мкР/ч), расстояние от чувствительной поверхности монитора до ДМ или РВ не более 100 мм, скорость перемещения монитора относительно ДМ или РВ не более 0,5 м/с и среднее значение частоты ложных срабатываний не более 1 мин-1.
     Чувствительность монитора должна соответствовать значениям приведенным в таблице 1.2, при этом относительная погрешность не должна быть более  ± 15 %.
Таблица 1.2

Параметр

Тип радионуклида, делящегося ядерного материала

Pu-239

U-235

Со-60

Сs-137

Am-241
Ra-226

Чувствительность

имп/(с*г) 
522

20,0

-

-

-

-

Чувствительность

имп/(с*кБк) 

-

-

1,55

1,26

1,72

1,33

Чувствительность

имп*кг/(с*пА) 

[имп*ч/(с*мкР)]

-

-

6,14

(0,44)

20,9

(1,50)

141

(10,1)

7,67

(0,55)

Примечания:
Значения приведены для источников с массой 10 г высоко обогащенного урана и 0,3 г плутония.

Расстояние до источников излучения – 100 мм.

Примечания:
Соответствие монитора требованиям таблиц 1.1 и 1.2 подтверждаются результатами испытаний на соответствие требованиям 1.1.1 перечислений а) и б).

Изотопный состав урана и плутония соответствует требованиям к изотопному составу контрольных источников по ОСТ 95 105339.

1.1.1 Монитор должен обеспечивать следующие режимы работы:

а) поиск урана (U);

б) поиск плутония (PU);

в) поиск урана и плутония (UPU).

Монитор должен вырабатывать звуковой сигнал тревоги при обнаружении ДМ.

Среднее значение частоты ложных срабатываний должно быть не более 1 мин.

1.1.2 Монитор должен обеспечивать возможность установки значений частоты ложных срабатываний отличных от 1 мин:  0,25; 0,5; 2; 3; 4 (при этом значение порога обнаружения не регламентировано).

Примечание – при частотах ложных срабатываний менее 1 мин порог обнаружения монитора увеличивается, а при значениях более 1 мин порог обнаружения уменьшается по отношению к значению порога обнаружения при частоте ложных срабатываний 1 мин-1.

1.1.3 Время установления рабочего режима монитора должно быть не более 1 мин после включения.

1.1.4 Время непрерывной работы монитора без замены или подзарядки полностью заряженного собственного источника питания должно быть не менее 8 ч.

1.1.5 Максимально допустимое значение МЭД фона должно быть не менее 7,2 · 10А/кг (100 мкР/ч), при этом порог обнаружения должен быть не более:

а) 4,00 г урана;

б) 0,30 г плутония

расстояние от чувствительной поверхности монитора до ЯМ не более 100 мм, скорости перемещения монитора относительно ЯМ не более 0,5 м/с и среднем значении частоты ложных срабатываний не более 1 мин.
1.2 Конструктивные требования:
На поверхности монитора не должно быть сколов, вмятин, отслоений и потеков лакокрасочных покрытий.

1.2.1 Масса составных частей монитора должна быть не более:

монитора (без удлинителя) – 0,480 кг;

удлинитель – 0,125 кг.

1.2.2 Монитор должен быть работоспособен при питании от собственного источника постоянного тока напряжением от 4,0 до 5,0 В.

1.2.3 Значение тока потребления, измеренное при выборе с клавиатуры монитора пункта меню «FONS», не должно превышать 150 мА.

1.2.4 Монитор должен выдавать на индикаторе сообщение «AL_E» при напряжении питания менее 4,1 В.

1.3 Требования устойчивости и прочности к внешним воздействующим факторам:
1.3.1 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию пониженной температуры окружающей среды не выше минус 40 ºС.

1.3.2 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию повышенной температуры окружающей среды не ниже +50 ºС.

1.3.3 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС и при более низких температурах без конденсации влаги.

1.3.4 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.3.5 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 80 Гц, с:

амплитудой перемещения не более 0,5 мм на частотах менее 50 Гц;

амплитудой ускорения не более 20 м/с (2g) на частотах более 50 Гц.

1.3.6 Монитор должен быть устойчивым и прочным к воздействию магнитных полей с напряженностью не более 40 А/м.

1.3.8 Монитор в транспортной таре должен быть прочным к воздействию:

а) пониженной температуры не менее минус 40 ºС;

б) повышенной температуры не более 50 ºС;

в) резкого изменения температуры (температурный перепад) от минус 40 до плюс 50 ºС;

г) относительной влажности 95 % при температуре 35 ºС;
1.4 Требования надежности:
1.4.1 Средняя наработка на отказ монитора должна быть не менее 10000 ч.

1.4.2 Срок службы монитора должен быть не менее 6 лет.

1.5 Требования к материалам и покупным изделиям:
1.5.1 Материалы и покупные изделия, применяемые в мониторе, должны соответствовать требованиям нормативной документации на них, иметь сопроводительную документацию, пройти входной контроль и иметь в сопроводительной документации отметку ОТК о прохождении входного контроля.
1.6 Требования по комплектности:
1.6.1 В комплект поставки должны входить:

- один монитор, укомплектованный согласно спецификации 

- руководство по эксплуатации 

1.7 Требования к маркировке:
а) обозначение;

б) заводской номер.
	не менее 24 

месяцев
	5
	к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки c обозначением и заводским номером. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в Москве.
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 25 дней со дня подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                                                                                                                  А.А. Тугушев
