УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в документацию по проведению запроса котировок цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку измерителя скорости счета импульсов

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» извещает о внесении следующих изменений в Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку измерителя скорости счета импульсов:

- Приложение 1 к извещению о проведении запроса цен в электронной форме на поставку измерителя скорости счета импульсов для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» читать в следующей редакции:

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна, завод-изготовитель | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель скорости счета импульсов Типа УИМ2-2Д или эквивалент. | Обеспечивает решение разных задач радиационного контроля в зависимости от типа подключаемых блоков детектирования: непрерывный дозиметрический контроль по гамма- и нейтронному излучению помещений и установок, контроль альфа-, бета-загрязненности. ### Назначение: - измерение средней скорости счета импульсов с двух измерительных каналов; - сигнализация о превышении установленных пороговых значений; - включение внешних сигнальных или исполнительных устройств при превышении пороговых значений. ### Свойства: - возможность подключения к разным каналам разных типов блоков детектирования; - возможность подключения одного блока детектирования одновременно к двум каналам с разными пороговыми значениями; - измерение разности скоростей счета импульсов, поступающих по двум каналам; - раздельная световая и звуковая сигнализация в обоих каналах о превышении установленных пороговых значений; - возможность подключения внешних элементов сигнализации и исполнительных устройств (сухой контакт); - возможность коррекции нелинейности характеристик блоков детектирования; - представление информации как в единицах скорости счета (имп./с), так и единицах измерения выбранных пользователем (мкЗв/ч, мин-1·см-2 и т.д.); - индикация статистической погрешности результатов измерения; - хранение результатов измерений в энергонезависимой памяти. ### Комплект поставки: - УИМ2-2Д; - монтажный комплект; - руководство по эксплуатации, паспорт. Поддержка блоков детектирования: БДЗА2-01, БДЗА-100, БДЗА-100М,БДЗА-100Б, БДЗА-100С; БДБ2, БДЗБ-100, БДЗБ-100Л, БДЗБ-11Д; БДМГ-41, БДМГ-41-01, БДМГ-41-03, БДМГ-100, БДВГ-100, БДКГ-100; БДМН-100. Диапазон измерения скорости счета: 0,3 ÷ 30 000 имп./с Режимы измерений: - измерение средней скорости счета импульсов в обоих каналах; - измерение разности скоростей счета импульсов, поступающих по двум каналам. Выходные питающие напряжения: минус 12В, +12В, + 5В, +400В, +6В Входные импульсы: любой полярности длительностью 0,5 ÷ 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой 2 ÷ 12 В Требования к цепям управления подключаемых устройств: - переменное напряжение: 220 В, 50 Гц, до 1,5 А - постоянное напряжение: 30 В, до 1,5 А Объем энергонезависимой памяти: 40320 показаний (за 14 суток работы) Рабочие температура, влажность: 0 до +50°С, до 80 % при +30°С Питание: сеть 220 (–15%, +10%) В, 50 Гц ±5% Режим работы: непрерывный Габаритные размеры, не более - 295×170×92 мм Масса, не более - 2 кг - Программное обеспечение: Программа "UIM-SOFT" для приёма данных от прибора УИМ2-2Д, контроля его работоспособности, первичного анализа текущих и архивных измерений, сохранения измеренных значений в текстовом файле или в файлах Microsoft Excel. ver.1.2.1 Срок изготовления приборов – не ранее 2012 года. Гарантийный срок - не менее 18 месяцев. Прибор должен быть внесен в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку. |  |  | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о первичной поверке, методика первичной поверки, товарная накладная, счет-фактура);

- товар должен быть новыми, не бывшими в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

- Срок приема заявок продлить до 900 16.05.2012 г.

Начальник ОКТ						Баранецкая Ю.В.