	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Согласовано письмом
№ 9/Ф06/2329 – вн 

от 12.07.2013г. подписано

главный инженер Курской АЭС

А.В. Увакин
	И.о. директора 

Проектно-конструкторского филиала 

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
____________В.Н. Нуждин
«_____» __________ 2013г.


	

	

	
	

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1 Наименование работ.
«Разработка общесистемной документации по системе радиационного контроля КП РАО Курской АЭС».

2 Основания для выполнения работ.
Долгосрочная инвестиционная программа на период 2010-2021 г.

Перечень объектов капитального строительства инвестиционной программы, финансируемой ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Решение КуАЭСР-87К(1 .39) 2009 от 10.04.2009г. о корректировке перечня объектов капитального строительства инвестиционной программы, финансируемой ОАО «Концерн Энергоатом», утверждённое Генеральным директором ОАО «Концерн Энергоатом».

План № 53/13 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» для Курской АЭС в 2013 г., утвержденный Первым заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» по теме: «Разработка общесистемной документации по системе радиационного контроля КП РАО Курской АЭС».
3 Срок выполнения работы по договору:

Работы по разработке технических документов выполняются в три этапа.
Этап 1. Общесистемные решения АСРК КП РАО.
Срок выполнения работ по 1 этапу: 01.10.2013г.
Этап 2. Информационное обеспечение и алгоритмическое обеспечение АСРК КП РАО.
Срок выполнения работ по 2 этапу: 05.11.2013г.
Этап 3. Требования к АСРК КП ТРО, необходимые для её интеграции в единую АСРК КП РАО и требования к техническим средствам АСРК КП ЖРО и АСРК ХП РАО.

Срок выполнения работ по 3 этапу: 05.12.2013г.

Окончание работ по договору: декабрь 2013г.
4 Исполнитель.

Исполнитель определяется по результатам проведения одноэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение работы.
5 Цель работы.
Разработка общесистемных документов АСРК КП РАО в целях объединения систем радиационного контроля объектов КП ЖРО, ХП РО, разрабатываемых ОАО «Атомэнергопроект», и системы радиационного контроля КП ТРО, разрабатываемой ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», в единую АСРК КП РАО на верхнем уровне.

Верхний уровень АСРК КП РАО обеспечит на одном щите радиационного контроля представление данных о радиационной обстановке трех объектов КП РАО вплоть до ее контроля на отдельных производственных участках.

6 Исходные данные.
Проектная документация КП РАО.
7 Требования к выполнению работ.
Основные требования к выполнению работ.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации законов, стандартов, правил и норм:
-ОПБ-88/97;

-НРБ-99/2009;

-ОСПОРБ 99/2010;

- СП АС-03
- ГОСТ 24.203-80, ГОСТ 34.601-90, 34.201-89, РД 50-34.698-90; ГОСТ Р8.594-2002, ГОСТ Р8.596-2002;
- СТО 1.1.1.01.005.0841-2010.

Требования к единой АСРК КП РАО.
Общие требования к АСРК КП РАО.
В процессе  выполнения работы должен быть разработан комплект общесистемных документов на объединенную автоматизированную систему РК КП РАО, в котором будут приведены решения по объединению систем радиационного контроля (РК) объектов КП ЖРО, ХП РАО, КП ТРО в единую АСРК КП РАО на верхнем уровне.
Между системой обработки данных верхнего уровня (СОД ВУ) и системами РК КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО должна обеспечиваться радиальная дуплексная связь по интерфейсу RS-485/422 с гальванической изоляцией с применением семейства протоколов TCP/IP на расстояние до 1200 метров со скоростью 115200 бит/сек.
Между СОД ВУ и системами РК КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО должно обеспечиваться определение физического обрыва линии связи с автоматической установкой соединения после ликвидации обрыва.

При включении электропитания СОД ВУ, после проведения регламентных или ремонтных работ, или ликвидации физического обрыва линии связи между СОД ВУ и системами РК объектов КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО должна автоматически выполняться синхронизация  базы данных СОД ВУ с базами данных СРК объектов КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО и производиться запись недостающей информации  о измеренных параметрах РО, о событиях и состояниях измерительных каналов (ИК) из баз данных СРК этих объектов в базу данных СОД ВУ.
Требования к системе обработки данных верхнего уровня АСРК КП РАО объектов КП ЖРО, ХП РАО, КП ТРО.
СОД ВУ должна обеспечивать отображение параметров радиационной обстановки (РО) в точках контроля объектов КП ЖРО, ХП РАО, КП ТРО.

СОД ВУ должна обеспечивать отображение информации о состоянии технических средств (ТС) АСРК КП РАО.

СОД ВУ должна обеспечивать отображение информации о событиях в системах РК КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО.
СОД ВУ должна обеспечивать ведение оперативной базы данных (ОБД) для хранения в течение 1 года полной информации о состоянии АСРК КП РАО (измерительной информации о радиационной обстановке, информации о событиях и состояниях ИК, информации о состоянии ТС).

СОД ВУ должна обеспечивать ведение долговременного архива (архивной базы данных) о радиационной обстановке в течение 10 лет эксплуатации АСРК КП РАО с последующей записью на внешние носители информации (магнитные, оптические и др.).
СОД ВУ должна обеспечивать отображение информации в табличном и графическом представлении по запросу оператора.
СОД ВУ должна обеспечивать выдачу команд управления в системы РК КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО.
СОД ВУ должна обеспечивать выдачу команд для коррекции текущего времени в системы РК КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО, с целью общей синхронизации ТС АСРК КП РАО.
СОД ВУ должна обеспечивать сигнализацию о превышении измеренными параметрами РО контрольных и аварийных уровней.
СОД ВУ должна обеспечивать проведение автоматической и автоматизированной диагностики состояния оборудования АСРК КП РАО.
СОД ВУ должна обеспечивать функционирование АСРК КП РАО при вводе в действие (эксплуатацию) объектов ХП РАО, КП ЖРО, КП ТРО по мере их готовности.
СОД ВУ должна обеспечивать прием текущей информации о измеренных параметрах РО, информации о событиях и состояниях ИК, информации о состоянии ТС, передача которой должна осуществляться по инициативе СРК объектов КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО.
СОД ВУ должна обеспечивать прием архивной информации о измеренных параметрах РО, информации о событиях и состояниях ИК от систем РК объектов КП ЖРО, ХП РАО, КП ТРО в автоматическом режиме по запросу СОД ВУ, формируемому при включении электропитания СОД ВУ, после проведения регламентных или ремонтных работ, или ликвидации физического разрыва линии связи, для получения недостающей в базе данных СОД ВУ информации с момента потери связи до ее восстановления.
Должна обеспечиваться информационная совместимость СОД ВУ с системами РК объектов КП ЖРО, ХП РАО, КП ТРО по содержанию и способам кодирования.
СОД ВУ должна обеспечивать передачу измеренных параметров РО, информации о событиях и состояниях ИК, информации о состоянии ТС АСРК КП РАО в смежные системы по двум независимым интерфейсам с разной физической основой (RS-485 с гальванической изоляцией, Ethernet) с использованием семейства протоколов IP.
Конструкция и материалы покрытий СОД ВУ должны обеспечивать возможность дезактивации путем протирки дезактивирующими растворами. Для дезактивации ТС должны применяться водные растворы лимонной и щавелевой кислоты следующего состава:

· лимонная и щавелевая кислота – (10 – 20) г/л.

Основные технические требования к СОД ВУ.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение

	1
	Напряжение питания однофазной сети переменного тока.
	220 В с параметрами согласно ГОСТ 13109-97



	2
	Диапазон рабочих температур, º С
	От +1 до +45

	3
	Влажность, %
	80 %, ≤25 оС без конденсации

	
	
	95 %, ≤35 оС без конденсации, 6 ч

	4
	Сейсмические воздействия
	7 баллов по шкале MSK-64 согласно РД 25818

	5
	Электромагнитная совместимость,

в частности:
	Группа III с критерием качества А по ГОСТ Р 50746-2000

	5.1
	устойчивость к воздействию электростатических разрядов (ЭСР) по ГОСТ Р 51317.4.2
	степень жесткости  3, критерий качества А

	5.2
	устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям по ГОСТ Р 51317.4.3
	степень жесткости 3, критерий качества А

	5.3
	устойчивость к наносекундным импульсным помехам (НИП) по ГОСТ Р 51317.4.4
	степень жесткости 3 в цепях электропитания и портах ввода – вывода, критерий качества А

	5.4
	устойчивость к микросекундным импульсным помехам (МИП) по ГОСТ Р 51317.4.5
	в цепях электропитания по схеме «провод-провод» – степень жесткости 2, по схеме «провод-земля» ​– 3,

 в цепях ввода-вывода – степень жесткости 2, критерий качества А

	5.5
	устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети по ГОСТ Р 51317.4.11
	степень жесткости 3, критерий качества А

	5.6
	устойчивость к длительным и кратковременным магнитным полям промышленной частоты по ГОСТ Р 50648
	степень жесткости 4, критерий качества А

	5.7
	устойчивость к импульсному магнитному полю по ГОСТ Р 50649
	степень жесткости 4 (300 А/м)

	5.8
	устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех в цепи защитного заземления по ГОСТ Р 50746
	степень жесткости 3

	5.9
	устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепи защитного заземления по ГОСТ Р 50746
	степень жесткости 3

	6
	Степень защиты по ГОСТ 14254 от проникновения твердых тел и воды
	IР54

	7
	прочность в штатной таре при воздействии крайних значений температур по ГОСТ 12997
	минус 20( С - +50  С

	8
	прочность в штатной таре при воздействии повышенной влажности воздуха по ГОСТ 12997
	до 100 % при температуре 40  С

	9
	Количество каналов обмена RS-485/RS-422 с гальванической изоляцией
	16

	10
	Количество каналов Ethernet 10/100 Base TX
	4

	11
	средняя наработка на отказ, ч, не менее
	10000

	12
	средний срок службы, лет, не менее, при условии замены ТС выработавших свой ресурс
	40

	13
	среднее время восстановления работоспособности, ч
	2

	14
	Устойчивость к уровням радиационного воздействия, суммарно за срок службы (40 лет), Гр
	10 с коэффициентом запаса по стойкости к радиационному воздействию более 2

	15
	Монитор
	Индустриальный TFT монитор (диагональ не менее19 дюймов)

	16
	Разрешение, не менее
	1280х1024


Требования к системам РК объектов КП ЖРО, ХП РАО.
СРК объектов должны осуществлять сбор и обработку информации от измерительных компонентов - первичных преобразователей (БД, УД).
СРК объектов должны осуществлять расчет текущих значений параметров радиационной обстановки.

СРК объектов должны осуществлять сравнение рассчитанных значений параметров радиационной обстановки с заданными граничными уставками.
СРК объектов должны осуществлять управление устройствами световой и звуковой сигнализации.
В СРК объектов для обработки первичной информации от измерительных компонентов – первичных преобразователей (БД, УД) должны использоваться адаптивные алгоритмы с тактом вычисления не более 1 секунды, обеспечивающие расчет текущих значений параметров радиационной обстановки с заданной статистической погрешностью измерения не более 10% и реагирующие на вероятные сбои и неисправности в работе (отказы входных, выходных сигналов, невыполнение условий проверки и т. д.).

СРК объектов должны осуществлять ведение архива не менее чем за последние 168 ч. (7 суток) работы с проверкой условия записи в архив с тактом – 1с. По каждому измерительному каналу должны сохраняться следующие параметры:

1) значение физической величины;

2) погрешность физической величины;

3) среднее значение скорости импульсного потока;

4) время осреднения импульсного потока;

5) слово состояния блока или устройства детектирования;

6) слово управления блока или устройства детектирования;

7) дата и время записи.

СРК объектов должны обеспечивать с СОД ВУ радиальную дуплексную связь по интерфейсу RS-485/422 с гальванической изоляцией с применением семейства протоколов TCP/IP на расстояние до 1200 метров при приеме команд и передаче текущей или архивной измерительной информации о радиационной обстановке, информации о событиях и состояниях ИК, информации о состояниях ТС.

СРК объектов в помещениях своих щитов РК должны осуществлять:

1) отображение текущей информации о параметрах радиационной обстановки в точках контроля с периодичностью не более 1с.;

2) отображение архивной информации;

3) отображение информации о состоянии ИК;

4) управление режимами «Работа», «Тесты», «Конфигурирование»;

5) проведение метрологической поверки ИК

СРК объектов должны обеспечивать автоматический контроль работоспособности своих ТС 

СРК объектов должны в автоматическом режиме не реже одного раза в 24 часа или по требованию оператора в любой момент времени, производить проверку работоспособности ИК системы с выводом сообщений и сигнализации оператору в случае нарушения их работоспособности.

СРК объектов должны проводить проверку световых и звуковых сигнализаторов с выводом сообщений и сигнализации оператору в случае нарушения их работоспособности:

· в автоматическом режиме мигающих (0,5 с. включенных, 0,5 с. выключенных) и постоянно включенных не реже одного раза в секунду,

· в автоматическом режиме всех сигнализаторов мигающих, включенных и не включенных один раз в 24 часа,

· по требованию оператора в любой момент времени.

Не включенные сигнализаторы должны включаться для проверки на время не более 50 мс.
СРК объектов должны обеспечивать радиальную схему подключения БД, УД с передачей по информационным кабелям электропитания напряжением постоянного тока (12 – 48В) для БД, УД.

По электропитанию исключение могут составить УД со спектрометрической обработкой при определении ОА пробы.

По своей инициативе СРК объектов должны передавать текущие значения измеренных параметров РО, информацию о событиях и состояниях ИК, информацию о состояниях ТС в СОД ВУ по RS-485/422 по протоколу TCP/IP.

По запросу СОД ВУ, указывающему время разрыва связи, с которого необходимо получить недостающие данные в базе данных СОД ВУ, из СРК объектов по RS-485/422 по протоколу TCP/IP должны передаваться архивные значения параметров РО, архивная информация о событиях и состояниях ИК этих объектовых СРК с момента потери связи до ее восстановления с передачей текущих параметров.

От СРК объектов должны предоставляться текущие значения измеренных параметров РО, сопровождаемые световой и звуковой сигнализацией, по протоколу HTTP в виде WEB​ страниц в смежные системы на АРМы операторов АСУ технологическими процессами КП ЖРО и ХП РАО в объеме требуемого радиационного контроля по этим объектам.
Диапазоны измерений контролируемых параметров радиационного контроля объектов КП ЖРО и ХП РАО должны соответствовать требованиям СТО 1.1.1.01.005.0841-2010.
СРК объектов КП ЖРО, ХП РАО должны иметь возможность расширения, позволяющую наращивать количество БД, УД до 20% путем их подключения к резервным (не задействованным в проекте) входам ТС СРК.
Алгоритмическое обеспечение АСРК КП РАО.

Требования к алгоритмическому обеспечению.

Алгоритмическое обеспечение (АО) АСРК КП РАО должно обеспечивать математическую поддержку функций системы, а также обработку ошибок, возникающих при работе системы.

АО должно содержать алгоритмы функционирования АСРК КП РАО в целом и отдельных ее элементов: системы обработки данных СОД ВУ, СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки  БД, УД, а также положенные в их основу математические модели и методы, которые необходимы для реализации измерительных, вычислительных и управляющих функций.

АО АСРК КП РАО должно обеспечивать обработку информации о ретроспективной и текущей радиационной обстановке КП РАО, в рамках функций и комплекса задач радиационного контроля, возложенного на систему контроля радиационных параметров.

АО должно быть разработано с учетом максимально возможного использования унифицированных решений и являться единообразным. В целом комплекс математических и алгоритмических средств должен использовать основные технические характеристики устройств (паспортные, технологические) и информацию, полученную при измерении параметров в процессе работы оборудования.

Состав АО АСРК КП РАО.

АО ИК АСРК КП РАО, необходимое для получения, сбора и предварительной обработки измеряемой информации, контроля и диагностики состояния ИК (включает алгоритмы обработки входных данных, в том числе фильтрацию, проверку на обрыв, проверку области допустимых значений и др.).

АО процедур анализа измеренных и расчетных данных, диагностики состояния контролируемых объектов, обнаружения отклонений от проектных значений.

АО процедур отображения информации о РО на экране монитора СОД ВУ.

АО процедур отображения информации о РО на экранах СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД.

АО процедур индикации на экране СОД ВУ состояний аппаратных средств.

АО процедур индикации на экранах СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД состояний аппаратных средств.

АО процедур включения сигнализации по факту превышения значений радиационных параметров заданных контрольных порогов.

АО процедур анализа состояния ТС АСРК КП РАО (включает алгоритмы контроля, диагностики состояния ТС) и включения сигнализации по факту отказа ТС АСРК КП РАО.

АО процедур архивирования информации.

Алгоритм обработки архивной информации.

Алгоритмы формирования и выдачи управляющих воздействий.

Алгоритмы выполнения задачи в целом (ежесуточный контроль всех блоков и устройств детектирования (БД, УД), контроль режимов работы устройств нижнего уровня и др.).

Алгоритмы формирования и вывода сообщений.

Алгоритмы обмена данными между СОД ВУ и СРК объектов КП РАО.
Требования к разрабатываемым документам АСРК КП РАО
Перечень документов на систему РК КП РАО

Документ по общесистемным решениям, включающим описание выполняемых функций и задач, описание структуры, режимов работы, включая работу при частичной деградации, описание программного обеспечения, метрологического обеспечения

Документ по информационному обеспечению;

Документ по алгоритмическому обеспечению;

Требования к техническим средствам АСРК КП ЖРО и ХП РАО;

Требования к АСРК КП ТРО, обеспечивающие её интеграцию в единую АСРК КП РАО;

Требования к содержанию документа по общесистемным решениям АСРК КП РАО

Общие положения

Наименование проектируемой автоматизируемой системы

Документы, на основании которых ведется проектирование

Цели, назначение и области использования

Соответствие проектных решений системы действующим нормам и правилам техники безопасности.

Сведения о используемых при проектировании нормативно-технических документах

Состав функций и комплексов задач, реализуемых АСРК КП РАО.

Состав функций, реализуемых системой.

Организация измерения, сбора, обработки, отображения, хранения, передачи и документирования информации АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.1 Функции СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД.

7.1.1.1.1.2 Функции системы обработки данных верхнего уровня АСРК КП РАО

Основные технические решения.

Структура и состав системы.

Способы и средства связи для информационного обмена между компонентами системы.

Решения по режимам функционирования и диагностирования АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.3 Автоматический режим.

7.1.1.1.1.4 Автоматизированный режим.

7.1.1.1.1.5 Технологический режим.

7.1.1.1.1.6 Структура видеокадров и элементов управления системы обработки данных верхнего уровня.

7.1.1.1.1.7 Описание экранов и управление режимами работы СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД.

7.1.1.1.1.8 Описание общего алгоритма обработки информации в АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.9 Общее описание диагностики АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.10 Порядок формирования звуковой и световой сигнализации в системе обработки данных верхнего уровня.

7.1.1.1.1.11 Система допуска.

7.1.1.1.1.12 Получение доступа к управлению системой.

7.1.1.1.1.13 Общее описание функционирования АСРК КП РАО в штатном режиме.

7.1.1.1.1.14 Функционирование АСРК КП РАО при частичной деградации.

Взаимосвязь АСРК КП РАО со смежными системами.

Численность, функции и квалификация персонала, необходимая для эксплуатации и ремонта системы АСРК КП РАО.

Сведения о типовых структурах измерительных каналах системы.

Проектная оценка надежности.

Комплекс технических средств.

7.1.1.1.1.15 Нижний уровень системы.

7.1.1.1.1.16 Верхний уровень системы.

Программное обеспечение АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.17 Состав, свойства, технологичность ПО АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.18 Программное обеспечение системы обработки данных верхнего уровня.

7.1.1.1.1.19 Программное обеспечение СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД.

Метрологическое обеспечение системы.

Перечень состояний средств измерений (БД, УД) измерительных каналов и команд на их управление объектовых АСРК для обеспечения информационной совместимости системы обработки данных верхнего уровня с СРК объектов КП ЖРО, ХП РАО по содержанию и способам кодирования.

Требования к содержанию документа по алгоритмическому обеспечению АСРК КП РАО.
Общее описание.

Описание АО СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД.

Библиотека алгоритмов сигналов.

7.1.1.1.1.20 Импульсные сигналы.

7.1.1.1.1.21 Входные дискретные сигналы.

7.1.1.1.1.22 Выходные дискретные сигналы.

Библиотека алгоритмов объектов средств измерений (СИ) (БД, УД).

7.1.1.1.1.23 АО СИ гамма-группы (типа БДМГ).

7.1.1.1.1.24 АО СИ аэрозольной группы с режимом смены кадра фильтрующей ленты (типа БДАС).
7.1.1.1.1.25 АО СИ аэрозольной группы с движущейся фильтрующей лентой (типа БДАБ).

7.1.1.1.1.26 АО СИ аэрозольной группы с совмещенным и размещенным каналами (типа УДАБ).

7.1.1.1.1.27 АО СИ жидкостной группы (типа погружной УДЖГ).

7.1.1.1.1.28 АО СИ жидкостной группы (типа проточный УДЖГ).

7.1.1.1.1.29 АО СИ газовой группы (типа УДГБ).
7.1.1.1.1.30 АО СИ йодной группы (типа УДАС).
7.1.1.1.1.31 АО группой СИ гамма-группы (типа БДМГ с измерительными компонентами – детекторами с диапазонами измерения «младший», «старший» в группе или для БД с широким диапазоном измерения, имеющим счетчики чувствительного и грубого поддиапазонов).

7.1.1.1.1.32 АО линий управления объектов СИ (типов БД, УД).
Алгоритмы контроля измерительных каналов (ИК).

7.1.1.1.1.33 Алгоритм контроля ИК с устройством проверки - светодиодом.
7.1.1.1.1.34 Алгоритм контроля ИК с устройством проверки типа “бленкер”.

Алгоритм контроля технических средств.

Алгоритм контроля температуры.

Алгоритм отображения информации.
Алгоритм контроля ПО СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД.

Алгоритм обмена с СОД ВУ.
Алгоритм взаимодействия с оператором.

7.1.1.1.1.35 Режим “Работа”

7.1.1.1.1.36 Режим “ТЕСТЫ”

7.1.1.1.1.37 Режим “КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Алгоритм конфигурирования
Алгоритм архивирования информации о измеренных параметрах РО, о событиях и состоянии ИК.

Описание АО СОД ВУ

Алгоритм формирования видеокадров

Алгоритм ввода данных на СОД ВУ

Алгоритм обмена данными с СРК объектов КП РАО

Алгоритм ввода и обработки информации о РО из СРК объектов КП РАО

Алгоритм ввода и обработки информации о техническом состоянии СРК объектов КП РАО

Алгоритм определения технического состояния СОД ВУ

Алгоритм формирования состояния ИБП

Алгоритмы ввода/вывода информации о настройках параметров средств измерения ИК

Алгоритм синхронизации времени

Алгоритм формирования базы данных

Алгоритм ввода и обработки архивной информации из СРК объектов КП РАО

Алгоритм формирования сообщений

Алгоритм формирования предупредительной сигнализации на индикаторной панели СОД ВУ

Алгоритм управления блоком световой и звуковой сигнализации.

Состав и наименование параметров настроек средств измерений (БД, УД) ИК АСРК КП РАО

Описание информационных структур обмена между СРК объектов КП РАО и СОД ВУ.

Требования к содержанию документа по информационному обеспечению АСРК КП РАО.

Состав информационного обеспечения.
Виды информации в АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.38 Оперативная технологическая информация.

7.1.1.1.1.39 Оперативно-справочная и условно-постоянная информация.

7.1.1.1.1.40 Входные и выходные сигналы.

Организация информационного обеспечения.

Принципы организации информационного обеспечения.

Обоснование выбора носителей данных и принципы распределения информации по типам носителей.

Описание принятых видов и методов контроля в маршрутах обработки данных при создании и функционировании внутримашинной базы данных.

7.1.1.1.1.41 Контроль достоверности информации.

7.1.1.1.1.42 Обработка данных при создании внутримашинной информационной базы для СРК объектов КП РАО и блоков информационной обработки БД, УД.

7.1.1.1.1.43 Обработка данных, вводимых в систему с СОД ВУ.

7.1.1.1.1.44 Контроль информации при перемещении по магистрали данных между информационными узлами СОД ВУ и СРК объектов КП РАО.

Входные и выходные документы и сообщения.

Входные сигналы и данные.

7.1.1.1.1.45 Источники информационной базы данных АСРК КП РАО.

Выходные сигналы и данные.

7.1.1.1.1.46 Перечень выходных сигналов и данных.

7.1.1.1.1.47 Видеокадры и их описание.

7.1.1.1.1.48 Формы выходных документов.

Построение системы классификации и кодирования информации.

Идентификаторы технологических датчиков и датчиков РК.

Идентификаторы исполнительных механизмов.

Идентификаторы входных импульсных сигналов.

Идентификаторы входных аналоговых сигналов.

Идентификаторы входных дискретных сигналов.

Идентификаторы выходных дискретных сигналов.

Идентификаторы сигнализаторов.

Идентификаторы аппаратных средств.

Идентификаторы точек контроля.

Организация внутримашинной информационной базы.

Описание принципов построения внутримашинной информационной базы.

Описание структуры внутримашинной информационной базы.

7.1.1.1.1.49 Логическая структура.

7.1.1.1.1.50 Физическая структура.

Организация ведения информационной внутримашинной БД.

7.1.1.1.1.51 Создание информационной внутримашинной БД.

Описание внемашинной информационной БД.

Состав внемашинной базы.

7.1.1.1.1.52 Форматы ручного ввода.

7.1.1.1.1.53 Выходные документы.

7.1.1.1.1.54 Перечень сообщений.

7.1.1.1.1.55 Список категорий пользователей системы АСРК КП РАО.

Перечень входных и выходных сигналов АСРК КП РАО.

Перечень входных и выходных данных АСРК КП РАО.

Выходные формы документов АСРК КП РАО.

Окно просмотра информации из архива.

Отчет “Сменный рапорт”.

Отчет “Суточная ведомость”.

Отчет за месяц.

Отчет за год.

Описание БД СОД ВУ.

Описание сообщений в системе АСРК КП РАО.

Описание сообщений о неисправностях ТС в системе АСРК КП РАО.

Требования к составу документа "Требования к АСРК КП ТРО, обеспечивающие её интеграцию в единую АСРК КП РАО".
Общие положения.

Наименование проектируемой автоматизируемой системы.

Основание для разработки.

Назначение АСРК КП ТРО.

Цель создания АСРК КП ТРО.

Характеристика объекта автоматизации.

Требования к АСРК КП ТРО.

Требования к АСРК КП ТРО в целом.

7.1.1.1.1.56 Требования к структуре АСРК КП ТРО.

7.1.1.1.1.57 Требования к связи АСРК КП ТРО с системой обработки данных верхнего уровня (СОД ВУ) АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.58 Предоставление информации АСРК КП ТРО в АСУ ТП объекта КП ТРО.

7.1.1.1.1.59 Требования к численности и квалификации персонала АСРК КП ТРО и режиму его работы.

7.1.1.1.1.60 Показатели назначения.

7.1.1.1.1.61 Требования к надежности.

7.1.1.1.1.62 Требования к безопасности.

7.1.1.1.1.63 Требования к эргономике и технической эстетике.

7.1.1.1.1.64 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению и транспортированию.

7.1.1.1.1.65 Требования по защите информации от несанкционированного доступа.

7.1.1.1.1.66 Требования по сохранности информации.

7.1.1.1.1.67 Требования стойкости к внешним воздействиям.

7.1.1.1.1.68 Требования по устойчивости к радиационному воздействию.

7.1.1.1.1.69 Основные технические требования.

7.1.1.1.1.70 Требования к электропитанию.

7.1.1.1.1.71 Требования к патентной чистоте.

7.1.1.1.1.72 Требования по стандартизации и унификации.

Требования к функциям (задачам), выполняемым АСРК КП ТРО.

Требования к видам обеспечения.

7.1.1.1.1.73 Требования к математическому обеспечению.

7.1.1.1.1.74 Требования к информационному обеспечению, включая описание протокола обмена с СОД ВУ АСРК КП РАО.

7.1.1.1.1.75 Требования к лингвистическому обеспечению системы.

7.1.1.1.1.76 Требования к программному обеспечению.

7.1.1.1.1.77 Требования к поставке программного обеспечения.

7.1.1.1.1.78 Требования к техническому обеспечению.

7.1.1.1.1.79 Требования к метрологическому обеспечению.

Состав и содержание работ по созданию АСРК КП ТРО.

Порядок контроля и приемки АСРК КП ТРО.

Виды испытаний АСРК КП ТРО.

Порядок проведения испытаний.

7.1.1.1.1.80 Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) АСРК КП ТРО.

7.1.1.1.1.81 Предварительные комплексные испытания АСРК КП ТРО.

7.1.1.1.1.82 Опытная эксплуатация АСРК КП ТРО.

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу АСРК КП ТРО в действие.
Требования к документированию.

Документация, поставляемая заказчику.

Документация по методическому и метрологическому обеспечению.

Перечень передаваемых заказчику материалов и документов.

Требования к АСРК КП ТРО, обеспечивающие её интеграцию в единую АСРК КП РАО, должны быть согласованы с Курской АЭС.
Требования к техническим средствам АСРК КП ЖРО и ХП РАО.

Требования к техническим средствам АСРК КП ЖРО и ХП РАО должны быть приведены в объеме, обеспечивающим выполнение функций, приведенных в настоящем ТЗ.
Требования к техническим средствам АСРК КП ЖРО и ХП РАО должны быть согласованы с Курской АЭС.
8 Способ реализации работ:
Комплект разработанных общесистемных документов позволит:

· объединить три системы РК объектов КП ЖРО, ХП РАО и КП ТРО в единую АСРК КП РАО Курской АЭС с общим верхним уровнем;
· провести выбор технических средств РК (оборудования) АСРК КП РАО объектов КП ЖРО и ХП РАО на соответствие разработанным к ним требованиям;
· интегрировать АСРК КП ТРО в единую АСРК КП РАО на основе разработанных к ней требований.

9 Отчетные материалы.
Перечень технических документов, представляемый по окончании работ в соответствии с календарным планом к договору.
· общесистемные решения АСРК КП РАО;
· информационное обеспечение АСРК КП РАО;

· алгоритмическое обеспечение АСРК КП РАО;

· требования к АСРК КП ТРО, необходимые для её интеграции в единую АСРК КП РАО;
· требования к техническим средствам АСРК КП ЖРО и АСРК ХП РАО

Заказчику ежемесячно предоставляется «Отчет о ходе работ». «Отчет о ходе работ» содержит перечень этапов Календарного плана, по которым оказывались работы в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов. Отчетные материалы в объёме календарного плана передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде, (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате рdf/tif).
Отчетные материалы оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»
10 
Порядок рассмотрения и приемки работ.
Приемка работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом к договору.
	
	
	От Заказчика:

	
	
	Директор по планированию и проектам

Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн  Росэнергоатом»

____________________В.М. Мешков

Главный инженер проекта

	
	
	____________________А.В. Руцкой

	
	
	Главный специалист
____________________В.И. Пискунов


20

