Техническое задание
на

открытый запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку Гауссметр Magnet-Physik FH-55
Количество: 1 шт.

Cроки поставки: не позднее 31.03 2015г.

Снежинск
2014 г.

Техническое задание 

на поставку материалов и комплектующих изделий 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Гауссметр Мagnet-Physik FH-55

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	42 2543 6 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Гауссметр Мagnet-Physik FH-55 применяется для измерения с высокой точностью магнитной индукции и напряженности магнитного поля.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Гауссметр предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях (без воздействия агрессивных сред, механических и радиационных нагрузок):

-температура внешней среды – 20-25 (C
-относительная влажность – 60-80%


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	4.1.1
Диапазоны измерений: 30 мкТл - 30 Тл, 300 мГс - 300 кГс, 24 А/м - 24 МA/м;
4.1.2
Диапазон частот регистрации: 30 Гц - 20 кГц;
4.1.3
Точность измерений: при непрерывной регистрации 0,3%, при частотных измерениях 2%;

4.1.4
Автоматическая смена диапазонов измерений;
4.1.5
Возможность проведения относительных измерений;

4.1.6
Наличие фильтров;

4.1.7
Коррекция температуры датчика;

4.1.8
Отображение на экране температуры датчика;

4.1.9
Коррекция линейности датчика;

4.1.10
Камера нулевого поля;

4.1.11
Интерфейс RS 232;

4.1.12
Поперечный датчик Холла с активной областью диаметром 0,4 мм, вынесенной на 100 мм от держателя, с датчиком температуры.
4.1.13
Программное обеспечение для получения данных посредством персонального компьютера.

4.1.14 Диапазон рабочих температур от +10 °С до +40°С.

4.1.15 Питание: напряжение до 250 В, частота 50 Гц -60 Гц, потребляемая мощность не выше 5 Вт.
4.1.16 Оборудование должно иметь сертификат соответствия ГОСТ, утвержденную методику поверки.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Гарантия 12 месяцев с момента получения оборудования.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным 
и эксплуатационным материалам

	Комплект поставки: 

1. Гауссметр Magnet-Physik FH-55;
2. Камера нулевого поля;

3. Датчик Холла HS-TGB5-104010 со встроенным датчиком температуры;

4. Кабель RS232 длиной 3 м;

5. USB адаптер;

6. Программное обеспечение для получения данных посредством персонального компьютера;

7. Сертификат соответствия ГОСТ;

8. Техническая документация на английском и русском языках.


	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Знак соответствия по ГОСТ

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Гауссметр поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно условиям договора поставки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Документы (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат качества, сертификат соответствия ГОСТ, описание методики поверки и т.п.) должны быть переданы вместе с оборудованием. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Стоимость гауссметра должна включать НДС, страховку, упаковку, транспортировку до склада Заказчика, расходы на услуги по таможенному оформлению, таможенные платежи (сборы, ввозная пошлина), сертификаты и заключения, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента поставки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, указанного в договоре.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставляемая продукция должна соответствовать НТД, ГОСТам, ТУ, и удостоверятся паспортом или другим документом, заверенным ОТК завода изготовителя.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставляемая продукция не должна уступать техническим требованиям прописанным в разделе № 4 данного технического задания.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз её на территорию РФ.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Комплект поставки:
1. Гауссметр Magnet-Physik FH-55;

2. Камера нулевого поля;

3. Датчик Холла HS-TGB5-104010 со встроенным датчиком температуры;

4. Кабель RS232 длиной 3 м;

5. USB адаптер;

6. Программное обеспечение для получения данных посредством персонального компьютера;

7. Сертификат соответствия ГОСТ;

8. Техническая документация на английском и русском языках.
Срок поставки 

с правом досрочной поставки

	


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Для всей документации на иностранном языке необходим заверенный Поставщиком перевод на русский язык на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 16.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗА ТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ- ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


PAGE  
6

