Техническое задание
 на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки: 
гелиевый течеискатель UL1000

Снежинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

31. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


31.1 Наименование


31.2 Сведения о новизне


31.3 Код ОКП


32. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


33. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


44. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


44.1 Основные параметры и размеры


54.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели


64.3 Требования по надежности


64.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования


74.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования


84.6 Требования к стабильности параметров


8при воздействии факторов внешней среды


84.7 Требования к электропитанию


84.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике


84.9 Требования к комплектности


94.10 Требования к маркировке


104.11 Требования к упаковке


105. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


105.1 Порядок сдачи и приемки


105.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров


116. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


117. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


118. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ


119. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ


1210. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


1211. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


1212. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


1213. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


1214. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ


1215. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


1316. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ


1317. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРКЕ И КАЛИБРОВКЕ


1318. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Наименование закупаемого оборудования: гелиевый течеискатель UL1000 INFICON GmbH, Германия (или аналог Leybold L300);
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к течеискателю:

-Свидетельство о внесении оборудования в Государственный реестр СИ РФ;
-ГОСТ 28517-90 «Масс-спектрометрический метод течеискания»;

-Техническая документация компании «INFICON GmbH».

-МП 231-0018-2012 «Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые UL1000, UL1000Fab, UL5000. Методика поверки».

1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную совместимость. 

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым, не допускается поставка опытных образцов.

Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

Гелиевый течеискатель UL1000 предназначен для обнаружения утечки гелия менее 5х10-12 мбар л/с со скоростью откачки менее 8 л/с и временем отклика при объеме до 1 л менее 1 с и при объеме до 10 л менее 2 с.
1.3 Код ОКП

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) гелиевый течеискатель относится к группе - Машины и приборы для определения свойств материалов и изделий (3314010).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гелиевый течеискатель UL1000 предназначен для обнаружения утечки гелия менее 5х10-12 мбар л/с со скоростью откачки менее 8 л/с и временем отклика при объеме до 1 л менее 1 с и при объеме до 10 л менее 2 с.

Гелиевый течеискатель серии UL должен относиться к приборам промышленного класса и применяться в области контроля герметичности вакуумных систем, установок, сборочных узлов и деталей.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гелиевый течеискатель UL1000 должен быть изготовлен в исполнении УХЛ (для умеренно-холодного климата) и эксплуатации в воздушной среде при атмосферном давлении в помещении при нормальных значениях факторов внешней среды (в соответствии с ГОСТ 15150-69): температура (25±10) °С, относительная влажность воздуха – 45-80 %, атмосферное давление – 84-106,7 кПа.

Течеискатель должен эксплуатироваться в помещении категории Б4 по пожаро и взрывоопасности по НБП-105-2003.
Кроме того, течеискатель должен сохранять работоспособность при следующих параметрах:
· допустимая температура окружающего воздуха (во время работы) – от +10 °С до +40 °С;

· максимальная относительная влажность – 80 % (без конденсации);

Максимальная допустимая высота над уровнем моря (место эксплуатации) – до 2000 м.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Основные параметры и размеры

Течеискатель должен быть выполнен в виде передвижной стойки закрытого типа, в которой расположены масс-спектрометрический анализатор, настроенный на регистрацию ионов гелия в качестве пробного газа, вакуумная система в сборе и блоки питания.
На верхней панели корпуса стойки должен быть установлен фланец для подключения испытуемого объекта к вакуумной системе течеискателя и встроенная панель для управления работой течеискателя с жидкокристаллическим дисплеем.

Принцип работы должен осуществляться следующим образом: испытуемый объект подсоединяют к фланцу течеискателя и создают вакуум не более 1,5 кПа. Молекулы гелия, проникающие через места нарушения герметичности объекта, попадают в масс-спектрометрический анализатор. Ионный источник анализатора ионизирует эти молекулы газа. Образующиеся положительные ионы ускоряются, фокусируются магнитным полем анализатора и, после разделения, попадают на коллектор (приемник ионов). При этом образуется ионный ток, пропорциональный количеству попадающего в течеискатель гелия, который является критерием степени негерметичности испытуемого объекта. Ионный ток поступает для преобразования на электронный блок течеискателя. Значение измеряемого потока отображается на дисплее панели управления.

Внешний вид гелиевого течеискателя UL1000 должен соответствовать эскизу, представленному на рисунке 1.
[image: image1.jpg]



Рисунок 1 - Эскиз гелиевого течеискателя UL1000
Предельная масса единицы оборудования - 110 кг;

Предельные габаритные размеры (ДхШхВ) в месте с ручкой – (1068х525х850) мм;

Программный алгоритм расчета скорости утечки должен рассчитываться сразу после измерений (принцип I-CAL);
Течеискатель должен быть оборудован устройством с функцией нуля и с автоматической регулировкой времени интегрирования для быстрого получении достоверных результатов испытания;

Течеискатель должен быть оборудован встроенной контрольной течью для внутренней калибровки;

Для проведения испытания герметичных компонентов должна быть встроенная функция программного меню «Auto Leak Test» (автоматическое течеискание);

Интерфейс: RS 232;

Входы/Выходы: ПЛК-совместимые для управляющих данных и информации о состоянии;

[image: image4.jpg]



На рисунке 2 приведены электрические соединители для систем сбора данных:
1 – Принадлежности

2 – Дискретный выход

3 – Дискретный вход

4 – Устройство регистрации

5 – RS232
6 – Пульт дистанционного управления/беспроводной 
      передатчик

7 – Розетка питания

8 – Выключатель питания
9 – Отверстие для крепления крючка для наматывания 
      шнура
10 – Динамик

11 – Вентиляция

12 – Продувка/газобалласт

Рисунок 2 – Места 

подсоединений

4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Диапазон измерений по входу течеискателя, Па·м3/с  -  от 5·10-13 до 10-2.
Диапазон показаний при работе способом щупа, Па·м3/с  -  от 5·10-9 до 10-2.
Гелиевый течеискатель должен обеспечивать работу в следующих режимах:
 - GROSS (Макроскопический) – режим измерения допускает высокое давление на входе (1-15 мбар). Минимальная обнаруживаемая интенсивность течи 1х10-6 мбар л/с;

 - FINE (Микроскопический) – режим измерения допускает давление на входе в диапазоне 0,4-2 мбар. Минимальная обнаруживаемая интенсивность течи 1х10-10 мбар л/с;

 - ULTRA (Сверхчувствительный) - режим измерения допускает давление на входе не выше 0,4 мбар. Минимальная обнаруживаемая интенсивность течи 5х10-12 мбар л/с.

Минимальная обнаруживаемая течь для гелия (в режиме Vacuum) < 5х10-12 мбар л/с;

Минимальная обнаруживаемая течь для гелия (в режиме Sniffer) < 5х10-8 мбар л/с;

Максимальная обнаруживаемая течь для гелия, которую можно отобразить - 0,1 мбар л/с;

Максимальное давление на входе:

· Режим GROSS (Макроскопический): 15 мбар абс;

· Режим FINE (Микроскопический): 2 мбар абс;

· Режим ULTRA (Сверхчувствительный): 0,4 мбар абс;

Диапазон измерения: более 15 декад;

Скорость откачки при создании вакуума - 16 м3/ч при 50 Гц;
Скорость откачки гелия:

· Режим GROSS (Макроскопический): максимально 8 л/с;

· Режим FINE (Микроскопический): 7 л/с;

· Режим ULTRA (Сверхчувствительный): 2,5 л/с;

Постоянная времени сигнала интенсивности течи (заглушен, 63 % от окончательного значения) < 1 с;
Время откачки до состояния готовности к течеисканию (для потока утечки                      10-9 мбар л/с):

· Без дополнительного объема: 5 с;

· При испытательном объеме 1 л: 10 с;

· При испытательном объеме 10 л: 80 с;
Время отклика (для потока утечки 10-9 мбар л/с):

· При объеме до 1 л < 1 с;

· При объеме до 10 л < 2 с;

Время установления состояния готовности к работе < 3 мин;

Регистрируемые массы: 2, 3, 4 а.е.м. (H2, 3He, He);

Масс-спектрометр: секторное (180°) магнитное поле;

Источник ионов: двойной иридиевый катод, покрытый оксидом иттрия;

Скорость утечки калиброванной течи TL7 (встроенная) в диапазоне: до 10-7 мбар л/с;

Единицы измерения (по выбору): мбар л/с, Па м3/с, торр л/с, атм см3/с, g/a (только в режиме щупа), промилле.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений по входу течеискателя,%

- режим измерения ULTRA (сверхчувствительный)   -    ±(0,15+Qнци/Qизм)·100,
- режим измерения FINE (микроскопический)  -  ±50,

- режим измерения GROSS(макроскопический)  -  погрешность не нормируеся.
4.3 Требования по надежности

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Средняя наработка до метрологического отказа, ч – не менее 15000;

Средний срок службы, лет – не менее 10.

4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96 должна быть IP20.

Корпус течеискателя должен быть прочным и полностью металлическим, иметь удобную, устойчивую конструкцию с парой колесиков увеличенного диаметра для легкого перемещения через пороги;

Вакуумная система должна быть оснащена надежным форвакуумным насосом и турбомолекулярным насосом с двумя портами;

Течеискатель должен быть снабжен вращаемым дисплеем с пользовательским интефейсом, обеспечивающим простое и удобное взаимодействие с прибором;

Конструктивное исполнение должно обеспечивать защиту течеискателя от загрязнения гелием и мелкодисперсными частицами;

Течеискатель должен быть оборудован системой автоматической продувки для очистки и подготовки прибора к проведению испытаний;

Уровень шума, дБ - <70;
Уровень шума на расстоянии менее 0,5 м, дБ - <56;

Степень загрязнения (по IEC 60664-1) – 2;
4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Течеискатель должен быть выполнен в металлическом корпусе на колесном ходу. В корпусе должна находиться вакуумная система с соответствующими блоками питания. В верхней части прибора должны находиться впускное отверстие и жидкокристаллический экран.

Масс-спектрометрическая система должна быть с ионным источником с двойным катодом, на которую распространяется гарантия в течение 3 лет.

Одними из основных комплектующими гелиевого течеискателя являются: 

- Масс-спектрометр, детектор гелия;

- Турбомолекулярный насос для создания высокого вакуума в масс-спектрометре;

- Электромагнитные клапаны для регулирования расхода газа;

- Спиральный насос (создает низкий вакуум для турбомолекулярного насоса и откачивает испытуемое изделие);

- Панель управления с ЖК-экраном.
Пистолет для обдува пробным газом 

Используется для целенаправленного обдува пробным газом мест предполагаемого наличия течи;

В комплекте: с шлангом длиной 3 м из ПВХ, резиновый баллон (резервуар с гелием для пистолета), зажим для шланга для резинового баллона;

Должен быть совместим с большинством стандартных гелиевых редукторов.

Внешний вид пистолета для обдува пробным газом должен соответствовать эскизу:

[image: image2.jpg]



Рисунок 3 - Эскиз пистолета для обдува пробным газом

Ноутбук для управления работой гелиевого течеискателя

Ноутбук должен иметь характеристики не хуже следующих: процессор Intel Original LGA1155 Core i5-3570; материнская плата S.1155 Gigabyte (GA-Z77-D3H); адаптер видео Palit GTX650 1GB GDDR5, 128bit; модуль памяти DIMM DDR3, 2*4 Gb, Kingston, (KVR1333D3N9K2/8G); жесткий диск 3,5" 1 Tb, Seagate, SATA III, Barracuda 7200.12 (ST31000524AS); программное обеспечение Microsoft Windows 7 Pro w/SP1, 32 bit, русск. Предпочтительные фирмы: ASER, ASUS, DELL.

Блок управления с программным обеспечением
Течеискатели должны иметь встроенное программное обеспечение, разработанное изготовителем специально для решения задач измерения потоков гелия при проведении неразрушающего контроля герметичности, обнаружения мест нарушения герметичности различных систем и объектов, допускающих откачку внутренней полости или заполнение гелием, либо смесью газов, содержащих гелий.

ПО должно выполнять следующие функции:

· управление работой вакуумной системой течеискателя (работой вакуумных насосов, клапанов);

· управление работой масс-спектрометрического анализатора (определение чувствительности, настройка на пик гелия);

· прием, обработка и отображение измерительной информации;

· формирование выходных сигналов;

· автоматическая диагностика состояний течеискателя.

Калиброванная контрольная течь

Функционирование должно быть основано на специальном кварцевом капилляре, который подбирается таким образом, чтобы обеспечивать заданный пониженный расход из резервуара пробного газа;

Калиброванная контрольная течь TL4-6 с резервуаром газа необходима для точной калибровки течеискателя в диапазоне 10-4 – 10-6 мбар л/с.

В случае ремонта Поставщиком должны быть выданы рекомендации по взаимозаменяемости запасных и сменных частей и комплектующих.
4.6 Требования к стабильности параметров 
при воздействии факторов внешней среды

Работа с гелиевым течеискателем должна быть стабильна при воздействии факторов внешней среды: 

· допустимая температура окружающего воздуха (во время работы) – от +10 °С до +40 °С;

· максимальная относительная влажность – 80 % (без конденсации);

Гелиевый течеискатель должен быть оснащен эффективными средствами самодиагностики. О состоянии ошибки или предупреждения, в случае возникновения, оператора оповещает сообщение на ЖК экране.
Кроме того, в случае ошибки или предупреждения должен подаваться звуковой сигнал и протоколироваться в меню информации.

4.7 Требования к электропитанию

В выключателе питания для каждого проводника питающей линии должен быть установлен отдельный предохранитель.
Номинальное напряжение питающей сети для гелиевого течеискателя должно быть указано на паспортной табличке.

Параметры электропитания сети переменного тока – 230 В, 50 Гц;

Потребляемая мощность: 1100 Вт;

Шнуры питания длиной – 3 м;

Категория перенапряжения (по IEC 60664-1) – II;
4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Переключения между режимами работы течеискателя должны осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Также в течеискателях должен быть режим поиска течей способом щупа.

В случае внезапного отключения электропитания течеискатель UL 1000 должен иметь возможность продолжения работы автономно, используя для генерации электроэнергии турбомолекулярный насос, ротор которого вращается по инерции в вакууме. В этом режиме питание получает система управления и клапанный блок, что позволит даже полностью обесточенному прибору автоматически провести все необходимые процедуры для штатного отключения.

4.9 Требования к комплектности
Комплект поставляемого оборудования:

1. Гелиевый течеискатель UL1000 – 1 шт., включая:
 - Калиброванная внутренняя течь TL7 – 1 шт.;

 - Переходник для выпускного шланга с хомутами (указывает стрелка 1 на рис. 4) – 1 комплект;

 - Набор предохранителей (указывает стрелка 2 на рис. 4) – 1 комплект;

 - Бирка с наименованием, типом и датой изготовления оборудования (указывает стрелка 3 на рис. 4) – 1 шт.;

 - Набор инструментов (указывает стрелка 4 на рис. 4) – 1 шт.;

 - Клипсы для сильфона (указывает стрелка 5 на рис. 4) – 1 комплект;

 - Крепление для шнура питания (с винтами) (указывает стрелка 6 на рис. 4) – 1 комплект;

 - Инструмент для открытия боковой крышки гелиевого течеискателя UL1000 (указывает стрелка 7 на рис. 4 ) – 1 шт.;

 - Уплотнительное кольцо с фильтром – 1 шт.;

 - Папка с документами:

· Технический справочник по гелиевому течеискателя UL1000;

· Свидетельство о поверке (действующее);

· Руководство по эксплуатации (на русском языке);

· Паспорт (формуляр) – на русском языке;
· Методика поверки МП 231-0018-2012;

· Программное обеспечение (на русском языке);
· Список запасных частей для UL1000;

2. Калиброванная контрольная течь TL 4-6 с резервуаром газа - 1 шт.;

3. Пистолет для обдува пробным газом - 2 шт.;

4. Резиновый баллон (резервуар с гелием для пистолета) - 2 шт.;

5. Зажим для шланга резинового баллона - 2 шт.
6. Коврик для снятия электростатического заряда – 1 шт.;

7. Ноутбук для управления процессом обнаружения течи – 1 шт.

[image: image3.jpg]



Рисунок 4 – Поставляемый комплект

4.10 Требования к маркировке
Знак утверждения типа должен быть нанесен типографским способом на титульный лист руководств по эксплуатации и методом наклейки или иным методом на корпус течеискателя.
На гелиевом течеискателе должна быть нанесена надпись, содержащая название, марку и модель оборудования, а также дату выпуска оборудования изготовителем.
Маркировка упаковки должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

4.11 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Упаковка оборудования должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.
Перед транспортировкой монтажная панель, на которой установлен насос, должна быть зафиксирована соответствующими фиксаторами для транспортировки.

В транспортировочной упаковке должна быть вложена инструкция о мерах предосторожностях при распаковке оборудования.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки
Гелиевый течеискатель необходимо распаковать сразу после доставки, даже если устанавливать его будут позже.
Транспортная тара должна быть осмотрена на наличие любых внешних повреждений.

Гелиевый течеискатель должен быть внимательно осмотрен на наличие любых механических повреждений, на соответствие количества и комплектности.
В случае обнаружения несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания необходимо в письменной форме предъявить претензию Поставщику.

Поставщик в течение 10 дней после получения претензии обязан за свой счет заменить или доукомплектовать оборудование.

На случай предъявления жалоб о повреждении упаковочные материалы должны быть сохранены.

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К заявке на участие в конкурсе поставщик должен приложить копии полного комплекта технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

В составе оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

Техническая документация в себя включает: руководство по эксплуатации, технические данные и требования для подготовки помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей и коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования, инструкция по обслуживанию, сертификат соответствия ГОСТ Р и другая необходимая документация и сертификаты, обязательные при эксплуатации в РФ поставляемого оборудования.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортирование гелиевого течеискателя допускается производить крытым транспортом всех видов при тряске с ускорением не более 30 м/с2.

Транспортирование гелиевого течеискателя должно осуществляться в упаковке при температуре окружающего воздуха от –30 до +30 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

Гелиевый течеискатель UL1000 в помещении следует перемещать только тяговым усилием за ручку, установленную для этой цели. 

При транспортировке обязательно использование заводской упаковки. При поставке в деревянном ящике, самоориентирующиеся колеса должны быть не зафиксированы.
Перед транспортировкой монтажная панель, на которой установлен насос, должна быть зафиксирована соответствующими фиксаторами для транспортировки, которые представляют собой два винта в монтажной панели течеискателя (по одному с каждой стороны).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
В случае хранения гелиевый течеискатель должен быть упакован и находиться в помещении. 

Допустимая температура окружающего воздуха при хранении - от 0 °С до +60 °С.

Максимальная относительная влажность – 80 % (без конденсации).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

При поставке оборудования Поставщик обязан предоставить гарантию качества производителя оборудования, а также гарантию качества оборудования Поставщика, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

Гарантийный срок на поставленную ПРОДУКЦИЮ должен составлять 12 месяцев (но не менее 18 месяцев с момента поставки). Гарантийный срок исчисляется с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
Средний срок службы гелиевого течеискателя должен быть до 10 лет.

Средняя наработка до метрологического отказа – не менее 15000 часов.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставщик должен выдать рекомендации по возможности замены составных частей и элементов.
В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет в течение 10 дней со дня получения уведомления.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

· поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

· содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;
· содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Поставщик должен предоставить график техобслуживания с указанием необходимых работ, требуемых материалов и номером заказа материалов.
Поставщик обязан обеспечить квалифицированную техническую помощь на весь период эксплуатации.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Течеискатель не оказывает вредных воздействий на окружающую среду и дополнительных мероприятий по ограничению не требуется.
12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-96 должна быть IP20.

Для обеспечения заземления, коврик для снятия электростатического заряда необходимо установить на рабочую поверхность и зажать кольцом впускного фланца.
Громкость сигнала тревоги должна быть регулируемая, по умолчанию должна быть выставлена в диапазоне 40 – 50 дБ.

13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого гелиевого течеискателя UL1000 должно соответствовать требованиям ГОСТ 28517-90, в отношении безопасности и здоровья - Директивам 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС, 2006/42/ЕС, а также требованиям настоящего технического задания. Гелиевый течеискатель, должен быть сертифицирован Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии,
14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен сформировать график техобслуживания гелиевого течеискателя UL1000 на всем жизненном цикле и дать рекомендации по выводу из эксплуатации.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также первичная аттестация и калибровка поставляемого оборудования. 

Место поставки - Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №693 "Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Комплектность оборудования должна быть осуществлена в соответствии с требованиями п. 4.9 настоящего ТЗ. Срок поставки - не позднее июля 2014г.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРКЕ И КАЛИБРОВКЕ
Первичная поверка Поставщиком должна быть выполнена во всем рабочем диапазоне по методике поверки МП 231-0018-2012 «Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые UL1000, UL1000Fab, UL5000. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева». Основным средством поверки должен являться рабочий эталон единицы потока газа в вакууме  ВЭТ 49-2-06, диапазон измерений от 10-13 до 1 Па м3/с; СКО не более 0,015.
Срок поверки должен истекать не ранее чем через 10 месяцев после поставки.
Кроме того, должны быть выполнены внутренняя и внешняя калибровки течеискателя.
18. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации:

-Техническую документацию компании «INFICON GmbH» на гелиевый течеискатель UL1000;

-МП 231-0018-2012 «Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые UL1000, UL1000Fab, UL5000. Методика поверки»;
-Свидетельство о первичной поверке и калибровке гелиевого течеискателя UL1000;

-Техническую документацию на комплектующие п.4.9. 
Комплекты документации должны быть на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD или flash-накопителе.

PAGE  
3

