Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»)

Варшавское ш., 46

Москва, 115230

Тел.: (495) 730-80-10

Факс: (499) 611-53-44

E-mail: kancelaria@vniitfa.ru

http://www.niitfa.ru/

Участникам процедуры закупки

18 сентября  2013 г.  №  ___________

На № _______  от  ____________

О разъяснении положений извещения  закупочной процедуры

Уважаемые участники, открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку оборудования для нужд НИЦ «СОТ» ОАО «НИИТФА» (извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса в электронной форме и закупочная  документация  опубликована 29 августа 2013 года на  сайтах: http://zakupki.rosatom.ru (закупка 130829/0515/043), http://www.zakupki.gov.ru (закупка № 31300522337)  и http://www.a-k-d.ru ( извещение № C020101)!

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»), разъясняя положения  извещения о размещении заказа о проведении открытого одноэтапного конкурса , сообщает о нижеследующем:

| № п/п | Существо вопросов | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Просим направить подробные Технические требования к следующим позициям: 1. система управления (программное обеспечение, ПК, кабеля, интерфейсы), В дополнение к предыдущему запросу просим направить подробное Техническое задание на : электромагнит GMW 3474, в частности, размеры колпачков полюсов и требования к системе охлаждения. | По Вашему запросу изменения и дополнения в Техническом задании № п/п; Наименование; каталожный номер; кол- во. 1; Электромагнит (H-frame), диаметр полюсов 150мм, обмотка на 140 Ампер; 3474-140; 1. 2; Адаптер для монтажа под 45°; 17801730; 1. 3; Роликовое основание; 11801800; 1. 4; Наконечник полюса, диаметр рабочей поверхности 50 мм; 17801716; 2. 5; Вращающееся основание; 11900990; 1. 6; Моторизованный привод вращающегося основания; 3474-MRD; 1. 7; Модуляционные катушки (пара); 5485; 1. 8; Кабель магнита 160 Ампер, 5 метров; 16907-0062-1; 1. 9; Источник питания магнита, 100 В, 150 А, однополярный; SGA100/150C-0AAA; 1. 10; Программируемый переключатель направления тока, 160А, с интерфейсом NI USB-6251; 5971-160; 1. 11; Кабель (источник SGA100/150 - переключатель 5970-160), 160 А, 2 м; 16907-0053-0; 1. 12; Цифровой тесламер, интерфейс IEEE-488, 12-бит; DTM-133-DG; 1. 13; Датчик Холла, 4 диапазона, 0.3T, 0.6T, 1.2T, 3.0T; MPT-132-7s; 1. 14; Держатель датчика, поперечный, алюминий; 11901230; 1. 15; Устройство для монтажа датчика; 11901250; 1. 16; Приборная стойка Optima EIA 19" Rack, 20U; RC-351930; 1. 17; Монтажная панель тесламера; 17000025; 1. 18; Монтажные скобы; 17000058; 1. 19; Кабель, IEEE-488, 1 м; CIF24-1m; 1. 20; Кабель, IEEE-488, 4 м; CIF24-4m; 1. 21; Компьютер для монтажа в 19” стойку Pentium 4; RMCS-P4; 1. 22; Интерфейс PCI-GPIB для Windows XP/Vista/7; 778032-01; 1. 23; LabVIEW программное обеспечение управления магнитом; LVMCTRL; 1. 24; LabVIEW для Windows (с 1 годом обслуживания); 776670-35; 1. 25; Установка и обучение персонала (до 2 дней на площадке заказчика); Installation; 1. |
| 2. | Просим направить подробное Техническое задание на: измерительный комплекс PPMS-9, Quantum Design | Базовая установка, включая сверхпроводящий магнит ±9 Тесла, биполярный источник питания сверхпроводящего магнита, сосуд Дъюара большой емкости с жидкоазотной оболочкой, систему непрерывного контроля температуры в диапазоне 1,9÷400 К, вакуумный насос, штангу для установки платформы образца в рабочую камеру, инструмент для регулировки платформы образца, консоль электроники, станцию управления, программный пакет MultiVu, систему измерения электрического сопротивления на постоянном токе, станцию тестирования электрических контактов. Скорость испарения жидкого гелия – не более 3л/день, скорость испарения жидкого азота – не более 2 л/день, объем гелиевой емкости –не менее 60 л, объем азотной емкости – не менее 40 л. |
| 3. | Просим направить подробное Техническое задание на: опции PPMS-9 для измерения электротранспорта и теплопроводности Р600, Р670 | Опция системы PPMS (программно-аппаратное дополнение) для измерения транспортных свойств образцов на переменном тока (Quantum Design P600, либо аналог). Опция должна позволять реализовать измерение сопротивления, эффекта Холла, вольтамперной характеристики и критического тока сверхпроводников с помощью общего программно-аппаратного комплекса. Должны быть доступны два независимых канала измерений для исследования двух образцов в одном эксперименте. Должна быть возможность программного ограничения тока, напряжения и мощности в/на образце. Для калибровки системы должны быть предусмотрены встроенные прецизионные резисторы. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 1. Измерение сопротивления на переменном токе: - возбуждение: синус; - оцифровка сигнала с помощью цифрового сигнального процессора; - расчет вклада высших гармоник; - абсолютная точность: 0,2% (до 0,03% для R < 100 Ом) - относительная точность: ±1 нОм. 2. Эффект Холла: - возможность измерений по 4-х или 5-ти проводной схеме. 3. Измерение вольтамперных характеристик: - возможность дискретного изменения тока. 4. Измерение критического ток сверхпроводников: - возможность дискретного изменения тока; - автоматическая оптимизация скорости развертки тока; - возможность вычитания индуктивной составляющей. 5. Общие параметры усилителя сигнала: - чувствительность: 1 нВ при 1 кГц; - входное напряжение: ± 5 В (при единичном усилении); - коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR): -100 dB @ 1 kHz. 6. Источник тока: - диапазон токов: 10 мкА – 2 А (непрерывно до 500 мА, имульсно до 2 А); - частота: постоянный ток, 1 Гц - 1 кГц переменный ток. 7. Калибровочные резисторы: 10 Ω, 1 kΩ. Опция системы PPMS (программно-аппаратное дополнение) для измерения теплопроводящих свойств образцов (Quantum Design P670, либо аналог). Опция должна обеспечивать измерение коэффициента теплопроводности, коэффициента Зеебека (термо-ЭДС) и термоэлектрического показателя качества (ZT). ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 1. Измерение теплопроводности (К, Вт/К), точность определения: • ± 5% или ± 2 мкВт/К (что больше) при T < 15 K • ± 5% или ± 20 мкВт/К (что больше) при 15 K < T < 200 K • ± 5% или ± 0.5 мВт/К (что больше) при 200 K < T < 300 K • ± 5% или ± 1 мВт/К (что больше) при T > 300 K 2. Измерение коэффициента Зеебека (S): - диапазон измерений: 1 мкВ/К – 1 В/К; - точность определения (что больше) • ошибка измерения S: ± 5%, или • ошибка измерения S: ± 0,5 мкВ/К, или • ошибка измерения V: ± 2 мкВ. 3. Измерение термоэлектрического показателя качества ZT: - точность ±15%. |
| 4. | Просим направить подробное Техническое задание на: VSM магнитометр (опция PPMS-9) Р525 | Опция системы PPMS (программно-аппаратное дополнение) для измерения магнитного момента образцов методом вибрационного магнитомера (Quantum Design P525, либо аналог). ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 1. Геометрия системы: • продольная: магнитное поле, направление вибрации и измеряемая проекция магнитного момента направлены вдоль вертикальной оси; • внутренний диаметр системы приемных катушек – не менее 6,3 мм; • держатели образца в комплекте поставки: а) бронзовая полутрубка, внутренний/внешний диаметр 3,3/3,6 мм б) кварцевая лопатка, диаметр 4 мм. • масса образца: менее 1 г. 2. Параметры вибрационного магнитометра: • частота вибрации: 40 Гц; • амплитуда вибрации: 0,1 – 5 мм; • скорость сбора точек (и время усреднения): 0,5 – 750 с. 3. Чувствительность (амплитуда 2 мм, время усреднения 1 с): • rms чувствительность: <10-6 emu; • относительный шум (что больше): (6 x 10-7 emu + 3 x 10-7 emu/Т)/ √Hz или 0,5%/√Hz; • погрешность измерения магнитного момента (что больше): (6 x 10-6 emu + 5 x 10-6 emu/Т) или 2%; • наибольший измеримый магнитный момент (40 emu)/(амплитуда, мм). |
| 5. | Просим направить подробное Техническое задание на: намоточный станок TPC, ERN 22G | Назначение - намотка катушек Вид провода – медь Диаметр провода – до 1 мм Размеры каркаса Число витков – до 3000 Число слоев – до 30 Возможность остановки после каждого слоя – есть Возможность остановки после n-го слоя – есть L1; до 200 мм. L2; до 200 мм. А; до 100 мм. В; до 100 мм. а; до 50 мм. b; до 50 мм. |
| 6. | Просим направить подробное Техническое задание на: конденсаторы ZEZ Silko, 16700 мкФ-800 В, RVAJP 54-0,8/16700 | Батарея неполярных конденсаторов номинальной емкостью 50000 мкФ 10% (три конденсатора ZEZ Silko RVAJP 54-0,8/16700, либо аналогичные). Режим работы – однократный разряд с перезарядом в противоположную полярность (частота 10 – 200 Гц). Характеристики (приводятся в расчете на полную батарею): - рабочее напряжение: не менее 600 В; - количество конденсаторов: 1 – 4 шт; - рабочий ток: не менее 500 А; - пиковый ток: не менее 100 кА; - внутренняя индуктивность: не более 120 нГн; - потери (tg ), не более 4х10-4; - вес: не более 180 кг; - высота: не более 600 мм; - размер по основанию: не более 480 мм х 570 мм. |
| 7. | Просим проверить соответствие количества стеллажей количеству столов лабораторных, т.к. установка стеллажа возможна только на соответствующем столе - отдельно его использовать нельзя. | 1 стол без стеллажа стол шириной 1500 мм – 14 шт. стеллаж 1500 – 13 (1+12) шт. стол шириной 1200 мм – 6 шт. стеллаж 1200 – 6 (1+5) шт. |

Начальник отдела и закупок                                                               А. А. Политова

Исп.: Петрова Д.И.

тел.: (495) 730-80-10 доб. 49-35

e-mail: DIPetrova@vniitfa.ru