УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

_____________________ В.А. Василенко

Техническое задание 

Предмет закупки «Изготовление и поставка опытных образцов технических средств отбора и разбавления проб водного теплоносителя ЯЭУ»
Раздел 1. Наименование работы
	Изготовление и поставка опытных образцов технических средств отбора и разбавления проб водного теплоносителя ЯЭУ.


Раздел 2. Описание работы
	Подраздел 2.1 Состав выполняемых работ

	1) Изготовление опытного образца коллектора отбора проб.

2) Изготовление опытного образца пассивного теплообменника.

3) Изготовление опытного образца узла подготовки проб.

4) Изготовление опытного образца узла фасовки проб.

5) Проведение приёмочных испытаний изготовленных опытных образцов в соответствии с программой и методикой испытаний.

	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	2.2.1 Описание работы по изготовлению опытного образца коллектора отбора проб

Задачей работы по изготовлению опытного образца коллектора отбора проб является:

· разработка комплекта рабочей конструкторской документации (РКД) на опытный образец коллектора отбора проб (объем комплекта РКД представлен в п.п. 2.3.1, на этапе разработки РКД по согласованию с Покупателем возможно внесение изменений в объём комплекта РКД);

· разработка комплекта эксплуатационной документации (ЭД) (объем комплекта ЭД представлен в п.п. 2.3.1);

· разработка комплекта документов на единичный технологический процесс (ЕТП) (объем комплекта ЕТП представлен в п.п. 2.3.1);

· изготовление опытного образца коллектора отбора проб;

· поставка Покупателю опытного образца коллектора отбора проб.

Изготовленный опытный образец коллектора отбора проб должен соответствовать исходным техническим требованиям, представленным в приложении А.

	2.2.2 Описание работы по изготовлению опытного образца пассивного теплообменника

Задачей работы по изготовлению опытного образца пассивного теплообменника входит:

· разработка комплекта РКД на опытный образец пассивного теплообменника (объем комплекта РКД представлен в п.п. 2.3.2, на этапе разработки РКД по согласованию с Покупателем возможно внесение изменений в объём комплекта РКД);

· разработка комплекта ЭД (объем комплекта ЭД представлен в п.п. 2.3.2);

· разработка комплекта документов на ЕТП (объем комплекта ЕТП представлен в п.п. 2.3.2);

· изготовление опытного образца пассивного теплообменника;

· поставка Покупателю опытного образца пассивного теплообменника.

Изготовленный опытный образец пассивного теплообменника должен соответствовать исходным техническим требованиям согласно приложению Б.

	2.2.3 Описание работы по изготовлению опытного образца узла подготовки проб
Задачей работы по изготовлению опытного образца узла подготовки пробы является:

· разработка комплекта РКД на опытный образец узла подготовки проб (объем комплекта РКД представлен в п.п. 2.3.3, на этапе разработки РКД по согласованию с Покупателем возможно внесение изменений в объём комплекта РКД);

· разработка комплекта ЭД (объем комплекта ЭД представлен в п. 2.3.3);

· разработка комплекта документов на ЕТП (объем комплекта ЕТП представлен в п.п. 2.3.3);

· изготовление опытного образца узла подготовки пробы;

· поставка Покупателю опытного образца узла подготовки проб.

Изготовленный опытный образец узла подготовки проб должен соответствовать исходным техническим требованиям, представленным в приложении В.

Радиометр-спектрометр в объем поставки опытного образца узла подготовки проб не включается. Габаритные размеры радиометра-спектрометра и требования к его монтажу, необходимые для общей компоновки изделия, уточняются по согласованию с Покупателем на стадии разработки РКД.

	2.2.4 Описание работы по изготовлению опытного образца узла фасовки проб
Задачей работы по изготовлению опытного образца узла фасовки проб является:

· разработка комплекта РКД на опытный образец узла фасовки пробы (объем комплекта РКД представлен в п.п. 2.3.4, на этапе разработки РКД по согласованию с Покупателем возможно внесение изменений в объём комплекта РКД);

· разработка комплекта ЭД (объем комплекта ЭД представлен в п.п. 2.3.4);

· разработка комплекта документов на ЕТП (объем комплекта ЕТП представлен в п.п. 2.3.4);

· изготовление опытного образца узла фасовки проб;

· поставка Покупателю опытного образца узла фасовки проб.

Изготовленный опытный образец узла фасовки проб должен соответствовать техническим требованиям, представленным в приложении Г.

	2.2.5 Описание работы по организации приемочных испытаний изготовленных опытных образцов: коллектора отбора проб; пассивного теплообменника; узла подготовки проб; узла фасовки проб.
Задачей работы является организация приёмочных испытаний изготовленных опытных образцов в соответствии с разработанными программами и методиками испытаний из комплекта РКД.

	Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

	2.3.1 В объем работы по изготовлению опытного образца коллектора отбора проб входит:

1) Разработка комплекта РКД на коллектор отбора проб в следующем объеме:

· сборочный чертеж;

· монтажный чертеж;

· схемы электрические принципиальные соединений;

· схемы гидравлические принципиальные соединений;

· электронная структура опытного образца;

· спецификация;

· ведомость покупных изделий;

· ведомость держателей подлинников;

· программа и методика испытаний;

· таблицы контроля качества;

· расчет на прочность;

· проект технических условий.

2) Разработка ЭД в следующем объеме:

· инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

· паспорт.

3) Разработка комплекта документов на ЕТП в следующем объеме:

· маршрутная карта;

· карта технологической информации.

4) Изготовление опытного образца коллектора отбора пробы.

5) Поставка Покупателю опытного образца коллектора отбора пробы в объеме:

· поставка Покупателю изготовленного опытного образца коллектора отбора пробы;

· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта РКД;

· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта ЭД.

	2.3.2 В объем работы по изготовлению опытного образца пассивного теплообменника входит:

1) Разработка комплекта РКД в следующем объеме:

· сборочный чертеж;

· монтажный чертеж;

· схемы электрические принципиальные соединений;

· схемы гидравлические принципиальные соединений;

· электронная структура опытного образца;

· спецификация;

· ведомость покупных изделий;

· ведомость держателей подлинников;

· программа и методика испытаний;

· таблицы контроля качества;

· расчет на прочность;

· проект технических условий.

2) Разработка ЭД в следующем объеме:

· инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

· паспорт.

3) Разработка комплекта документов на ЕТП в следующем объеме:

· маршрутная карта;

· карта технологической информации.

4) Изготовление опытного образца пассивного теплообменника;

5) Поставка Покупателю опытного образца пассивного теплообменника в объеме:

· поставка Покупателю изготовленного опытного образца пассивного теплообменника

· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта РКД;

· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта ЭД.

	2.3.3 В объем работы по изготовлению опытного образца узла подготовки проб входит:

1) Разработка комплекта РКД в следующем объеме:

· сборочный чертеж;

· монтажный чертеж;

· схемы электрические принципиальные соединений;

· схемы гидравлические принципиальные соединений;

· электронная структура опытного образца;

· спецификация;

· ведомость покупных изделий;

· ведомость держателей подлинников;

· программа и методика испытаний в соответствии ;
· таблицы контроля качества;

· расчет на прочность;

· проект технических условий.

2) Разработка ЭД в следующем объеме:

· инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

· паспорт.

3) Разработка комплекта документов на ЕТП в следующем объеме:

· маршрутная карта;

· карта технологической информации.

4) Изготовление опытного образца узла дегазации пробы.

5) Поставка Покупателю опытного образца узла подготовки проб в объеме:

· поставка Покупателю изготовленного опытного образца узла подготовки проб;

· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта РКД;

· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта ЭД.

	2.3.4 В объем работы по изготовлению опытного образца узла фасовки проб входит:

1) Разработка комплекта РКД в следующем объеме:

· сборочный чертеж;

· монтажный чертеж;

· схемы электрические принципиальные соединений;

· схемы гидравлические принципиальные соединений;

· электронная структура опытного образца;

· спецификация;

· ведомость покупных изделий;

· ведомость держателей подлинников;

· программа и методика испытаний;

· таблицы контроля качества;

· расчет на прочность;

· проект технических условий.

2) Разработка ЭД в следующем объеме:

· инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке;

· паспорт.

3) Разработка комплекта документов на ЕТП в следующем объеме:

· маршрутная карта;

· карта технологической информации.

4) Изготовление опытного образца узла фасовки проб.

5) Поставка Покупателю опытного образца узла фасовки проб в объеме:

· поставка Покупателю изготовленного опытного образца узла фасовки проб;

· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта РКД;
· поставка Покупателю на электронном и бумажном носителе комплекта ЭД.

	2.3.5 В объем работы по организации приёмочных испытаний, изготовленных опытных образцов, должно входить:

· согласование с Покупателем программы и методики испытаний;

· согласование с Покупателем места и технических средств проведения испытаний;

· проведение приёмочных испытаний в соответствии с разработанными программами и методиками испытаний из комплекта разработанных РКД для каждого опытного образца;

· письменное уведомление Покупателя о проведении испытаний;

· составление совместно с Покупателем двухсторонних актов, фиксирующих результаты испытаний опытных образцов.


Раздел 3. Требования к работам
	Подраздел 3.1 Общие требования

	Комплекс работ по изготовлению опытных образцов должен выполняться на производственной базе поставщика работ.

Работа по проведению приёмочных испытаний организуется поставщиком работы.

Место проведения приёмочных испытаний опытных образцов выбирается поставщиком работы по согласованию с Покупателем.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Поставщик работы должен обладать действующей системой менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или международного стандарта ISO9001-2011 (или аналог).

Разработанная РКД и ЭД должна соответствовать исходным техническим требованиям, представленным в приложении к данному техническому заданию:

· «Исходные технические требования. Опытный образец коллектора отбора проб»;

· «Исходные технические требования. Опытный образец пассивного теплообменника»;

· «Исходные технические требования. Опытный образец узла подготовки проб»;
· «Исходные технические требования. Опытный образец узла фасовки проб».
Качество изготовленных опытных образцов должно соответствовать разработанной РКД и удостоверяться паспортами на продукцию. Подтверждение соответствия продукции – согласно требованиям РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 г. «Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для АЭС».

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам

	Гарантийный срок хранения изготовленных опытных образцов должен быть не менее 18 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации сборочных единиц, входящих в состав поставляемых сборочных единиц должен быть не менее 12 месяцев.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

	Изготовленная поставщиком работ РКД и ЭД является собственностью ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Поставщик работ обязуется не передавать, третьим лицам без согласования с Покупателем, разработанную в процессе выполнения комплекса работ, РКД и ЭД на: 

· коллектор отбора проб;

· пассивный теплообменник;

· узел подготовки проб;
· узел фасовки проб.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполнения работ

	Изготовленные поставщиком работы опытные образцы должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала

	Не предъявляются

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Поставщик комплекса работ должен:

· предоставить перечень, предполагаемых к применению в опытных образцах покупных изделий, с приложением копий документов, подтверждающих заявленные технические характеристики;
· для закупаемых изделий, являющихся комплектующими опытных образцов, предоставить:

· документы, подтверждающие право распоряжения предлагаемым товаром указанного изготовителя (договор купли-продажи, акты приема-передачи и т.п.)
· и/или документ от изготовителя, подтверждающий согласие такого изготовителя товара на предложение товара в рамках настоящего конкурса, в том числе подтверждения гарантийных обязательств;

· и/или документы его полномочного представителя, подтверждающие согласие такого полномочного представителя данного изготовителя товара на предложение товара, в том числе подтверждения гарантийных обязательств;

· копии дилерских договоров и/или копии дистрибьюторских договоров и т.п.

· иметь действующие лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору дающие право на изготовление оборудования по предмету конкурса в соответствии с номенклатурой спецификаций;

· предоставить справку об опыте изготовления и поставки автоматизированных средств подготовки проб водных сред первого контура АЭС с ВВЭР с обязательным приложением:

· копий заключенных договоров с приложениями сведений о наличии в рамках договоров, завершенных в период с 2011 – 2015 гг. работ по изготовлению и поставке автоматизированных средств подготовки проб водных сред первого контура АЭС с ВВЭР;

· для указанных в договорах автоматизированных средств подготовки проб водных сред первого контура АЭС с ВВЭР, копий планов качества по ОПБ - 88/97 (НП-071-06), подписанные изготовителем, заказчиком и уполномоченной организацией с отметками о приемке оборудования заказчиком и уполномоченной организацией.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	3.8.1 Общие требования к поставщику комплекса работ

Поставщик комплекса работ должен представить документы удостоверяющие:

· наличие в штатном расписании подразделения, выполняющего конструкторские и проектные работы для атомных станций;
· наличие собственной производственной базы достаточной для изготовления опытных образцов;

· наличие собственных стендов для проведения гидравлических и пневматических испытаний изготавливаемого оборудования при давлениях и температурах заданных в приложении А, Б, В, Г.

3.8.2 Расчетные исходные требования к радиационной защите составных частей сборочных единиц (изделий) согласно подразделу 2.1, уточненные с учетом согласованных между Поставщиком и Покупателем принципиальных конструкторских решений и выбору серийных комплектующих, предоставляются Покупателем.

3.8.3 Требования к упаковке и маркировке

Климатическая стойкость упаковки должна соответствовать 4 по ГОСТ 15150-69. Упаковка опытных образцов осуществляется с учетом требований ГОСТ 23170-78 и ГОСТ 23216-78, при необходимости производится временная противокоррозионная защита — по ГОСТ 9.014-78.

Каждое транспортное место должно иметь соответствующую маркировку в соответствии с упаковочной ведомостью.

Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом и хранении.

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

На видном месте каждой из единиц оборудования должна быть укреплена табличка с указанием:

· наименование;

· обозначение изделия;

· заводской номер изделия;

· год выпуска;

· масса;

· клеймо ОТК.

Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия.

3.8.4 Требования к транспортировке

Изготовленные опытные образцы могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным или водным транспортом, за исключением открытого морского. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки.

Поставщик работы несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Покупателя.


Раздел 4. Результат выполнения работ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполнения работ

	Результатом выполнения работы является поставка во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» опытных образцов, РКД, ЭД (Продукции) в объеме указанном в подразделе 2.3. 

	Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

	Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Покупателем в момент её передачи от Поставщика к Покупателю на складе Поставщика с подписанием акта приема-передачи, товарной накладной ТОРГ-12 и товарно-транспортной накладной после проведения приемочных испытаний с участием специалистов Покупателя на территории Поставщика. 

Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта. Если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Покупателем в таком Акте.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов

	Поставщик обеспечивает предоставление Покупателю в день отгрузки следующих документов:

· акт сдачи-приемки выполненных работ;

· товарные накладные (ТОРГ – 12);

· товарно-транспортные накладные (ТТН);

· счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту;

· комплект рабочей конструкторской и эксплуатационной документации в соответствии с п.п. 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5.

· протоколы приемочных (предъявительских) испытаний;

Вся техническая документация должна быть герметично упакована во влагонепроницаемый пакет или контейнер и надёжно закреплена.


Раздел 5. Перечень принятых сокращений

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	2.1
	ВВЧ
	Вода высокой чистоты

	2.2
	РКД 
	Рабочая конструкторская документация

	2.2
	ЭД 
	Эксплуатационная
документация


Раздел 6. Перечень приложений
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	А
	«Исходные технические требования. Опытный образец коллектора отбора проб»
	12

	Б
	«Исходные технические требования. Опытный образец пассивного теплообменника»
	15

	В
	«Исходные технические требования. Опытный образец узла подготовки проб»
	18

	Г
	«Исходные технические требования. Опытный образец узла фасовки проб»
	22


Начальник ОХТИ





Мирошниченко И.В.
Приложение А 
Исходные технические требования.
Опытный образец коллектора отбора проб
1 Назначение коллектора отбора проб

Реализация в едином конструктиве гидравлических каналов подвода и подачи в тракт оборудования подготовки и разбавления водных сред от:

· точек отбора исходных проб радиоактивных сред объекта контроля;

· емкости с дезактивирующими растворами;

· воды высокой чистоты (ВВЧ) от внешнего источника.

2 Функции коллектора отбора проб

· Обеспечение дистанционно управляемого ввода проб от линии отбора среды высоких параметров (тракт ВПС) – 1 точка (для опытного образца изделия).

· Обеспечение дистанционно управляемого ввода проб от линии отбора среды низких параметров (тракт НПС) – 1 точка (для опытного образца изделия).

· Обеспечение дистанционно управляемого ввода дезактивирующих растворов и ВВЧ для отмывки тракта оборудования подготовки и разбавления исходных проб.

· Обеспечение автоматического закрытия гидравлических каналов подачи проб, ВВЧ и дезактивирующих растворов в случае потери электропитания.

· Обеспечение защиты от внутренних перетоков водной среды по гидравлическим каналам отбора проб из тракта ВПС в тракт НПС. 

· Обеспечение теневой защиты эксплуатационного персонала от воздействия ионизирующего излучения отбираемых проб водных сред.

3 Условия эксплуатации коллектора отбора проб:

· максимальная температура, от +1 до +75 С.

· давление, разрежение 510-5 МПа.

· относительная влажность, от 25 до 100 % (в режиме нормальной эксплуатации);

4 Характеристики отбираемой водной среды:

· Максимальное давление среды, отбираемой по тракту ВПС – до 20,0 МПа.

· Максимальное давление среды, отбираемой по тракту НПС – до 0,5 МПа.

· Минимальное давление среды, отбираемой по тракту ВПС и НПС - 0,12МПа.

· Максимальная температура среды, отбираемой по тракту ВПС – до 350С.
· Максимальная температура среды, отбираемой по тракту НПС – до 150С.
· Минимальная температура среды по тракту ВПС и НПС – до 20 С.
· Номинальный расход пробы 40 дм3/час.
· Максимальная объемная активность ионизирующего излучения анализируемой среды – не более 3,58 1013 Бк/м3.

5 Габаритные размеры коллектора отбора проб

· Максимальная высота– 606 мм.

· Максимальная ширина – 907 мм.

· Максимальная длина – 1308 мм.

6 Расположение патрубков коллектора отбора проб

· Входной патрубок подачи водной среды по тракту ВПС  – одна штука (для опытного образца изделия), Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Входной патрубок подачи водной среды по тракту ВПС  – одна штука(для опытного образца изделия), Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Входной патрубок подачи ВВЧ – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Входной патрубок подачи дезактивирующих растворов – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.
· Выходной патрубок подачи проб по тракту ВПС – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Выходной патрубок подачи проб по тракту НПС – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

7 Требования к электропитанию коллектора отбора проб

· Трехфазный переменный ток, напряжение 380 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность не более 0,045 кВт.

· Однофазный переменный ток, напряжение 220 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность не более 0,10 кВт.

· Постоянный ток, напряжение 24 В, потребляемая мощность не более 0,040 кВт

· Отклонение напряжения от номинала, не более 10%.

· Отклонение частоты от номинала, не более 2,5%.

· Степень защиты коробок выводов электрооборудования не менее IP 55.

8 Требования к материалам коллектора отбора проб

· Все элементы конструкции коллектора отбора проб, контактирующие с пробой, ВВЧ, дезактивирующим раствором должны быть выполнены из коррозионно-стойкой стали.

· Материалы, используемые в коллекторе отбора проб должны быть стойкими к радиации.

· Используемые в коллекторе отбора проб материалы должны обеспечивать проведение дезактивации внутренних поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

· Подверженные коррозии поверхности должны быть защищены от коррозии.

· Материалы деталей коллектора отбора проб, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

· Сварные соединения деталей, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

9 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

· Коллектор отбора проб, должен соответствовать первой категории сейсмостойкости по НП-031-01.

10 Требования к защитному покрытию

· Защитное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 51102-97.

· Класс покрытия не ниже V, группа покрытий – специальная 5/1.

· Защитное покрытие должно обеспечивать проведение дезактивации наружных поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

11 Для обеспечения хранения и транспортировки, при выпуске коллектора отбора проб из производства, на входные и выходные ниппели должны устанавливаться защитные заглушки (чехлы).
Приложение Б
«Исходные технические требования.
Опытный образец пассивного теплообменника»
1 Назначение пассивного теплообменника
Уменьшение температуры подводимой водной среды без использования внешних источников энергии.
2 Функции пассивного теплообменника
· Уменьшение температуры подводимой водной среды без внешней энергии для циркуляции хладоагента.

· Обеспечение автоматической сигнализации об уменьшения уровня хладоагента ниже допустимого значения.

· Обеспечение автоматической сигнализации увеличения температуры хладагента выше допустимого значения. 

3 Условия эксплуатации пассивного теплообменника:

· максимальная температура окружающей среды – 75С.

· давление, разрежение – 510-5 МПа.

· относительная влажность, % до 100 (в режиме нормальной эксплуатации);

4 Характеристики отбираемой водной среды:

· Максимальное давление среды на входе – 20.0 МПа.

· Минимальное давление среды на входе – 0.12МПа.

· Максимальная температура среды на входе – 350С.
· Минимальная температура среды на входе – 20 С.
· Максимальная температура среды на выходе – 90С.
· Минимальная температура среды на выходе – 20 С.
· Номинальный расход пробы – 40 дм3/час.
· Максимальная объемная активность ионизирующего излучения анализируемой среды – 3,58 1013 Бк/м3.

5 Габаритные размеры пассивного теплообменника
· Максимальная высота– 1816 мм.

· Максимальная ширина – 700 мм.

· Максимальная длина – 1381 мм.

· Максимальный объем межтрубного пространства – 1 (один) м3.

· Минимальный  объем межтрубного пространства – 0,75 (семьдесят пять сотых) м3.

· Предельная масса  уточняется на стадии разработки РКД.

6 Расположение патрубков пассивного теплообменника
· Входные патрубки подачи охлаждаемой пробы водной среды – две штуки, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Выходные патрубки подачи охлажденной пробы водной среды – две штуки, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Входной патрубок заполнения трубного пространства пассивного теплообменника хладагентом – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Выходной патрубок заполнения трубного пространства пассивного теплообменника хладагентом – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

· Используемые в пассивном теплообменнике средства измерения должны быть внесены в Единый реестр средств измерений РФ.

8 Требования к материалам пассивного теплообменника
· Все элементы конструкции пассивного теплообменника, контактирующие с водной средой, должны быть выполнены из коррозионно-стойкой стали.

· Материалы, используемые в пассивном теплообменнике должны быть стойкими к радиации.

· Используемые в пассивном теплообменнике материалы должны обеспечивать проведение дезактивации внутренних поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

· Подверженные коррозии поверхности должны быть защищены от коррозии.

· Материалы деталей пассивного теплообменника, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

· Сварные соединения деталей, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

9 Требования к защитному покрытию

· Защитное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 51102-97.

· Класс защитного покрытия не ниже V, группа покрытий – специальная 5/1.

· Защитное покрытие должно обеспечивать проведение дезактивации наружных поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

10 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

· Пассивный теплообменник должен соответствовать первой категории сейсмостойкости по НП-031-01.

11 Чертеж общего вида пассивного теплообменника представлен на рисунке Б1.

12 Для обеспечения хранения и транспортировки, при выпуске пассивного теплообменника из производства, на входные и выходные ниппели должны устанавливаться защитные заглушки (чехлы).

[image: image1]

Приложение В
«Исходные технические требования.
Опытный образец узла подготовки проб»
1 Назначение узла подготовки проб
Уменьшение и стабилизация давления и расхода в заданных диапазонах, механическая очистка и дегазация водной среды.
2 Функции узла подготовки проб
· Автоматическое уменьшение давления подводимой водной среды.

· Автоматическая стабилизация давления подводимой водной среды.

· Автоматическая стабилизация расхода подводимой водной среды.

· Дегазация подводимой водной среды.

· Очистка водной среды от частиц размером более 200 мкм.

· Очистка отводимой газовой фазы от летучих радионуклидов перед их удалением в спецвентиляцию.
· Обеспечение автоматической подачи сигналов о превышении температуры и давления водной среды выше допустимых значений.

3 Условия эксплуатации узла подготовки проб:

· максимальная температура – 75С.

· давление, разрежение – 510-5 МПа.

· относительная влажность, % до 100 (в режиме нормальной эксплуатации);

4 Характеристики водной среды на входе в узел подготовки проб:

· Максимальное давление среды на входе – 20.0 МПа.

· Минимальное давление среды на входе – 0.12 МПа.

· Максимальная температура среды на входе – 90С.
· Минимальная температура среды на входе – 20 С.
· Максимальная объемная активность ионизирующего излучения анализируемой среды – 3,58 1013 Бк/м3.

5 Характеристики водной среды на выходе из узла подготовки проб:

· Номинальное давление среды на выходе – 0.12 МПа.

· Максимальная температура среды на выходе – 70С.
· Номинальный расход водной среды – 50 дм3/час.
· Диапазон колебаний давление водной среды на выходе от 0,14 до 0,1МПа

· Диапазон колебаний расхода водной среды от 40 до 60 дм3/час.
· Максимальная объемная активность ионизирующего излучения анализируемой среды – 3,58 1013 Бк/м3.

6 Габаритные размеры узла подготовки проб
· Максимальная высота– 2000 мм.

· Максимальная ширина – 700 мм.

· Максимальная глубина – 1000 мм.

· Предельная масса  уточняется на стадии разработки РКД.

7 Расположение патрубков узла подготовки проб
· Входные патрубки подачи исходных проб водных сред на устройства снижения давления– две штуки, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Выходные патрубки подачи исходных проб водных сред после устройств снижения давления (в тракт фасовки проб и спецканализацию)– две штуки, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

· Выходной патрубок удаления летучих радионуклидов в спецвентиляцию – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку.

8 Требования к электропитанию узла подготовки проб 

· Постоянный ток, напряжение 24 В, потребляемая мощность не более 0,070 кВт, 

· Отклонение напряжения от номинала, не более 10%.

· Степень защиты коробок выводов электрооборудования не менее IP 55.

9 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

· Используемые в узле подготовки проб средства измерения должны быть внесены в Единый реестр средств измерений РФ.

10 Требования к материалам узла подготовки проб
· Все элементы конструкции узла подготовки проб, контактирующие с водной средой, должны быть выполнены из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса.

· Материалы, используемые в узле подготовки проб должны быть стойкими к радиации.

· Используемые в узле подготовки проб материалы должны обеспечивать проведение дезактивации внутренних поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

· Подверженные коррозии поверхности должны быть защищены от коррозии.

· Материалы деталей узла подготовки проб, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

· Сварные соединения деталей, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

11 Требования к защитному покрытию

· Защитное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 51102-97.

· Класс защитного покрытия не ниже V, группа покрытий – специальная 5/1.

· Защитное покрытие должно обеспечивать проведение дезактивации наружных поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

12 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

· Узел подготовки проб должен соответствовать первой категории сейсмостойкости по НП-031-01.

13 Чертеж общего вида узла подготовки проб представлен на рисунке В1.

14 Для обеспечения хранения и транспортировки, при выпуске узла подготовки проб из производства, на входные и выходные ниппели должны устанавливаться защитные заглушки (чехлы).

.


[image: image2]

Приложение Г
«Исходные технические требования.
Опытный образец узла фасовки проб»
1 Назначение узла фасовки проб
Разбавление исходной водной среды, поступающей в тракт фасовки, в заданном соотношении водой ВВЧ

2 Функции узла фасовки проб
· Защита эксплуатирующего персонала от ионизирующего излучения при эксплуатации узла фасовки проб.

· Очистка гидравлических каналов.

· Калибровка узлов разбавления;

· Обеспечение автоматического разбавления исходной водной среды, поступающей в тракт фасовки водой ВВЧ в соотношениях 1:1000; 1:100; 1:10;

· Обеспечение автоматического измерения мощности дозы.

· Обеспечение автоматической сигнализации о завершении разбавления исходной водной среды в заданном соотношении.

· Удаление остатков исходной водной среды в бак трапных вод.

· Удаление остатков газовой фазы в спецвентиляцию.
3 Условия эксплуатации узла фасовки проб:

· максимальная температура – 75С.

· давление, разрежение – 510-5 МП.

· относительная влажность, % до 100 (в режиме нормальной эксплуатации);

4 Характеристики водной среды на входе в узел фасовки проб:

· Номинальное давление среды на входе – 0.12МПа.

· Максимальная температура среды на входе – 90С.
· Минимальная температура среды на входе – 20 С.
· Максимальная объемная активность ионизирующего излучения анализируемой среды на входе – 3,58 1013 Бк/м3.
5 Характеристики водной среды на выходе из узла фасовки проб:

· Номинальное давление среды на выходе – 0.1 МПа.

· Максимальная температура среды на выходе – 40С.
· Номинальный расход водной среды – 50 дм3/час.
· Максимальный объем разбавленной водной среды 1,1 дм3.
· Максимальная объемная активность ионизирующего излучения анализируемой среды на выходе – 3,58 1010 Бк/м3.
6 Габаритные размеры узла фасовки проб
· Максимальная высота– 2000 мм.

· Максимальная ширина – 700 мм.

· Максимальная глубина – 1000 мм.

7 Расположение патрубков узла фасовки проб
· Входные патрубки – три штуки, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку (рисунок Г3).

· Выходной патрубок удаления летучих радионуклидов в спецвентиляцию – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку (рисунок Г3).

· Выходной патрубок удаления водной среды в бак трапных вод – одна штука, Ду10 мм, исполнение ниппеля под сварку (рисунок Г3)..

8 Требования к электропитанию узла фасовки проб 

· Постоянный ток, напряжение 24 В, потребляемая мощность не более 0,180 кВт, 

· Отклонение напряжения от номинала, не более 10%.

· Степень защиты коробок выводов электрооборудования не менее IP 55.

9 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

· Используемые в узле подготовки проб средства измерения должны быть внесены в Единый реестр средств измерений РФ.

10 Требования к материалам узла фасовки проб
· Все элементы конструкции узла фасовки проб, контактирующие с водной средой, должны быть выполнены из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса.

· Материалы, используемые в узле фасовки проб должны быть стойкими к радиации.

· Используемые в узле подготовки проб материалы должны обеспечивать проведение дезактивации внутренних поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

· Подверженные коррозии поверхности должны быть защищены от коррозии.

· Материалы деталей узла фасовки проб, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

· Сварные соединения деталей, находящиеся в контакте со средой под давлением, должны соответствовать ПНАЭ Г-7-008-89.

11 Требования к защитному покрытию

· Защитное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 51102-97.

· Класс защитного покрытия не ниже V, группа покрытий – специальная 5/1.

· Защитное покрытие должно обеспечивать проведение дезактивации наружных поверхностей дезактивирующими растворами в соответствии с РД 210.006-90.

12 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

· Узел фасовки проб должен соответствовать первой категории сейсмостойкости по НП-031-01.

13 Чертеж общего вида узла фасовки проб представлен на рисунке Г1. Блок детектирования мощности дозы гамма-излучения выбирается по согласованию с Покупателем.
14 Для обеспечения хранения и транспортировки, при выпуске узла фасовки проб из производства, на входные и выходные ниппели должны устанавливаться защитные заглушки (чехлы).


[image: image3]

2

[image: image4.jpg]000
500 )
Tepronpeodpasobamerns yHubepcansHsl
Lamiu ypobus
et
/
/

580

500

/IKBLY 15369 11100060

IS
— . S 2
\U\ =
/' ay o
/ //
/]
/
/
/
Brad /
/
Bxod
— %
pa)
gl LAY A 71— Sy
60
138125
Boda cucmer HepzoonoKa
“T
~—
©606066060660600600606 0|
00000000000 O0O0O0|
©00000000060000]
f \ 00000000000 0O0O0|
3 / \ 000000000000000000000]
g ,\’ \
<] / \
& “! \\
| N 960000000
000000000000000000000000 NS
[ P oo ©000000000000060000 —r(f
I EE \ @000000000.000000000000000 @ m E
| ceccooe00
/ \
\
X
= \ G o 33 500600000 Of
: | [Bs3essssesssssassssassssaessssessss
= A 0000000000000 0PP0O000000000000000000O0]
| o0 r ©0006000006660 ||
> =
(&)
600
o
= \ A7araH 3/1eKmpomMazHUMHeIL 3an0pHsI
<)
200
S F
&
=
5
=]
<l
3| 7 Pasrepsl dna crpabok.
o
S
§
L — JIKBUY 7536911100080
§| Torusd Bl 7o | Facco {Macumdd]
<] [l i | A Gorgre | T {fn
Z_‘”g & E/I00OMEHHUK NACCUDHBIL _ %
| oot
E Tnony Sk v T Vi
=
5 s | o | dama |Flrcrin,
COACORAHD [Jnd
Fompobar Domriom AT




[image: image5.jpg]Bud creped. R
Lbepw wkaga ycobuo He nokazaHa 1000 max S
B crey. bewmunauyun |_ |—- |— §
N i =
- ox
i =
| @0 )
i LAY OHUCITKY O
Punmp - §
} paduorykudol doda =
Terebas sayuma
& Pummp oHcmky
Paduoremp-cnexmporenp I %Pf
am
I | =
~ 3 ﬂ
] i &
Bexad cpeds 4
: 1 ﬂ &
S ! ey G1/4" -
|
I brok dezazayu -
| = Terebas sauuma | 1
‘ 8 i | L = |
I =l \ N
[peadpazabamens Il |
dabrenus l
Knanan G1/4" ‘ \
|
Bexad cpedsi ﬂ ‘ ﬂ
Tepronpeadpazobame/y L ‘ i
© -
i ©
| i
W10 [Jpeadpazabamens
dabenus
Yempocmbo PPI-1
700 max I_ ﬂ ﬂ
Pacuomemp-cekmporeny
B Bxod cpeds L Bad cpedkl
[Jpecdpazabamens
— dabenus
s
|
£
E
5_
=
5
=l ®
E Pameps! ang crpabok.
g
r§ /D 57 /IKBUL15.369.1200.00-01 B0
£ U[ e P T Ukap adopydobas [Tt
WEE Paspas nodzomabru npod (07 ﬂ - | %
E Tﬁm Sepmex oduezo budl Al —
g o ﬁ;u = EAE/‘”
(onupoban Dooram




[image: image6.jpg]04 00000¢ 69€ 54 TERY

b cneubermunauum

700 max

— -] Cocyd NocmosHHoZ0
33 ‘ / yﬂUﬁHH (Y b cneqbermunsyug
b
N
S
E bxod
(/M3 Omogpa paco4el [ f
npaok 0N
0/10K demexmupobaris

< 2OMMO~LI3/1L)HeHLIST

E ycmpoucmbo RpoooomogpHoe
s .
S S [ [I
S D
S N ‘

nemng 110
bxod
D
<
z i b oax mpanmeix bod
nemng 1700 :i
E ‘ ‘ p |l
S
N 2aujuma naccubHasg
n§ nemns 11000 ‘ 6 dax mpankeix Eod
S
= coubuoe ycmpoiicmto E K/10GH COMBHOLGHSIL
% S mun AR-RMF22-5S08 (10 wm) brod
S I\
=< & ?/ nemaa 110
S I0UUMHBIL LWKAG % /— Bxod
= gacobru npodk N I
E
¥
S nemng 1700
3 ] Pasmeps and crpabok.
]
=
g /IKBL 15.36 9200000 B0
S /um_| Macca | Macwmad
S Yzen gacobru u
~ %ﬁ/gm N do | Jiooh iame pazoabnerus ucxodHol B 175
= Pucyrox - /7 /]pob o 8 10D
S L KoHmp. Epmex doljezo buod /lucm | Jucmol 7
>
b nodpasd @amusug | nodn. | dama |Hkoxmp
~ L0V TACOBARD Ymb
Konupoban Poprom A3




