# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Портативный газовый хроматограф для изготовления ТКАС6 (ЗАО «СКБ Хроматэк», Россия) или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска – не более одного года с момента изготовления (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных составных частей).

Подраздел 1.3 Код ОКП

421541

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматизированный комплекс оборудования мониторинга содержания радиоактивных благородных газов в приземном слое атмосферыТКАС6

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Хроматограф представляет собой автоматизированную систему, которая обеспечивает автоматический ввод пробы, проведение анализа, автоматический расчет и выдачу результатов. Должна быть обеспечена возможность планирования серии анализов по заданной программе (в указанное время, по заданному временному циклу) Технические характеристики: - Возможность установки в транспортную стойку 19” - Возможность установки капиллярных и насадочных колонок - Время выхода хроматографа на режим, не более 30 мин. - Габариты (ширина * глубина* высота), не более 490×450×180 мм - Масса, не более 20 кг - Электропитание от переменного напряжение 220 В, 50Гц - Интерфейс для связи с компьютером: Ethernet - Пределы допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения (СКО) выходного сигнала (высота или площадь пика и время удерживания), не более 2% - Четыре независимых термостатируемых зоны - Функция экономии газа-носителя - Функция «сон» (автономное включение хроматографа в заданное время) - Электронное регулирование газовых потоков по двум каналам - диапазон задания и измерения расхода газа, мл/мин От не более 10 до не менее 250 - Задание параметров регулятора для каждого канала в отдельности - Термостат колонок - диапазон рабочих температур: от не более (Токр.среды + 10°С) до не менее 200°С с дискретн. установки не более 0,1 °С - Температурная стабильность, не более 0,1 °С - Возможность программирования температуры во время анализа - Детектор по теплопроводности (ДТП) - Предел детектирования (по пропану), не более 5*10-9 г/мл - Автоматическая компенсация нулевой линии - Автоматическая защита спиралей ДТП от перегрева - Кран 6-портовый автоматический для ввода газовой пробы в колонку (поворотный, двухпозиционный) 1шт. - Без резиновых элементов, контактирующих с пробой - Конструкция крана не требует использования смазки для облегчения скольжения - Продув оболочки крана газом носителем для исключения диффузии компонентов из воздуха - Доза для крана 1мл 1шт. - Колонка металлическая (нерж.сталь SS316) 6м*2 мм СаА 60/80меш 1шт. (гарантия не менее 3 месяцев со дня ввода в эксплуатацию) - Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных - Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 98/XP/Windows 7/ Windows - Язык интерфейса программы: русский/английский - Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию - Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора - Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств - Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода - Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа - Выявление и идентификация неограниченного количества соединений - Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней - Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP - Персональный компьютер для управления, настройки и обработки данных хроматографа (гарантия не менее 12 месяцев) - процессор не хуже Intel Core i3 - сетевая плата Ethernet 1Gb - DVD+RW - ПО не ранее Windows 7 Home Basic Russian - Монитор LCD не менее 22'' - Комплект арматуры газовой для лаборатории - Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной соответствующий требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (подтверждается сертификатом) - Хомут для крепления баллонов - Аттестованная газовая смесь: Kr – 0.6 ÷ 1 % Xe – 0.06 ÷ 0.09 % N2 – 2.5 ÷ 3.5 % He – остальное в баллоне из углеродистой стали V=4л - Стандартный комплект ЗИП

Подраздел 4.2. Требования к надежности

- Требования к надежности не предъявляются

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Требования к маркировке не предъявляются

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Упаковка оборудования осуществляется поставщиком. Тара и упаковка должны соответствовать стандартам и ТУ и обеспечивать сохранность при погрузке, перевозке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки оборудования оговаривается в договоре на поставку.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на оборудование, свидетельство и описание типа средств измерений, технический паспорт на товар на русском языке и/или инструкцию пользователя; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода, а также действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, сертификат соответствия производства и обслуживания требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), сертификат о прохождении государственной метрологической поверки.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется силами поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийное обслуживание не менее 18 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию. Гарантийное обслуживание должно осуществляться на территории РФ.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Элементы должны удовлетворять требованиям безопасности, принятым в РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Должны быть проведены пуско-наладочные работы и обучение не менее 3 операторов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки не позднее 28.08.2015 г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |