Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов радиационного контроля для доукомплектации подразделений ГО и ЧС, САБ  Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса ценовых котировок:

Заключение договора на поставку приборов радиационного контроля для доукомплектации подразделений ГО и ЧС, САБ  Ленинградского отделения Филиала «Северо-Западный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (г. Сосновый Бор).

- Срок поставки товаров:

Поставка оборудования осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подписания договора поставки, но не позднее 20 декабря 2012 г.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Не менее 12 месяцев с даты поставки оборудования.

- Перечень и технические характеристики товаров:

Перечень оборудования:

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучений ДКГ-РМ1621 | 4 | шт. |
| 2. | Дозиметр-радиометр ДКС-96 включая: | 1 | к-т |
| 2.1. | Пульт измерительный УИК-06 | 1 | шт. |
| 2.2. | Блок детектирования БДЗА-96т | 1 | шт. |
| 2.3. | Блок детектирования БДЗБ-99 (со штангой 0,7 м.) | 1 | шт. |
| 2.4. | Блок детектирования БДМГ-96 (со штангой БД 3,8 м. и кабелем 4,0 м.) | 1 | шт. |

Технические характеристики:

Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1621 предназначен для измерения индивидуальной эквивалентной дозы и мощности индивидуальной эквивалентной дозы гамма и рентгеновского излучений в пределах от самых низких значений естественного фона до 1 Зв/ч в широком энергетическом диапазоне. Прибор должен удовлетворять требованиям стандарта МЭК 61526.

Требования к оборудованию:

- Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1621.

В дозиметре должны присутствовать два независимых порога сигнализации по дозе и ее мощности, превышение которых должны сопровождаться звуковой сигнализацией. При этом на дисплее автоматически должна отображаться та величина, порог которой превышен. Корпус прибора должен быть ударопрочным, герметичным и позволяющим проводить дезактивацию.

Прибор должен обладать следующими техническими характеристиками:

| Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера |
| --- | --- |
| Диапазон измерения мощности дозы (МЭД) Hp(10): | 0.1 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч |
| Диапазон индикации мощности дозы (МЭД) Hp(10): | 0.01 мкЗв/ч - 0.2 Зв/ч |
| Диапазон установки порогов по мощности дозы | во всем диапазоне измерения МЭД |
| Диапазон измерения дозы Hp(10): Диапазон индикации дозы Hp(10): | 1 мкЗв - 9.99 Зв 0.01 мкЗв - 9.99 Зв |
| Диапазон установки порогов по дозе | во всем диапазоне измерения дозы |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД (H - значение мощности дозы в мЗв/ч) | ±(15+0.0015/Н +0.01Н)% |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений дозы | ± 15% |
| Диапазон регистрируемых энергий | 10.0 КэВ - 20.0 МэВ |
| Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (Cs-137) во всем диапазоне энергий | ±30% |
| Время срабатывания при скачкообразном изменении МЭД (по МЭК 61526), не более | 5с - при увеличении 10 с - при уменьшении |
| Коэффициент вариации | <15% |
| Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия предельно допустимого гамма излучения: | 1 Зв/ч |
| Дополнительные функции | режим связи с ПК |
| Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты | 0.7 м |
| Время непрерывной работы от одного элемента питания в нормальных условиях | 12 месяцев |
| Индикация разряда элемента питания (частичный и критический) | отображается на ЖКИ |
| Допустимые условия работы: - температура - относительная влажность - атмосферное давление | от - 40 до +60 °С до 98% при 35°С от 84 до 106.7 кПа |
| Габаритные размеры | 87х72х35 мм |
| Масса (с элементом питания) | 150 г |

- Дозиметр-радиометр ДКС-96.

Назначение:

- измерение дозы Н*(10) и мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) (далее дозы и мощности дозы) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучений;

- измерение плотности потока альфа и бета-излучений;

- измерение дозы Н*(10), мощности дозы Н*(10) и плотности потока нейтронного излучения;

- измерение плотности потока гамма-излучения;

- поиск и локализация радиоактивных источников и загрязнений;

- измерение плотности потока и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в скважинах и жидких средах;

- радиационная съемка местности с привязкой к географическим координатам с помощью датчика GPS;

- использование в качестве пересчетного устройства.

Свойства:

- автоматическое определение типа подключенного блока детектирования и включение режимов измерения для данного типа блока детектирования;

- индикация на табло нескольких одновременно измеряемых величин (с блоками детектирования БДКС-96с, БДЗБ-96б);

- отображение динамической шкалы и сообщений о состоянии всех контролируемых величин посредством спецсимволов (превышение уставок, наличие внешних помех, заряд батарей и др.);

- вывод на экран справочной информации с рекомендациями действий оператора и поворот изображения;

- возможность задания большого количества пороговых уставок: по дозе, мощности дозы, бета- и альфа-загрязненности;

- режим ускоренного контроля с тремя пороговыми уставками: аварийная, предварительная, нижняя пороговая;

- удобная клавиатура с кнопками прямого управления подсветкой дисплея и порогами звуковой сигнализации;

- автоматическое переключение поддиапазонов блока БДМГ-96;

- режимы «Поиск» и «Обнаружение» позволяют повысить эффективность обследования объектов и избежать ошибок оператора;

- возможность подключения к ПЭВМ;

- энергонезависимая память на 2000 записей с чтением на табло или ПЭВМ;

- режим измерения с вычитанием радиационного фона;

- звуковая сигнализация о превышении пороговых уставок и завершения процесса измерения, звуковое сопровождение регистрации излучения.

Режимы измерения:

- с заданным временем измерения;

- с заданной точностью (с неограниченным временем измерения до достижения статистической погрешности 6 %);

- измерение дозы (для гамма- и нейтронных измерений);

- автосохранение (с записью в память результатов с периодичностью от 1 до 60 мин);

- пересчетное устройство (счет импульсов от блока за время 10, 30, 100, 300, 1000, 3000 с);

- поисковые режимы («Поиск», «Обнаружение») для блоков БДПГ-96, БДПГ-96М, БДВГ-96;

- режим «Пороговый» для экспресс-оценки уровня гамма-излучения относительно одной, двух или трех пороговых уставок с индикацией числового значения и сообщений «Грязно», «Норма», «Чисто», «Чисто!».

Характеристики пульта УИК-06:

| Название | УИК-06 |
| --- | --- |
| Внешний вид |  |
| Корпус | Носимый. Пластмассовый ударопрочный корпус |
| Степень защиты | IP54 |
| Питание | - аккумуляторы 4 шт. тип АА, зарядное устройство ЗУ-02С - от сети автомобиля (зарядное устройство ЗУ-06С) |
| Интерфейс | RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03) |
| Сигнализация | - звуковая |
| Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
| Время непрерывной работы (для разных типов блоков детектирования) | 10 ÷ 75 ч |
| Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы | ±10 % |
| Диапазон рабочих температур | минус 20 ÷ +50 °C |
| Работа с GPS | + |
| Габариты | 165×80×50 мм |
| Масса | 0,4 кг |

Блок детектирования БДЗА-96т

|  | Блок детектирования альфа-излучения, рекомендуемый для контроля загрязненности внутренней поверхности труб и других объектов в труднодоступных местах. |
| --- | --- |

первичная поверка по U-234 или U-238.

Характеристики Блока детектирования БДЗА-96т:

| Детектор | кремниевый полупроводниковый |
| --- | --- |
| Площадь активной поверхности детектора | 5 см2 |
| Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения (по Pu-239) | 0,1 ÷ 106 мин-1·см-2 |
| Основная погрешность измерения | ±(20 + 5/ Ах*) % |
| Эффективность регистрации: |  |
| - по Pu-239 | не менее 46 % |
| - по U-234 | не менее 32 % |
| - по U-238 | не менее 30 % |
| Длина раздвижной штанги | 1,7 м |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры, масса | Ø50×60 мм, 0,15 кг |

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1см-2.

Блок детектирования БДЗБ-99

|  | Блок на основе газоразрядного счетчика предназначен для измерения плотности потока бета-излучения и оценки мощности дозы гамма-излучения. |
| --- | --- |
| Характеристики Блока детектирования БДЗБ-99: |  |
| Детектор | газоразрядный счетчик СИ-8Б |
| Площадь активной поверхности детектора | 30 см2 |
| Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по Sr-90+Y-90) | 20 ÷ 104 мин-1·см-2 |
| Основная погрешность измерения | ±(20 + 200/Ax*) % |
| Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения | 0,12 ÷ 3,0 МэВ |
| Эффективность регистрации: |  |
| - по Sr-90+Y-90 | не менее 45 % |
| - по Tl-204 | не менее 20 % |
| - по С-14 | не менее 3 % |
| Длина раздвижной штанги | 0,7 м |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры, масса | Ø88×80 мм, 0,4 кг |

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению плотности потока в мин-1·см-2.

Блок детектирования БДМГ-96

|  | Широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением «чувствительного» и «грубого» поддиапазонов. Применяется для контроля обстановки на радиационно-опасных объектах и территориях предприятий, в передвижных лабораториях подразделений МЧС и др. Рекомендуется для оснащения служб радиационной безопасности. |
| --- | --- |

Характеристики Блока детектирования БДМГ-96:

| Детектор | газоразрядные счетчики |
| --- | --- |
| Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 |
| Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма-излучения | 0,1 мкЗв ÷ 10,0 Зв |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Основная погрешность измерения | ±(20 + 2/ Ах*) % |
| Длина штанги: |  |
| - стандартная | 0,7 м |
| - по заказу | 3,8 м (обозначение ДКС-96М4) |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, масса | Ø40×250 мм, 0,5 кг |

* где Ах – безразмерная величина, численно равная измеренному значению в мкЗв/ч или мкЗв.

- Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

- Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должно быть предъявлено заказчику при поставке оборудования. Оборудование, подлежащее поверке, должно иметь свидетельство о первичной поверке.

- Место поставки и условия допуска:

Ленинградская обл., г. Сосновый бор, промзона, а/я5