| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Начальник лаборатории №5. ________/ А.И. Жаворонко /. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ___________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». ____________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ___________ 2015 года |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку платы считывания для томографа

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

Техническое задание

на поставку платы считывания для томографа

для объекта: Позитронно-эмиссионный томограф (АО «НИИТФА»)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка платы считывания для томографа

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, с годом изготовления - не ранее 2014 года.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

-

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

-

Подраздел 1.5 Код ОКП

639800.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плата считывания для томографа предназначена для считывания и кодировки сигналов с матрицы SiPM

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1 Количество - 100 шт. 4.1.2 Плата считывания для томографа должна обеспечивать считывание сигналов с матрицы 12х12 твердотельных фотоэлектронных умножителей (SiPM) ArrayC‐30035‐144P‐PCB фирмы SensL. 4.1.3 Требования к выходному сигналу: - 4 канала; - время нарастания сигналов не более 20 нс; - амплитуда выходного сигнала 0 → -1 В; - выходное сопротивление 100 Ом; 4.1.4 Напряжение питания платы от ±3.3 до ±5 В. 4.1.5 Требования к функционированию 4.1.5.1 Плата должна обеспечивать деление заряда с каждого SiPM равными долями между строками и столбцами. Деление должно осуществляться диодной схемой. 4.1.5.2 Суммирование разделенных сигналов со всех SiPM с каждой строки и столбца. 4.1.5.3 Кодировать выходные каналы X+, X-, Y+, Y- из сигналов строк и столбцов согласно весомым коэффициентам, представленным в таблице: № столбца (строки) «-»; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. № столбца (строки) «+»; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1. Весовой коэффициент; 0.083; 0.165; 0.248; 0.331; 0.417; 0.500; 0.588; 0.664; 0.750; 0.833; 0.909; 1.0. 4.1.6 Габариты платы: 47,8х47,8 мм. Крепежные отверстия по углам платы диаметром 2,2 мм.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

-

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

-

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

-

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование должно быть поставлено в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений (в том числе сколов, царапин, потертостей) и от воздействия влаги при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом с учетом необходимых перегрузок при температуре от минус 30 до плюс 40°C.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Служба технического контроля Заказчика проводит входной контроль продукции на полное соответствие требованиям данного технического задания. Продукция, не соответствующая требованиям данного технического задания, возвращается Поставщику и не оплачивается. Если продукция уже оплачена, Заказчик имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку продукции, не соответствующей требованиям данного технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На момент поставки продукции Поставщик обязуется в комплекте с товарной накладной представить на каждый тип продукции сопроводительные документы, подтверждающие качество и происхождение продукции - сертификат (паспорт) качества. В документах обязательно должны быть указаны: товарный знак изготовителя, наименование типа продукции, количество (в килограммах или штуках), стандарт или технические условия (по которым изготовлен тип продукции), дата изготовления.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования в соответствии с нормативными документами на продукцию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в соответствии с нормативными документами на продукцию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования не менее 12 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции. Гарантийный срок хранения и гарантийный срок эксплуатации установлены в соответствующем нормативном документе, согласно которому изготовлен этот тип продукции.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель берет на себя обязательства по доставке Продукции до склада АО«НИИТФА»

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единицы измерения – штука; Количество – 100; Поставка – в течение 100 календарных дней с момента подписания договора; Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительные документы на продукцию должны быть оригинальными (от изготовителя), либо копиями, заверенными нотариусом или органом, выдавшим оригинальный документ о качестве, на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

Нач. лаборатории № 5                                                                                         А.И. Жаворонко