Информация не секретная
Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки
Испытательная система импульсного напряжения IP 10/200 L
Санкт-Петербург 
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Испытательная система импульсного напряжения IP 10/200 L

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.


	Подраздел 1.3 Код ОКП

	422693


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Испытательная система импульсного напряжения предназначена для проведения испытаний, напряжением грозовых импульсов, электротехнического оборудования, изготавливаемого в рамках проекта ИТЭР.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации оборудования соответствуют нормальным значениям по ГОСТ 15150-69:

· температура: от +5 °C до 40 °C;
· относительная влажность воздуха: до 90% при 20 °C, без конденсации;

· высота над уровнем моря <1000м

Место установки – стенд «ИКА», корпус 7, 7-й пролет, категории В-2 по пожаро- и взрывобезопасности, класс по ПУЭ – П-IIa.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	В состав испытательной системы импульсного напряжения IP 10/200 L входят:

- генератор импульсных напряжений IG 10/200 L;

- зарядное устройство GES 30/100 E;

- делитель импульсного напряжения SMC 4000/200;

- шунт импульсного тока SMW 2500;
- цифровой анализатор импульсов MIAS 100-14/1 B;

- система управления и измерения CMS 23I.
Технические характеристики генератора импульсных напряжений:

Максимальное выходное напряжение: 


± 200 кВ 
Полная запасаемая энергия: 




10 кДж ±5%

Эквивалентная емкость накопителя энергии:

500 нФ±5%

Количество секций: 





2

Максимальное напряжение заряда секции: 

± 100 кВ

Минимальная пауза между импульсами: 


40 с

Эффективность установки на холостом ходу:

 не хуже 95%

Технические характеристики зарядного устройства:
Номинальное выходное напряжение:


± 100 кВ
Номинальный выходной ток:




30 мА

Смена полярности выходного напряжения: 

электромеханический 










привод

Тип изоляции:






воздушная
Технические характеристики делителя напряжения:

Номинальное импульсное напряжение (1,2/50):
200 кВ
Номинальное напряжение промышленной частоты: 
50 кВ
Емкость делителя:





4 нФ
Демпфирующее сопротивление: 



25 Ом

Выходное сопротивление: 




50 Ом
Технические характеристики шунта импульсного тока:

Номинальное сопротивление:



0,2 Ом
Номинальный импульсный ток: 



2500 А
Чувствительность: 





0,2 В/А
Интеграл действия тока:




225 А2с
Полоса пропускания:





35 МГц
Технические характеристики цифрового анализатора импульсов:

Разрядность АЦП:





14 бит
Частота дискретизации:




0,0016 ( 100 Мвыб/с
Максимальная длина выборки:



4 млн. точек
Диапазон регулирования пределов измерений:

0,1 ( 10 В
Входная емкость: 





45 пФ
Входное сопротивление: 




1 МОм
Полоса пропускания: 





не менее 70 МГц
Технические характеристики системы управления и измерения:

Состав:
· промышленный компьютер

· тип ЦПУ





не хуже Intel Core i3
· тактовая частота ЦПУ



не хуже 1,8 ГГц
· объем оперативной памяти


не менее 2 ГБ
· панель оператора BG 8I E;

· разрешение дисплея: 



не хуже 800(480
· интерфейс: 





Ethernet
· коммуникационная среда: 


волоконная оптика


	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Полностью автоматическая система управления, не требующая ручных переключений в процессе работы, должна обеспечивать:
· управление испытательной системой импульсного напряжения
· управление коммутационным разрядником;
· проверку цепей аварийной защиты;

· анализ экспериментальных данных;
· запись информации в базу данных и генерацию двуязычных протоколов (на русском и английском языках).
2. Зарядное устройство должно управляться с помощью встроенного промышленного логического контроллера.
3. Пульт оператора должен быть оснащен панелью управления на базе промышленного логического контроллера, который позволяет управлять испытательной системой как в автоматическом, так и полуавтоматическом режиме.

4. Цифровой анализатор импульсов, соответствующий стандартам МЭК 61083-1 и 61083-2, должен встраиваться в пульт оператора.


	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	1. Срок службы оборудования – не менее 30 лет.
2. Гарантия – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.


	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Оборудование должно устанавливаться на ровный бетонный пол, без необходимости подготовки специального фундамента.

Габаритные размеры генератора импульсных напряжений:

Длина – не более 1450 мм

Ширина – не более 850мм

Высота – не более 1400мм

Габаритные размеры зарядного устройтсва:

Длина – не более 1400 мм

Ширина – не более 1000 мм

Высота – не более 1550мм

Габаритные размеры импульсного делителя напряжения:

Длина – не более 700 мм

Ширина – не более 700 мм

Высота – не более 1000 мм

Габаритные размеры шунта импульсного тока:

Длина – не более 350 мм

Ширина – не более 100 мм

Высота – не более 100 мм

Габаритные размеры панели оператора:

Ширина – не более 470 мм

Высота – не более 293 мм (6 HU)

Глубина – не более 440 мм

Общий вес – не более 430 кг


	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	1. Система управления должна быть построена на общедоступных элементах типа SIEMENS PLC, находящихся в свободной продаже.
2. Управляющие сигналы должны передаваться по оптоволоконным кабелям для исключения ЭМ помех.


	Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Электрическая прочность изоляции испытательной системы импульсного напряжения должна соответствовать требованиям МЭК 60060-1.

Система должна выдерживать заданные параметры при следующих условиях окружающей среды:

· температура: от +5 °C до 40 °C;

· относительная влажность воздуха: до 90% при 20 °C, без конденсации;

· высота над уровнем моря <1000м



	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Питание устройств, входящих в состав испытательной системы импульсного напряжения, должно осуществлять от однофазной сети промышленной частоты типа 2NPE с номинальным напряжением 220 В ±10%, 50 Гц.


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	1. К дате поставки оборудования делитель импульсного напряжения 
SMC 4000/200 должен быть занесен в реестр средств измерений РФ. Поставщик обязан предоставить соответствующее свидетельство.
2. Система управления должна иметь функцию проверки цепей аварийной защиты.
3. Система управления должна поддерживать полностью автоматический режим проведения испытаний.

4. Погрешность системы измерения напряжения грозового импульса ≤ 2.0 % должна подтверждаться свидетельствами о поверке аккредитованной российской или европейской лаборатории.
5. Погрешность измерения амплитудного значения импульсного напряжения: не хуже ± 1%.

6. Погрешность измерения временных характеристики импульсного напряжения: не хуже ± 3%.



	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Генератор импульсных напряжений IG 10/200 L – 1 шт;

2. Зарядное устройство GES 30/100 E – 1шт;

3. Делитель импульсного напряжения SMC 4000/200 – 1 шт;

4. Шунт импульсного тока SMW 2500 – 1 шт;
5. Цифровой анализатор импульсов MIAS 100-14/1 B – 1 шт;

6. Система управления и измерения CMS 23I – 1 шт;

7. В комплект поставки должны входить:

· соединительные кабели;

· устройства заземления;
· зарядные резисторы;
· заземляющие резисторы.
8. Оборудование должно поставляться с руководством по эксплуатации на русском и английском языках на бумажном носителе.
9. Оборудование иметь сертификат или декларацию соответствия требованиям безопасности РФ или ТС.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка оборудования должна соответствовать ГОСТ 30668 «Изделия электронной техники. Маркировка»


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в экспортной герметичной упаковке, предназначенной для транспортировки автотранспортом и продолжительного хранения в закрытом отапливаемом хранилище (1Л ГОСТ 15150).

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки и хранения до 6 месяцев с даты упаковки с сохранением гарантии.
Упаковка должна обеспечивать погрузку и выгрузку краном или вилочным погрузчиком.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В течение 7 дней с момента поставки оборудования службами Заказчика будет осуществлена приемка оборудования по количеству и качеству.
Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ. После поставки оборудования поставщик направляет инженера для 

Проведения монтажных и пуско-наладочных работ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим руководства по эксплуатации на русском и английском языках, протоколы заводских испытаний, сертификаты или декларации соответствия и свидетельства о поверке производителя, а также иную документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные сертификаты на русском языке.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Любым видом транспорта


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Упаковка должна обеспечивать возможность хранения оборудования 
в отапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ 15150 в течение 6 месяцев с даты отгрузки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика. В случае необходимости ремонта оборудования на заводе-изготовителе, расходы на доставку и ремонт оборудования несет Поставщик. Срок проведения такого ремонта согласовывается сторонами.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Система управления должна быть построена на общедоступных элементах типа SIEMENS PLC, находящихся в свободной продаже.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Испытательный комплекс должен поддерживать возможность удаленного доступа для диагностики и обновления ПО через интернет силами производителя оборудования.
В объем поставки должен быть включен сервис удаленной диагностики сроком не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности действующих норм Российской Федерации и иметь сертификат или декларацию соответствия требованиям безопасности РФ или ТС.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не подлежит обязательной сертификации.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Испытательная система импульсного напряжения IP 10/200 L – 1 шт. Поставка Оборудования: не позднее 15.03.2015. Поставка должна быть осуществлена одной партией.
Договор вступает в силу после потверждения финансирования по договору 202-Синтез/14 на 2015 год.

В течение двух недель с момента поставки оборудования Поставщик должен произвести пуско-наладочные работы и инструктаж на площадке Заказчика, при условии готовности площадки к монтажу и проведению пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	После завершения пусконаладочных работ Поставщик должен провести обучение по работе с оборудованием для персонала Заказчика.




РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ИТЭР
	Интернациональный Термоядерный Экспериментальный Реактор


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и  

        предоставления обеспечения возврата аванса.

40% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.
10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта пуско-наладочных 

         работ.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и инструктаж персонала.


