|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ А.В. Максимов_______________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

измерительной видеосистемы модели Optiv Classic 453 (TESA VISIO 500) или эквивалента

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

Техническое задание

Принцип измерения:

Технология основывается на контроле измеряемой детали лежащей на стеклянном столике посредством оптической системы снабженной камерой, расположенной за системой линз.

Особенности конструкции:

- Конструкция из алюминиевых сплавов со стационарным столом и подвижным порталом

- Пневматические подшипники по всем осям

- Диапазон перемещения: 400×500 мм (в плоскости XY); 300 мм (по оси Z)

- Видеосенсор с цветной CCD-камерой высокого разрешения

- Автоматический зум с ЧПУ

- Падающий свет, проходящий свет и многосегментное кольцевое освещение с использованием светодиодов

- Опции: контактный триггерный щуп, поворотная головка для щупа, магазин смены модулей щупа (до 6 ячеек)

- Измерительное программное обеспечение PC-DMIS Vision

Технические характеристики:

| Перемещение по осям, мм |  |  | Точность, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Z |  |
| 400 | 500 | 300 | MPE x, y = 2 + 5L/1000, L в мм MPE z = 3 + 8L/1000, L в мм |

Точность в диапазоне температур 20±1°С

Спецификация поставки:

- базовая машина Optiv Classic 453

- моторизованное увеличение 12× (0,58× - 7×) с источником коаксиального света

- компьютер Dell Precision PC

- 22” TFT монитор

- программное обеспечение PC-DMIS Vision PRO CAD++ (русифицированное)

- набор контактного щупа TESASTAR-mp Kit No. 1 в составе:

- щуп TESASTAR-mp с двумя модулями SF

- магазин смены модулей TESASTAR-pr на 6 ячеек

- набор наконечников Kit No. 3

- монтаж и обучение

- упаковка и транспортировка на условиях DDP (Инкотермс 2010) до склада по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 9

Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): аналоги или эквиваленты оборудования должны полностью соответствовать заявленным техническим характеристикам указанным заказчиком.