Информация не секретная
Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки
Комплект контрольно-измерительного оборудования 
для регистрации электрических процессов
.

Санкт-Петербург 
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект контрольно-измерительного оборудования для регистрации электрических процессов

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.


	Подраздел 1.3 Код ОКП

	422690



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Для организации и проведения испытаний оборудования, изготавливаемого в рамках проекта ИТЭР. Это оборудование покупается для модернизации и расширения функциональных возможностей стенда испытаний коммутирующей аппаратуры.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации оборудования соответствуют нормальным значениям по ГОСТ 15150-69:

· температура: от +1 °C до 35 °C;

· относительная влажность воздуха, среднегодовое значение: 60% при 20 °C;

· относительная влажность воздуха, верхнее значение: 80% при 25 °C;

· атмосферное давление 84,0-106,7 кПа.
Место установки – стенд «ИСУ», корпус 1, 3-й пролет, категории В-2 по пожаро- и взрывобезопасности, класс по ПУЭ – П-IIa.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Технические характеристики цифрового осциллографа  2,5 ГГц 4 канала:

Количество входных аналоговых каналов, не менее

4

Аналоговая полоса пропускания, не менее


2,5 ГГц

Время нарастания по уровням
от 10 до 90 % (типовое),





160 пс

от 20 до 80 % (типовое),





100 пс

Входное сопротивление





1 МОм±1%











50 Ом±1%

Чувствительность по входу 1 МОм




1 мВ/дел – 10В/дел

Чувствительность по входу 50 Ом




1 мВ/дел – 1 В/дел

Максимальная длина памяти (на канал)



50 млн. точек

Максимальная частота дискретизации (на канал), не менее
40 Гвыб/с

Длина записи при максимальной частоте дискретизации
1-2 мс

Диапазон временной развертки




1,25 пс - 1000 с
Погрешность временной развертки




±2,5 ч./млн + 










старение <1 ч./млн 










в год
Технические характеристики анализатора спектра в реальном времени до 3ГГц:

Диапазон частот







от 0 Гц до 3 ГГц
Максимальная полоса захвата




15 МГц
Система запуска







По уровню, 










автозапуск, 










внешний,










частотная маска,










полоса 15 МГц
Скорость обновления






>48000 спектров/с,
макс. полоса обзора и мин. 





15МГц
длительность сигнала в режиме DPX



41 мкс
Память








65,5 МБ
Свободный от паразитных составляющих 
динамический диапазон в макс. полосе захвата


–70 dBc / 15 МГц
Средний уровень собственных шумов, 1 ГГц


–150 дБм/Гц
Интерфейсы







GPIB, LAN, USB
Накопители







HDD и FDD
Размер экрана







8,4 дюйма
Интерфейс пользователя





Экран, клавиатура,










мышь, органы 










управления на










передней панели
Технические характеристики генератора сигналов 2 канала 240 МГц:
Количество каналов





2

[image: image1.png]


Виды выходного сигнала




Синус, меандр, импульс,









пила, 
треугольник, 









Sin x/x, нарастающая и 









спадающая 
экспонента, 








функции Гаусса и 









Лоренца, шум.

Амплитуда на нагрузке 50 Ом 



2,5 В пик-пик

[image: image2.png]


Разрешение установки частоты



1 мкГц
СИНУСОИДА
Частотный диапазон





1 мГц – 240 МГц
Погрешность установки уровня на 1 кГц


±(1% + 1 мВ)
Неравномерность АЧХ





±0,15 дБ до 5 МГц










±0,3 дБ до 25 МГц









±0,5 дБ до 100 МГц










±1 дБ до 200 МГц










±2 дБ до 240 МГц

[image: image3.png]


Коэффициент гармоник (выходной сигнал 1 В) 
 ≤-60 дБн до 1 МГц









<-50 дБн до 5 МГц









<-37 дБн до 100 МГц










<-30 дБн до 240 МГц

[image: image4.png]



[image: image5.png]


ИМПУЛЬС
[image: image6.png]


Диапазон частот 






1 мГц – 120 МГц
[image: image7.png]


Длительность






4 нс – 999 с
[image: image8.png]


Перестраиваемое время нарастания


2,5 нс – 625 с
[image: image9.png]



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
Диапазон частот






1 мГц – 2,4 МГц 

[image: image10.png]


Полоса шумового сигнала 




240 МГц 

[image: image11.png]



ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА
Диапазон частот






1 мГц – 120 МГц 

[image: image12.png]


Частота дискретизации и объем памяти


250 Мвыб: 16…128 кБ









2 Гвыб: 2…16 кБ 

Разрешение по вертикали




14 бит 

[image: image13.png]



МОДУЛЯЦИЯ
Виды модуляции






АМ (0-120%), 










ЧМ (до 120 МГц),









ФМ (-360…+360), 

Несущая







все виды сигналов,









исключая импульс, шум,








постоянное напряжение 

Модулирующая частота




2 мГц – 50 кГц. 

Технические характеристики осциллографа цифрового 1 ГГц 4 канала:
Количество входных аналоговых каналов, не менее

4

Аналоговая полоса пропускания, не менее


1 ГГц

Расчетное время нарастания 5 мВ/дел



350 пс

Входное сопротивление





1 МОм±1%











50 Ом±1%

Чувствительность по входу 1 МОм




1 мВ/дел – 10В/дел

Чувствительность по входу 50 Ом




1 мВ/дел – 1 В/дел

Максимальная длина памяти (на канал)



10 млн. точек

Максимальная частота дискретизации, не менее

5 Гвыб/с

Длина записи при максимальной частоте дискретизации
2 мс

Диапазон временной развертки




400 пс – 400 с

Погрешность временной развертки на интервале > 1 мс
±5(10-6 с
Технические характеристики цифрового осциллографа 100 МГц
2 изолированных канала:
Количество изолированных аналоговых каналов, не менее
2
Аналоговая полоса пропускания, не менее


100 МГц

Входное сопротивление





1 МОм±2%

Чувствительность по входу 1 МОм




2 мВ/дел – 5В/дел

Разрешение по вертикали 





8 бит

Погрешность измерения по вертикали 



±3%

Максимальное входное напряжение



300 В RMS
Максимальная длина памяти





2,5(103 точек
Максимальная частота дискретизации, не менее

1 Гвыб/с

Диапазон временной развертки




5 нс до 50 с
Погрешность временной развертки на интервале

±50(10-6
Работа от аккумуляторных батарей




до 4 часов

Технические характеристики осциллографа  4 аналоговых и16 цифровых каналов полоса 1ГГц:
Количество входных аналоговых каналов, не менее

4

Количество цифровых каналов




16

АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ:
Аналоговая полоса пропускания, не менее


1 ГГц

Расчетное время нарастания 5 мВ/дел,



350 пс

Входное сопротивление





1 МОм±1%











50 Ом±1%

Чувствительность по входу 1 МОм




1 мВ/дел – 10В/дел

Чувствительность по входу 50 Ом




1 мВ/дел – 1 В/дел

Максимальная длина памяти (на каждом канале)

10 млн. точек

Максимальная частота дискретизации, не менее

5 Гвыб/с

Длина записи при максимальной частоте дискретизации
2 мс

Диапазон временной развертки




400 пс – 400 с

Погрешность временной развертки на интервале > 1 мс
±5(10-6
ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ: 
Максимальная частота дискретизации, не менее

500 Мвыб/с

Разрешение в режиме MagniVu (16,5 Гвыб/c)


60,6 пс


	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предъявляются.


	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	Гарантия – не менее 12 месяцев с даты поставки.


	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Габаритные размеры:
Цифровой осциллограф 2,5 ГГц 4 канала 
Высота 292 мм, Ширина 451 мм, Глубина 265мм
Анализатор спектра в реальном времени до 3ГГц 
Высота 215 мм, Ширина 425 мм, Глубина 425мм

Генератор сигналов 2 канала 240 МГц 

Высота 157 мм, Ширина 330 мм, Глубина 168мм

Осциллограф цифровой 1 ГГц 4 канала 
Высота 229 мм, Ширина 439 мм, Глубина 147мм

Цифровой осциллограф 100 МГц 2 изолированных канала.
Высота 161 мм, Ширина 336 мм, Глубина 130мм

Осциллограф  4 аналоговых и16 цифровых каналов полоса 1ГГц 

Высота 229 мм, Ширина 439 мм, Глубина 147мм
Масса нетто: 120 кг.



	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предъявляются.


	Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Все приборы должны сохранять свои точностные характеристики при следующих условиях окружающей среды:
Температура: от 0 до +50 °C

Относительная влажность: от 10 до 90 % при температуре от 0 до 40 °C

Высота над уровнем моря: до 3000 м.


	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	Напряжение: от 100 до 240 В

Частота: 50 Гц ±10 %

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются.


	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект контрольно-измерительного оборудования для регистрации электрических процессов состоящий из:

Цифровой осциллограф, полоса 2,5 ГГц, 4 канала – 2 шт.

Анализатор спектра в реальном времени до 3ГГц – 1 шт.

Генератор сигналов, 2 канала, полоса 240 МГц – 3 шт.

Осциллограф цифровой, полоса 1 ГГц, 4 канала – 4 шт.

Цифровой осциллограф, полоса 100 МГц, 2 изолированных канала – 8 шт.

Осциллограф, 4 аналоговых, 16 цифровых каналов, полоса 1ГГц – 2 шт.

Оборудование должно поставляться с руководствами по эксплуатации на русском и английском языках, шнурами питания, сертификатами о калибровки.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Наименование органов управления лицевой панели приборов должно быть выполнено на русском языке.


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В течение 7 дней с момента поставки оборудования службами Покупателя будет осуществлена приемка оборудования.

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» 
№ П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим руководства по эксплуатации на русском и английском языках, паспорт, протоколы испытаний, сертификаты соответствия и свидетельство о поверке, а также иную документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Любым видом транспорта.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с требованием завода изготовителя.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставщик должен обеспечить возможность бесплатного обновления программного обеспечения и прошивки приборов в течение гарантийного срока.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать следующим нормативным документам: UL61010-1:2004, CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1: 2004,
Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и EN61010-1:2001, 
IEC 61010-1:2001, ANSI 61010-1-2004, ISA 82.02.01



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Все приборы, входящие в комплект поставки, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются.




РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: в течение 8 недель с момента подписания договора. Комплект контрольно-измерительного оборудования для регистрации электрических процессов – 1 шт. Поставка может быть осуществлена как одной партией, так и разбита на несколько частей.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ИТЭР
	Интернациональный Термоядерный Экспериментальный Реактор


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.




РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.




