
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку технологического оборудования п.2.8  плана технического перевооружения 

1. Наименование лота: Источник питания N5769A.
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	Системный источник питания постоянного тока N5769A 
	не менее 12 месяцев 
	2 к-та

	Назначение

	Предназначен для решения разнородных задач, требующих питания постоянного тока. Обеспечивают стабильные выходные параметры и имеют встроенные средства измерения напряжения и тока.

	Состав комплекта

	Источник питания N5769A.
	1 шт.

	Свидетельство о первичной поверке каждого средства измерения
	1 шт.

	Методика поверки средства измерения
	1 шт.

	Копия сертификата об утверждении типа средства измерения, действующего на данный тип средства измерения по дате его выпуска
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации
	1 шт.

	Технические характеристики

	Выходные номинальные значения

	Напряжение
	100 В

	Ток
	15 А

	Мощность
	1500 Вт

	Выходные пульсации и помехи

	Напряжение, размах
	80 мВ

	Напряжение, СКЗ
	8 мВ

	Нестабильность при изменении нагрузки (от 10% до 90%)

	Напряжение
	12 мВ

	Ток
	8 мА

	Нестабильность при изменении напряжения сети питания (от 85 до 132 В или от 170 до 265 В переменного тока)

	Напряжение
	12 мВ

	Ток
	3,5 мА

	Погрешность программирования

	Напряжение 0,05%+
	50 мВ

	Ток 0,1%+
	15 мА

	Погрешность измерения

	Напряжение 0,1%+
	100 мВ

	Ток 0,1%+
	45 мА

	Время восстановления после изменения нагрузки

	Время
	≤ 1 мс

	Время реакции при переключении выхода (установление выходного уровня в пределах ±1,0% от номинального значения при резистивной нагрузке)

	Переключение вверх, полная нагрузка
	0,15 с

	Переключение вниз, полная нагрузка
	0,15 с

	Переключение вниз, без нагрузки
	1,5 с

	Время реакции на команду
	55 мс

	Компенсация при дистанционном считывании

	При падении напряжения на подводящих проводах
	5 В

	Защита от перенапряжения

	Диапазон
	5 - 110 В

	Погрешность
	1 В

	Выходные пульсации и помехи

	Постоянный ток, СКЗ
	45 мА

	Разрешение при программировании, разрешение при измерении

	Напряжение
	12 мВ

	Ток
	1,8 мА

	Погрешность отображения на передней панели (4 десятичных разряда; ±1 отсчет)

	Напряжение
	0,5 В

	Ток
	0,075 А

	Изоляция выходных клемм

	Источники питания от 80 до 600 В
	На выходных клеммах не должно быть напряжения больше ±600 В постоянного тока относительно других клемм или заземления

	Запоминаемые/вызываемые состояния

	Число ячеек энергозависимой памяти
	16

	Аналоговое программирование (выходного напряжения и тока)

	Входной сигнал
	Устанавливается пользователем; от 0 до 5 В/от 0 до 10 В для программирования от нуля до значения полной шкалы

	Входное сопротивление
	Устанавливается пользователем; от 0 до 5 кОм/от 0 до 10 кОм для программирования от нуля до значения полной шкалы

	Возможности интерфейсов

	GPIB
	Интерфейс, совместимый со стандартами SCPI ; 1993, IEEE 488.2

	USB 2.0
	Требуются библиотеки ввода;вывода Agilent I/O Library, версия L.01.01

	10/100 LAN
	Требуются библиотеки ввода;вывода Agilent I/O Library, версия L.01.01

	Web-сервер
	Встроенный Web-сервер требует Web-браузера, такого как Internet Explorer 5+ или Netscape 6.2+

	Условия окружающей среды

	Условия эксплуатации
	Внутри помещений, категория установки II (для входа переменного тока), степень загрязнения 2.

Диапазон рабочих температур - от 0 °C до 40 °C при полной нагрузке.

Температура хранения от -20 °C до 70 °C

Относительная влажность от 30 до 90%(без конденсации)

Высота над уровнем моря

До 3000 метров. 

Выше 2000 метров выходной ток уменьшается на 2%/100 м

Выше 2000 метров максимальную температуру окружающей среды следует снижать на 1 °C/100 м

	Вход сети питания переменного тока

	Номинальное входное напряжение
	100 – 240 В переменного тока; 50/60 Гц

	Входной ток
	21 A при 100 В переменного тока (номинальное значение)

	
	11 A при при 200 В переменного тока (номинальное значение)

	Диапазон входного напряжения 
	от 85 до 265 В переменного тока; частота от 47 до 63 Гц

	Коэффициент мощности
	0,99 при номинальном входном напряжении и номинальной выходной мощности

	Коэффициент полезного действия
	77% – 88%

	Бросок тока
	<50 A

	Последовательное и параллельное соединение выходов

	Параллельное соединение
	В режиме master/slave (главный/подчиненный) можно соединить до 4 источников питания

	Последовательное соединение
	Можно последовательно соединить 2 источника питания

	Общие данные

	Габаритные размеры (за исключением соединителей и ручек)
	43,6х422,8х432,8 мм

	Масса
	8,5 кг


     Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла, в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б.
2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, сертификат регистрации в Государственном реестре средств измерений и допуске к  применению  в Российской Федерации, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. 

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки и подключения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

Средства измерений в обязательном порядке должны поставляться со свидетельством о проведенной первичной поверке.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

             7. Условия оплаты

             30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

             8. Срок поставки - II квартал 2015
Начальник цеха № 09
Д.В. Дарьин

Главный технолог
В.А. Белов
Заместитель начальника УКС




       В.В. Колмогорцев
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отд. № 16

________________ А.А. Ефимов

«____» _________________ 2015


Сорокин Павел Александрович, 38-60
PAGE  
1

