Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

рефлектометра импульсного РИ-307

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Рефлектометр импульсный РИ-307

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Один Рефлектометр импульсный РИ-307 для ПЭиТС в комплекте:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Импульсный рефлектометр РИ-307 | 1 |
| Шнуры подключения к кабелю | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Блок питания (зарядное устройство) | 1 |
| Аппаратно-программный комплект IRView 4.0 для работы с ПК | 1 |
| Устройство защиты входов от напряжения до 380 В – УП-1 | 1 |
| Устройство USB-Flash для сохранения результатов измерений | 1 |

Общее описание

предназначен для проведения следующих основных видов измерений на симметричных и несимметричных металлических кабелях с волновым сопротивлением от 25 до 600 Ом (коаксиальных, двухпроводных и др.) и длиной от 0 м до 64 км:

- Измерение длин кабелей;

- Измерение расстояний до неоднородностей волнового сопротивления или повреждений;

- Измерение коэффициента укорочения линии при известной ее длине.

- Определение характера повреждений;

- Запись в память и воспроизведение из нее не менее 300 рефлектограмм для последующей их обработки в стационарных условиях;

- Отображение результатов измерений на цветном TFT дисплее с разрешающей способностью 640х480 точек.

- Оборудование должно соответствовать ТУ 4221-007-23133821-09 «или эквивалент», но при условии обязательного согласования «эквивалента» с инициатором закупки.

Режимы измерения

- измерение в реальном масштабе времени

- усреднение (1 : 128 реализаций)

Дисплей монохромный или цветной: TFT (640х480) 5,7”

Дальность действия: 0 м ... 64 км

Шкалы по дальности: 62,5м, 125 м, 250 м, 500 м, 1 км, 2 км, 4 км, 8 км, 16 км, 32 км, 64 км

Длительность импульсов: 10 нс ... 50 мкс

Амплитуда импульсов: не менее 10 В

Диапазон установки скорости распространения сигнала V/2 (диапазон установки коэффициента укорочения): 50.0 м/мкс ... 150.0 м/мкс (1.000 ... 3.000)

Диапазон согласованных импедансов: 25 ... 600 Ом

Погрешность измерения расстояния: не более 0,1% от диапазона

Чувствительность: соответствует компенсации затухания в исследуемой линии на уровне не менее 80 дБ

Подавление помех

- асинхронные: усредняющий фильтр (2...128 реализаций)

- синхронные: поточечное вычитание

Емкость энергонезависимой памяти

- не менее 300 рефлектограмм

- не менее 500 КУ

Интерфейс: устройство USB-Flash

Программное обеспечение: IRView 4.0 для Windows 95,98,2000,XP

Питание

- автономное - встроенный аккумулятор 7,2 В

- сетевое - 220 В 50 гц, через адаптер

Время непрерывной работы от автономного источника: не менее 8 часов

Габаритные размеры: 270х246х124 мм

Масса: не более 2.5 кг

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении метрологической поверки.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора, не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке  и с маркировкой данного оборудования.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

12 . Требования к потенциальному участнику

Опыт работы  на рынке подобного рода более пяти лет

Главный механик 				          Абраменко Ю.И.

Менеджер проекта 				          Кузьмин В.Ф.