# «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка приборов дозиметрического контроля

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №п/п | Наименование | Основные технические характеристики Товара и комплектность | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дозиметр - радиометр ДКС-96 с блоком-детектирования БДЗА-96с | Состав радиометра: 1. Пульт измерительный УИК-05-01: Корпус - Носимый. Металлический ударопрочный корпус; Степень защиты - IP54; Питание - узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (аккумуляторы 4 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С; Интерфейс - RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01); Сигнализация – звуковая; Время установления рабочего режима – не более 1 мин.; Время непрерывной работы (для разных типов блоков детектирования) 35 – 210 ч.; Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы - ±10%; Диапазон рабочих температур - минус 20 ÷ +50 °C; Работа с GPS – да; Габариты - 210×100×85 мм; Масса - 0,9 кг. 2. Блок детектирования БДЗА-96с; Блок для измерения плотности потока альфа¬-частиц площадью 30 см2; Детектор ZnS (Ag); Площадь активной поверхности детектора 30 см2; Диапазон измерения плотности потока альфа¬-излучения (по Pu-239) 0,1 ÷ 5·104 мин-1·см-2 Основная погрешность измерения ±(20 + 5/ Ах*) % Эффективность регистрации: по Pu-239 не менее 45 % по U-234 не менее 25 % по U-238 не менее 15 % Степень защиты IP54 Габаритные размеры, масса Ø90×240 мм, 1,0 кг Дополнительные требования: Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт. 2. Блок детектирования БДЗА-96с. 3. Аккумуляторы – 4 шт.. 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт.. | Не предусмотрено | комплект | 3 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 2 | Дозиметр - радиометр ДКС-96 с блоком-детектирования БДМГ-96 | Состав радиометра: 1. Пульт измерительный УИК-05-01: Корпус - Носимый. Металлический ударопрочный корпус; Степень защиты - IP54; Питание - узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (аккумуляторы 4 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С; Интерфейс - RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01); Сигнализация – звуковая; Время установления рабочего режима – не более 1 мин.; Время непрерывной работы (для разных типов блоков детектирования) 35 – 210 ч.; Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы - ±10%; Диапазон рабочих температур - минус 20 ÷ +50 °C; Работа с GPS – да; Габариты - 210×100×85 мм; Масса - 0,9 кг. 2. Блок детектирования БДМГ-96 (со штангой 3,8 м. и кабелем 4м.); Детектор - газоразрядные счетчики; Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-¬излучения 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1; Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма-излучения 0,1 мкЗв ÷ 10,0 Зв; Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения 0,05 ÷ 3,0 МэВ; Основная погрешность измерения ±(20 + 2/ Ах*) %; Степень защиты IP65; Габаритные размеры, масса Ø40×250 мм, 0,5 кг. Дополнительные требования: Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт. 2. Блок детектирования БДЗА-96с. 3. Аккумуляторы – 4 шт.. 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт.. Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м 2. Штанга раздвижная 3,8 м 3. Кабель 4 м. | Не предусмотрено | комплект | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 3 | Дозиметр - радиометр ДКС-96 с блоком-детектирования БДЗБ-99 | Состав радиометра: 1. Пульт измерительный УИК-05-01: Корпус - Носимый. Металлический ударопрочный корпус; Степень защиты - IP54; Питание - узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (аккумуляторы 4 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С; Интерфейс - RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01); Сигнализация – звуковая; Время установления рабочего режима – не более 1 мин.; Время непрерывной работы (для разных типов блоков детектирования) 35 – 210 ч.; Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы - ±10%; Диапазон рабочих температур - минус 20 ÷ +50 °C; Работа с GPS – да; Габариты - 210×100×85 мм; Масса - 0,9 кг. 2. Блок детектирования БДЗБ-99; Детектор - газоразрядный счетчик СИ-8Б; Площадь активной поверхности детектора 30 см2; Диапазон измерения плотности потока бета-излучения (по Sr-90+Y-90) 20 ÷ 104 мин-1·см-2; Основная погрешность измерения ±(20 + 200/Ax*) %; Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 0,12 ÷ 3,0 МэВ; Эффективность регистрации: по Sr-90+Y-90 не менее 45 % по Tl-204 не менее 20 % по С-14 не менее 3 % Степень защиты IP54; Габаритные размеры, масса Ø88×80 мм, 0,4 кг. Дополнительные требования: Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт. 2. Блок детектирования БДЗБ-99. 3. Аккумуляторы – 4 шт.. 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт.. Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м | Не предусмотрено | комплект | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 4 | Дозиметр - радиометр ДКС-96 с блоком-детектирования БДПГ-96м | Состав радиометра: 1. Пульт измерительный УИК-05-01; Корпус - Носимый. Металлический ударопрочный; Степень защиты - IP54; Питание - узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (аккумуляторы 4 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С; Интерфейс - RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01); Сигнализация – звуковая; Время установления рабочего режима – не более 1 мин.; Время непрерывной работы (для разных типов блоков детектирования) 35 – 210 ч.; Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы - ±10%; Диапазон рабочих температур - минус 20 ÷ +50 °C; Работа с GPS – да; Габариты - 210×100×85 мм; Масса - 0,9 кг. 2. Блок детектирования БДПГ-96м (со штангой 3,8 м. и кабелем 4м.); Детектор сцинтилляционный NaI(Tl) Ø18×30 мм; Диапазон измерения плотности потока гамма-излучения (по Cs-137) 10 ÷ 24000 с-1•см-2; Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) (по Cs-137) 0,1 ÷ 300 мкЗв•ч-1; Чувствительность (по Cs-137) - 200 (имп.•с-1)/(мкЗв•ч-1); Основная погрешность измерения плотности потока гамма-излучения ±13 %; Степень защиты IP65; Габаритные размеры, масса Ø35×320 мм, 0,5 кг. Дополнительные требования: Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-05-01 – 1шт. 2. Блок детектирования БДЗА-96с. 3. Аккумуляторы – 4 шт.. 4. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт.. Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м 2. Штанга раздвижная 3,8 м 3. Кабель 4 м. | Не предусмотрено | комплект | 1 |  |  |
| 5 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с блоками детектирования: БДЗА-96, БДКС-96с, БДКС-96б, БДКН-96 | Состав радиометра: 1. Пульт измерительный УИК-06: Корпус - Носимый. Металлический, ударопрочный; Степень защиты - IP54; Питание - узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (аккумуляторы 3 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С; Интерфейс - RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01); Сигнализация – звуковая; Диапазон рабочих температур - минус 20 ÷ +50 °C; Работа с GPS – да; Время установления рабочего режима.......... не более 1 мин Время непрерывной работы.............от 10ч Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы....±10 % Габаритные размеры.........................165×80×50 мм Масса...................................................0,4 кг 2. Блок детектирования БДЗА-96: Детектор............................................. ZnS(Ag). Площадь активной поверхности детектора.............. 70 см2 Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения.. 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2 Основная погрешность измерения.............. ±(20 + 5/ Ах*) % Эффективность регистрации: - по Pu-239..................................не менее 42 % - по U-234................................... не менее 25 % - по U-238................................... не менее 15 % Габаритные размеры................. Ø130×240 мм Масса..........................................1,1 кг 3. Блок детектирования БДКС-96с: Детектор...газоразрядные счетчики Бета-2, Бета-2М Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения....0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 1,0 мЗв·ч-1 Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма¬-излучения........ 0,1 мкЗв ÷ 10 мЗв Диапазон энергии регистрируемого гамма-¬излучения.....0,05 ÷ 3 МэВ Площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения....................................15 см2 Диапазон измерения плотности потока бета-излучения....10 ÷ 3·104 мин-1·см-2 Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения..........0,12 ÷ 3,0 МэВ Основная погрешность измерения........... ±(20 + 2/Ax*) % Эффективность регистрации: - по Sr-90+Y-90..............................не менее 48 % - по Tl-204......................................не менее 10 % - по С-14.........................................не менее 3 % Длина раздвижной штанги..........................0,7 м Габаритные размеры......................Ø80×80 мм Масса..............................................0,35 кг 4. Блок детектирования БДКС-96б: Детектор........Тканеэквивалентный пластмассовый сцинтиллятор Ø 30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения..........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 1,0 Зв•ч-1 Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения.............0,1 мкЗв ÷ 10 Зв Диапазон энергии регистрируемого рентгеновского и гамма- излучения..................................... 0,015 ÷ 10 МэВ Основная погрешность измерения........ ± (15 + 6/ Ах*) % Габаритные размеры............................... Ø60×250 мм Масса..........................................................1,5 кг 5. Блок детектирования БДКН-96: Детектор...................пропорциональный счетчик нейтронов Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) нейтроного излучения источника Pu-α-Be........0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 0,1 Зв•ч-1 Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) нейтроного излучения источника Pu-α-Be.0,1 мкЗв ÷ 1,0 Зв Диапазон измерений плотности потока нейтронного излучения источника Pu-α-Be...............................1 ÷ 104с-1•см-2 Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения 0,025 эВ ÷ 14 МэВ Энергетическая зависимость чувствительности (по отношению к источнику Pu-α-Be) ............. ±40 %. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения.................... ±(25 + 5/Ах*) % Габаритные размеры.......................... 295х142х100 мм Масса................................................... 2,25 кг Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-06 – 1шт. 2. Блок детектирования БДЗА-96. 3. Блок детектирования БДКС-96с 4. Блок детектирования БДКС-96б 5. Блок детектирования БДКН-96 6. Аккумуляторы – 3 шт.. 7. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт.. Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 0,7 м 2. Штанга раздвижная 3,8 м 3. Кабель 4 м. | Не предусмотрено | комплект | 3 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 6 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с блоками детектирования: БДЗА-96, БДКС-96с, БДКС-96б | Состав радиометра: 1. Пульт измерительный УИК-06: Корпус - Носимый. Металлический, ударопрочный; Степень защиты - IP54; Питание - узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (аккумуляторы 3 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С; Интерфейс - RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01); Сигнализация – звуковая; Диапазон рабочих температур - минус 20 ÷ +50 °C; Работа с GPS – да; Время установления рабочего режима.......... не более 1 мин Время непрерывной работы............................от 10ч Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы....±10 % Габаритные размеры...................................................165×80×50 мм Масса.......................................................0,4 кг 2. Блок детектирования БДЗА-96: Детектор................................................. ZnS(Ag). Площадь активной поверхности детектора.............. 70 см2 Диапазон измерения плотности потока альфа-излучения.. 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2 Основная погрешность измерения............ ±(20 + 5/ Ах*) % Эффективность регистрации: - по Pu-239...................................................не менее 42 % - по U-234.................................................... не менее 25 % - по U-238.................................................... не менее 15 % Габаритные размеры.................................. Ø130×240 мм Масса...........................................................1,1 кг 3. Блок детектирования БДКС-96с: Детектор...газоразрядные счетчики Бета-2, Бета-2М Диапазон измерения мощности дозы Н*(10) гамма-излучения....0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 1,0 мЗв·ч-1 Диапазон измерения дозы Н*(10) гамма излучения....... .0,1 мкЗв ÷ 10 мЗв Диапазон энергии регистрируемого гамма излучения... ..0,05 ÷ 3 МэВ Площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения...................................15 см2 Диапазон измерения плотности потока бета-излучения....10 ÷ 3·104 мин-1·см-2 Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения........ ..0,12 ÷ 3,0 МэВ Основная погрешность измерени.. ±(20 + 2/Ax*) % Эффективность регистрации: - по Sr-90+Y-90..................................не менее 48 % - по Tl-204...........................................не менее 10 % - по С-14..............................................не менее 3 % Длина раздвижной штанги................0,7 м Габаритные размеры..........................Ø80×80 мм Масса...................................................0,35 кг 4. Блок детектирования БДКС-96б: Детектор. Тканеэквивалентный пластмассовый сцинтиллятор Ø 30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма- излучения..... .....0,1 мкЗв•ч-1 ÷ 1,0 Зв•ч-1 Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения..............0,1 мкЗв ÷ 10 Зв Диапазон энергии регистрируемого рентгеновского и гамма- излучения........................................... 0,015 ÷ 10 МэВ Основная погрешность измерения............. ± (15 + 6/ Ах*) % Габаритные размеры.................................... Ø60×250 мм Масса..............................................................1,5 кг Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Пульт измерительный УИК-06 – 1шт. 2. Блок детектирования БДЗА-96. 3. Блок детектирования БДКС-96с 4. Блок детектирования БДКС-96б 5. Блок детектирования БДКН-96 6. Аккумуляторы – 3 шт.. 7. Зарядное устройство ЗУ-02С – 1 шт.. 8. Графический дисплей-1 шт.. Дополнительно: 1. Штанга раздвижная 3,8 м 2. Кабель 4 м | Не предусмотрено | комплект | 8 |  | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 7 | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 | Технические характеристики: Детектор: сцинтилляционная пластмасса Ø30х15 мм; Диапазон измерения: - мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) непрерывного излучения 0,05 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч - мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) кратковременного излучения 5 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч - мощности амбиентного эквивалента дозы Н*(10) импульсного излучения 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч - амбиентного эквивалента дозы Н*(10) 10 нЗв ÷ 10,0 Зв; Минимальная длительность кратковременного излучения 0,03 сек; Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с 10 нс; Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы и мощности дозы: - при работе в режимах измерения непрерывного и кратковременно действующего излучения ±15 % - при работе в режиме измерения импульсного излучения ±30 %; Диапазон энергий 0,015 ÷ 10 МэВ; Энергетическая зависимость (отн. Cs-137) - в диапазоне энергий 15 кэВ ÷ 60 кэВ - ±35 % - в диапазоне энергий 60 кэВ ÷ 3 МэВ - ±25 % - в диапазоне энергий 3 МэВ ÷ 10МэВ - ±50 %; Чувствительность по Cs-137 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1; Диапазон рабочих температур минус 30 ÷ +50 °С; Питание: - встроенный блок аккумуляторов 6 В; - сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; - сеть постоянного тока 12 В; Время непрерывной работы: - от сети переменного или постоянного тока не менее 24 ч; - от аккумуляторов не менее 12 ч; Габаритные размеры, масса: - дозиметр 233×85×67 мм, 0,9 кг; пульт дистанционного управления 165×85×35 мм, 0,35 кг Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Дозиметр 2. Колпачок «0,06-10МэВ» 3. Сетевой адаптер 4. Ремень ручной 5. Ручка 6. Чехол | Не предусмотрено | комплект | 1 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 8 | Радиометр загрязнённости поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М | Характеристики: Стойка с 15-ю стационарными блоками детектирования БДЗБ для измерения бета-загрязнённости и блоком измерения УАК-07. Диапазон измерений радиометром плотности потока бета-частиц с поверхности от 5 до 15000 мин-1∙см-2 (в диапазоне энергий бета-частиц от 0,15 до 2,5 МэВ). Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения радиометром плотности потока бета-частиц при доверительной вероятности 0,95 не превышают ± 30 %. Чувствительность блока детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами 90Sr+90Y не менее 0,5 (имп/с)/(мин-1∙см-2). Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются в пределах от 5 мин-1∙см-2 до 9999 мин-1∙см-2. Пороговые уровни срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала. Дискретность установки порогов 0,1 мин-1∙см-2 (при пороговых уровнях менее 5 мин-1∙см-2) и 1 мин-1∙см-2 (при пороговых уровнях более 5 мин-1∙см-2). Время установления рабочего режима радиометра не превышает 10 мин. Время непрерывной работы радиометра не менее 24 ч в сутки. Нестабильность показаний радиометра за время непрерывной работы 24 ч не более 5 % Электропитание радиометра осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В и частотой от 49 до 51 Гц. Мощность, потребляемая радиометром, не более 30 ВА. Габаритные размеры, - 940×2200×550 мм - при закрытых дверях для прохода персонала, Масса установки 240кг. Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 10000 часов Установка должна иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» 1. Установка 2. Один комплект ЗИПа | Не предусмотрено | комплект | 2 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 9 | Двухканальный измеритель скорости счета импульсов УИМ2-2Д с блоками детектирования БДЗА-100 БДЗБ-11Д | Технические характеристики: 1. Двухканальный измеритель скорости счёта Измерение скорости счета импульсов в пределах от 0,3 до 30000 имп/сек Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения скорости счета импульсов ±10%. Время установления рабочего режима 1 минута. Время установления показаний не превышает 20 секунд. Время непрерывной работы 24 часа. Счетная характеристика измерителя линейная. Измеритель работает от входных импульсов любой полярности длительностью от 0,5 до 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой от 2 до 12В. Разрешающее время измерителя не более 2 мкс. Измеритель обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении установленных порогов – по одному порогу на каждый канал в пределах диапазона измерения. Измеритель обеспечивает возможность подключения внешних элементов с нагрузкой - 30В; 1,5А постоянного тока - 220В; 1,5А переменного тока частотой 50Гц Нагрузка на контакты исполнительных реле должна быть активная. Измеритель обеспечивает передачу данных на внешнее устройство и обеспечивает доступ к обработанной информации по линии связи, организованной на базе интерфейсов RS-485/422 (протокол обмена информацией DiBus), RS-232. Габаритные размеры 295х70х92 мм Масса 2 кг 2. Блок детектирования БДЗБ-11Д: диапазон энергий регистрируемого бета -излучения от 0,15 до 2,5МэВ диапазон преобразования плотности потока бета –излучения в частоту следования импульсов на выходе от 5 до 1,5.104 мин-1 см2 масса 1,5 кг габаритные размеры 187х100х54 мм 3. Блок детектирования БДЗА-100: диапазон преобразования плотности потока альфа –излучения в частоту следования импульсов на выходе блока от 0,1 до 1.104 мин-1 см-2 масса блока 1,2 кг габаритный размер не более D 120х240 мм Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 10000 часов Датчики должны иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Комплект поставки: 1. Измеритель скорости счёта – 1шт. 2. Блок детектирования БДЗА-100 – 1 шт. 3. Блок детектирования БДЗБ-11Д – 1шт. 3. Измерительный кабель – длина 2 м – 2 шт. | Не предусмотрено | комплект | 11 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 10 | Двухканальный измеритель скорости счета импульсов УИМ2-2Д с блоками детектирования БДМГ-100 ( 2 блока на один измеритель) | Технические характеристики: 1. Измеритель скорости счёта двухканальный: Измерение скорости счета импульсов в пределах от 0,3 до 30000 имп/сек Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения скорости счета импульсов ±10%. Время установления рабочего режима 1 минута. Время установления показаний не превышает 20 секунд. Время непрерывной работы 24 часа. Счетная характеристика измерителя линейная. Измеритель обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении установленных порогов – по одному порогу на каждый канал в пределах диапазона измерения. Измеритель обеспечивает возможность подключения внешних элементов с нагрузкой - 30В; 1,5А постоянного тока - 220В; 1,5А переменного тока частотой 50Гц Нагрузка на контакты исполнительных реле должна быть активная. Измеритель обеспечивает передачу данных на внешнее устройство и обеспечивает доступ к обработанной информации по линии связи, организованной на базе интерфейсов RS-485/422 (протокол обмена информацией DiBus), RS-232. Габаритные размеры 295х70х92 мм Масса 2 кг 2. Блок детектирования БДМГ-100: диапазон энергий гамма-излучения от 0,05 до 3,0 МэВ диапазон преобразования МАЭД: чувствительный поддиапазон от 0,1мк3в-ч-1 до 2м3в-ч-1 грубый диапазон от 0,5м3в-ч-1 до103в-ч-1 масса 0,5 кг габаритные размер D 40х225 мм Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 10000 часов Датчики должны иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Комплект поставки: 1. Измеритель скорости счёта – 1шт. 2. Блок детектирования БДМГ-100 – 2 шт. 3. Измерительный кабель – длина 15 м – 2 шт. | Не предусмотрено | комплект | 15 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 11 | Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозоль-ных смесей ПУ-5 | Технические характеристики: Рабочий диапазон объемного расхода….20 ÷ 100 л/мин. Погрешность измерения объёма пробы …..±10 % Питание 220 В, 50 Гц или от источника постоянного напряжения …………………11,5 ÷ 14,5 В Рабочий диапазон температур ….минус 10 до плюс 40 °C Потребляемая мощность при объемном расходе 100 л/мин., не более ………..40 Вт Габариты (масса) ……………………265×165×225 мм (5 кг) Требования по надежности: непрерывная работа в автономном режиме 2,5-14 часов; средний срок службы 5 лет. Комплект поставки: 1. Расходомер-про-боотборник ПУ-5; 2. Шнур сетевого питания; 3. Фильтр АФА- РСП-20 – 100 шт.; 4. Адсорбер – 8 шт.; 5. Упаковка для проб – 40 шт.; 6. Наклейки для маркировки проб – 1 рулон; 7. Активированный уголь СКТ-3С – 1 упак.; 8. Сумка для укладки комплекта; | Не предусмотрено | комплект | 6 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 12 | Дозиметр рент-геновского и гамма-излуче-ния ДКС-АТ1121 | Детектор.............Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: непрерывного излучения........................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч кратковременного излучения.................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы...........10 нЗв - 10 Зв Диапазон энергий....................................15 кэВ - 10 МэВ Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне: 15 кэВ - 60 кэВ.......... ...± 35 % 60 кэВ - 3 МэВ............................................... ± 25 % 3 МэВ - 10 МэВ...........................................................± 50 % Минимальная длительность кратковременного излучения... 30 мс Предел основной относительной погрешность измерения... ± 15 % Чувствительность по 137Cs.............................................. 70 имп•с-1/мкЗв•ч-1 Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы: 50 нЗв/ч..................................................не более 60 с 0,3 мкЗв/ч...............................................не более 10 с 2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) .............. не более 2 с Габаритные размеры....................... 233x85x67 мм Масса......................................................0,9 кг Средняя наработка на отказ, не менее.............5000 ч Средний срок службы не менее........................10 лет Средний ресурс не менее...................................10000ч Среднее время восстановления работоспособности не более.......3 ч Требования по надежности – средний срок службы 10 лет, средняя наработка на отказ не менее 5000 часов Дозиметр должен иметь: - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - свидетельство о поверке, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ, установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Базовый комплект: 1. Дозиметр; 2. Колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ»; 3. Сетевой адаптер; 4. Ремень ручной; 5. Ручка; 6. Чехол; | Не предусмотрено | комплект | 11 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |
| 13 | Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 с детектором 1000 см2 | Технические характеристики Детектор полупроводниковый кремниевый Площадь детектора 1000 мм2 Диапазон измеряемых активностей: альфа¬-излучающих нуклидов …….0,01 ÷ 1000 Бк бета-излучающих нуклидов …..0,1 ÷ 3000 Бк Диапазон энергий регистрируемого: альфа-¬излучения …………………..3500 ÷ 8000 кэВ бета-излучения …………………….50 ÷ 3500 кэВ Относительная погрешность измерений … ±15 % Скорость счета фоновых импульсов: в канале регистрации альфа - излучения не более 0,001 с-1 в канале регистрации бета-излучения не более 0,07 с-1 Задаваемое время измерения: …..1 ÷ 9999 сек Погрешность измерения интервалов времени не более 0,0001 сек Толщина свинцовой защиты ………….30 мм Питание ………………………220 (+10/–15 %) В/50±1 Гц Потребляемая мощность …………... не превышает 40 ВА. Габаритные размеры, масса ……337×286×190 мм, 22 кг Базовый комплект: 1. Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000; 2. Подложки – 10 шт.: 4 см2 -5 шт.; 14 см2 -5 шт.; 3. Нуль-модемный кабель; 4. Комбинирован-ный контрольный источник; 5. Программное обеспечение «УМФ-2000» для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов; 6. Переходник USB/RS-232. Дополнительно 1. Подложки –14 см2 - 10 шт; 2. Приспособление для измерения фильтров АФА -10 шт. | Не предусмотрено | комплект | 8 | 15 декабря 2014года, возможна досрочная поставка | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, составляет не менее 12месяцев с момента поставки Товара Покупателю |

В случае указания на фирменное наименование, наименование производителя читать также «или аналог» («или эквивалент».)

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке Товара.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии, изготовлен не ранее 2014 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями (на изделие должен иметься товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя и условное обозначение изделия).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен находиться в оригинальной упаковке, не имеющей повреждений. Товар должен быть укомплектован необходимыми шнурами, проводами, кабелями.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. По требованию Покупателя подключение Товара к электросетям силами Поставщика в присутствии представителя Покупателя. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара должна производиться без нарушения целостности и внешнего вида упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

До истечения гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком правил их эксплуатации, Поставщик обязан ,без дополнительной платы, заменить пришедший в негодность Товар в течение пяти рабочих дней с даты получения от Заказчика обращения по телефону или письменно (по факсу, электронной почте) с соответствующим мотивированным требованием

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предоставляемый Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он используется, и обеспечивать качественную и бесперебойную работу.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Форма представляемой информации на Товар должна соответствовать форме технического задания Заказчика и предоставляться в электронном виде

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна (48439) 9-47-50.