ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Предмет закупки   установка динамическая «МИКРОГАЗ – Ф - 24» в индивидуальной

конфигурации или эквивалент

Новоуральск 2015

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Установка динамическая «МИКРОГАЗ – Ф - 24» или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2015г, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц, без дефектов связанных с материалами, изготовлением и функционированием при штатном использовании, не поврежденной, соответствующего качества, в соответствующей упаковке.

Подраздел 1.3 Код ОКП

364130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка динамическая «МИКРОГАЗ – Ф - 24» предназначена для приготовления газовых и парогазовых смесей с заданным содержанием компонентов, в том числе, содержащих коррозионно-активные и легко сорбирующиеся вещества, не подлежащие длительному хранению. Установка применяется для метрологического обеспечения средств технологического и экологического контроля. Установка используется в качестве рабочего эталона 1-2 разряда по ГОСТ 8.578-2002 для поверки, (калибровки/градуировки) газоаналитической аппаратуры и метрологической экспертизы методик выполнения измерений, при работе в комплекте с эталонами сравнения, рабочими эталонами, стандартными образцами состава газовой смеси или в комплекте с набором источников микропотоков газов и паров 0-1 разряда.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочие условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха (20 ± 5) ° С; -относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; -атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры установки (длина/ширина/высота) не более 600 x 600 x 200 мм, масса не более 30 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Основные технические характеристики: Диапазон значений содержания определяемого компонента в приготавливаемых газовых смесях при использовании установки в термодиффузионном режиме (массовая концентрация, мг/м³) 1˟10ˉ2… 1˟104 Пределы допускаемой относительной погрешности установки при воспроизведении заданных значений массовой концентрации при работе с ИМП не должны превышать значений: для диапазона концентраций 0,01…1,00 мг/м³ ±8 % для диапазона концентраций 1,0…100,0 мг/м³ ±7 % для диапазона концентраций 100…10000 мг/м³ ±5 % Диапазон значений содержания определяемого компонента в приготавливаемых газовых смесях при использовании установки в разбавительном режиме (молярная доля, %) 1˟10ˉ6 Пределы допускаемой относительной погрешности установки при воспроизведении заданных значений молярной доли компонентов, при работе в режиме разбавления, не более, % ±5 В качестве газов-разбавителей должны использоваться: воздух; азот ОЧ. Диапазон установки и автоматического регулирования заданного расхода газа в каждом канале формирования потока, не более (по воздуху), дм³/ч от 1,2 до 48 Предел основной допускаемой относительной погрешности поддержания заданного расхода газа в канале формирования потока, не более % ±3 Минимальная дискретность установки расхода газа, см³/мин 0,01 Диапазон установки и автоматического регулирования температуры в каждом термостате, °С 30…120 Предел основной допускаемой абсолютной погрешности поддержания заданной температуры в каждом термостате, °С 0,2 Минимальная дискретность установки температуры, °С 0,1 Время выхода термостата на заданный режим, не более, ч 1,0 Время выхода на заданный режим дозирования в разбавительном режиме, не более, ч 1,0 Избыточное давление газов-разбавителей на входе в установку, МПа от 0,3 до 0,6

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Требования к сроку службы оборудования – не менее 10 лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

При размещении установки необходимо выполнить следующие требования: - разместить установку в невзрывоопасном помещении; - установить на лабораторном столе вдали от источников вибрации и нагревательных приборов; - линию сброса ПГС вывести за пределы помещения (например - в вентиляцию).

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, контактирующие со средой в газовом тракте установки от ввода в установку до ввода в термостат ИМП: алюминиевый сплав D16; латунь Л63 по ГОСТ 15527; сталь 12Х18Н10Т; фторопласты Ф4, Ф40. Материалы, контактирующие со средой в термостате и в газовом тракте после выхода из термостата – фторопласт Ф4, фторопласт Ф40.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Установка имеет обыкновенное исполнение по устойчивости к воздействию окружающей среды и механическим воздействиям в соответствии с ГОСТ 12997-76

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц от 198 В до 242 В

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Обязательное наличие программного обеспечения для расчёта возможных диапазонов задания концентраций компонента в смесях, режимов работы каналов и ввод их в микропроцессорный блок управления установкой, для контроля точностных характеристик в режиме самотестирования.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплектность установки: - установка «Микрогаз-Ф-24» (1 шт.); - комплект ЗИП (1 комплект); переходник уплотнительный камеры термостата; 1 трубка фторопластовая TL 0403; 2 м трубка полиуретановая TU 0604-С; 4 м тройник быстроразъёмный SMC KQGT 04-00; 3 шт. клапан обратный SMC АКН 04-00; 4 шт. предохранительный марка Н 529-3,15 А/250 В; 2 шт. инструмент для монтажа трубок TG-1. 1 шт. - CD с ПО; - комплект эксплуатационных документов ЭД (1 комплект); РЭ Руководство по эксплуатации. ПС Паспорт. МП Методика поверки. РП Руководство пользователя ПО «Микрогаз-Ф-24».

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

1. Маркировка: - Условное обозначение «Микрогаз – Ф – 24»; - Товарный знак предприятия-изготовителя; - Заводской номер, год изготовления; 2. Обозначение символов в соответствии с ГОСТ Р 52319

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Установка должна быть упакована в ящик с амортизирующими прокладками.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подтверждением поставки калибратора на АО «УЭХК» должна являться товарная накладная, счет-фактура. В комплектность должны входить руководство по эксплуатации, методика поверки, паспорт (формуляр), свидетельство о поверке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Перед транспортировкой установка должна быть упакована в ящик с амортизирующими прокладками. Транспортировка установки осуществляется при температуре не ниже 0 °С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение установки до ввода в эксплуатацию осуществляется при следующих условиях: -температура окружающего воздуха (20 ± 5) ° С; -относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; -атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев от даты поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Виды опасных воздействий при эксплуатации установки «Микрогаз-Ф-24»: - опасность поражения электрическим током; - опасность отравления вредными веществами в составе применяемых ИМП, ПГС, и ОГС; - опасность травмирования при работе со сжатыми газами. Для правильной эксплуатации установки необходимо дополнительно руководствоваться Государственной поверочной схемой (ГОСТ 8.578-2002), документацией на используемые ИМП, ПГС и ОГС.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительные требования к качеству оборудования не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Одна штука.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИМП | Источник микропотока газа – мера массового расхода компонента химического состава вещества. |
| 2 | ПГС | Поверочная газовая смесь с заданным содержанием дозируемого компонента. |
| 3 | ОГС | Стандартный образец состава чистого газа или газовой смеси, с установленными значениями величин содержания компонента. |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

И. о. начальника отдела 4	_________ Б.Н. Фоменко  «___» ________ 2015 г.

Начальник метрологической службы	_________ К.В. Зайцев        «___» _______ 2015 г.

Инженер по метрологии	_________ Л.В. Минеева   «___»   _____    2015 г.