Приложение к порядку планирования и обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке весов технических ПВ-15

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Весы технические ПВ-15.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Весы  технические электронные ПВ-15

Технические характеристики

Класс точности    по ГОСТ 29329……………….  средний

Количество отображаемых десятичных знаков.…5

Наибольший предел взвешивания (НПВ),кг.........15

Наименьший предел взвешивания (НмПВ),г .......40

Дискретность показаний  и цена поверочного деления, г

в интервале от 0,04 до 6,0 кг.......….………2

в интервале от 6,0 до 15,0 кг...... ………….5

Наибольший предел выборки массы тары, кг ...... 5

Время измерения, не более, с.................. ………. ..2

Напряжение питающей сети с частотой 50 Гц, 220 (+22 -33)В

Потребляемая мощность, не более, Вт...............  15

Время установления рабочего режима, мин.... …10

Время непрерывной работы, не более, ч............ . 10

Пределы допускаемой погрешности взвешивания:

| Интервалы взвешивания, (кг) | Нагрузка на весы (кг) | Пределы допускаемой погрешности (г) при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной | периодической |
| 0,04 - 6,00 | от 0,04 до 1,0 св. 1,0 до 4,0 св. 4,0 до 6,0 | +2 +2 +4 | +2 +4 +6 |
| 6,0 - 15,0 | св. 6,0 до 10,0 св.10,0 до 15,0 | +5 +10 | +10 +15 |

Независимость показаний весов от положения груза на грузоприемной платформе  массой 5 кг не превышает, г....…. 4

Габариты, мм..............................……………….……….350х340х90

Масса, не более, кг...............................…………  ………….…..5,0

Вероятность безотказной работы, не менее…….  0,85   за  1000 ч.

Средний срок службы не менее, лет ……………………… ……8

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Главный механик                                                                 Абраменко Ю.И.

Менеджер проекта                                                                Кузьмин В.Ф.

Директор ЦНИЛ                                                                             Култышев В.И.