«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

# Предмет закупки: Поставка датчика давления.

# Обнинск 2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Датчик избыточного давления: - МЕТРАН-150TG2(-101,3)-0,9МПа 2G 2 1 A M5 2F 4 В4 SC С1 или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

421281

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчик избыточного давления должен применяться в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчик избыточного давления должен быть предназначен для эксплуатации в диапазоне от верхнего до нижнего значения указанных климатических факторов: - температура окружающего воздуха от -40 0С до 60 0С; - относительная влажность 95 % при температуре 35 0С; - атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Основные опции: - диапазон измерений должен быть не менее 101,3 кПа и не более 0,9 МПа; - технологическое соединение должно быть М20×1,5; - материал разделительной мембраны должен быть 316L SST; - материал деталей, контактирующих с рабочей средой должен быть 316L SST; - заполняющая жидкость – силикон; - выходной сигнал – должен быть не менее 4 и не более 20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART; - индикация – встроенный ЖКИ; - монтажные части – ниппель (внутр. Ø10) с накидной гайкой М20×1,5; - материал монтажных частей должен быть - углеродистая сталь с покрытием; - материал уплотнительных прокладок должен быть – 12Х18Н10Т ГОСТ 5632; - материал накидной гайки должен быть – углеродистая сталь с покрытием; - монтажные кронштейны – монтажный кронштейн для крепления на трубе и панели (материал – сталь 12Х18Н10Т). Дополнительные опции: - штепсельный разъем Масса датчика с ЖКИ должна быть не более 1,7 кг.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режим эксплуатации – нормальный; Измеряемые среды – жидкость, пар, газ, поровые смеси. Управление параметрами датчика избыточного давления: - с помощью ЖКИ (внешние и внутренние кнопки); - с помощью HART-коммуникатора или с помощью AMS; - удаленно с помощью программы HART-Master, HART-модема и компьютера или программных средств АСУТП.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа Р1 ГОСТ Р 52931). Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне от -40 0С до 80 0С. Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 35 0С и более низких температурах с конденсацией влаги. Датчик должен быть устойчив к воздействию дождя с интенсивностью 5 мм/мин в соответствии с ГОСТ 15150. Датчик должен сохранять работоспособность после воздействия солнечного излучения: интегральная плотность потока излучения – 1120 Вт/м2, плотность потока ультрафиолетовой части спектра – 68 Вт/м2 в соответствии с ГОСТ 15150. Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию индустриальных радиопомех. Датчик избыточного давления должен соответствовать нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б по ГОСТ Р 51318.22. Средняя наработка на отказ датчика избыточного давления с учетом технического обслуживания должна составлять не менее 150000 часов. Средний срок службы датчика избыточного давления должен быть не менее 12 лет. Датчик избыточного давления по ГОСТ 27.003 должен относиться к изделию восстанавливаемому, ремонтируемому, конкретного назначения и вида I. Степень защиты датчика избыточного давления от воздействия пыли и воды должна соответствовать группе IP 66 по ГОСТ 14254. Время готовности датчика, измеряемое как время от включения питания датчика до установления аналогового выходного сигнала, должно быть не более 2 сек. при минимальном установленном времени демпфирования. По устойчивости к механическим воздействиям датчик избыточного давления должен соответствовать виброустойчивому исполнению V2 по ГОСТ Р 52931. Датчик должен быть коррозионностоек к воздействию соляного (морского) тумана в соответствии с ГОСТ 15150. Наружные поверхности датчика избыточного давления должны быть устойчивы к динамическому воздействию пыли в соответствии с ГОСТ 15150.

Подраздел 4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Нестабильность начального значения выходного сигнала за год эксплуатации не должна превышать ±0,075% при измерении температуры окружающей среды (23±20) 0С. Определяется в нормальных климатических условиях. Нестабильность характеристики выходного сигнала за 3 года эксплуатации не должна превышать ±0,075% при измерении температуры окружающей среды от -40 0С до 80 0С. Определяется в нормальных климатических условиях, при этом допускается корректировка начального значения выходного сигнала.

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подсоединение внешних электрических цепей к датчику должно осуществляться через кабельные вводы, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51330.1. Электрическое питание датчика должно осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением 12-42 В для выходного сигнала 4-20 мА. При этом пределы допускаемого нагрузочного сопротивления зависят от установленного напряжения питания датчика и не должны выходить за границы рабочей зоны (сопротивление нагрузки Rmin=250 Ом). Потребляемая мощность датчика должна быть не более 0,8 В∙А.

Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Встроенный ЖКИ должен сохранять работоспособность при воздействии температуры окружающего воздуха в диапазоне от -40 0С до 80 0С. Время восстановления аналогового выходного сигнала датчика после прерывания напряжения питания на время не более 20 мс должно составлять не более 35 мс. Класс точности датчика 0,25.

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

Датчик избыточного давления должен состоять из сенсорного модуля и электронного преобразователя. Сенсор должен состоять из измерительного блока и платы аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

Подраздел 4.8 Требования к маркировке

Датчик избыточного давления должен иметь маркировку взрывозащиты и знак "Х", который наносится в виде отдельно стоящего знака после маркировки взрывозащиты, если в эксплуатационной документации указываются особые условия монтажа и (или) эксплуатации, связанные с обеспечением взрывозащиты, например, при нормальной степени механической прочности оболочки, в соответствии с ГОСТ 12.2.020. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192.

Подраздел 4.9 Требования к упаковке

Датчик следует упаковывать в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей по ГОСТ 12997.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются: - Паспорт; - Техническое описание и инструкция по эксплуатации; - Гарантийный талон с обязательным проставлением штампа Поставщика. -Свидетельство об утверждении типа средств измерений Текст документов на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Датчик избыточного давления в упаковках предприятия-изготовителя может транспортироваться транспортом любого вида, кроме неотапливаемых и негерметизированных отсеков самолетов, на любые расстояния.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение при допустимой температуре от -40 до 120 0С по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Средний срок службы не менее 12 лет. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев. Изготовитель должен гарантировать соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Изготовитель должен нести ответственность за скрытые дефекты датчика независимо от срока гарантии.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Датчик избыточного давления не должен представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Датчик избыточного давления должен соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ 22520-85 и ФЗ № 102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Датчик избыточного давления в количестве 1 штука. Разовая поставка. Срок поставки - до 06 апреля 2015 года. (Возможна досрочная поставка)

# Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.