акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку радиационного монитора
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Транспортный портальный радиационный монитор КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


                               РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Транспортный радиационный портальный монитор (далее МТ)предназначен для обнаружения перемещения источников ионизирующего излучения (ИИИ) - ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ) через контролируемое пространство. РПМ может применяться на контрольно-пропускных пунктах (КПП) различного назначения: предприятий атомно-промышленного комплекса, атомных электростанций, предприятий по добыче, переработке и хранению РВ и ЯМ, предприятий по переработке и хранению радиоактивных отходов, металлургических предприятий, таможенных переходов, объектов транспортной инфраструктуры учреждений, офисов и др.


                                       РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	· МТ должен сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 50°С при относительной влажности воздуха до 95% при плюс 35С и ниже без конденсации влаги.
· МТ должен соответствовать группе исполнения K8 по ГОСТ Р 51635-2000.

· МТ должен соответствовать4 классу исполнения по влиянию на безопасность АЭС по НП-001-97 (ОПБ 88/97).

· МТ должен соответствовать классу А по электромагнитной совместимости (помехоустойчивости и помехоэмиссии), предъявляемым к оборудованию по ГОСТ Р 51522-99.


                              РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	В состав монитора должны входить:
- измерительная колонна РНПИ.540200.100 и измерительная колонна РНПИ.540200.200;

- интеллектуальные блоки детектирования гамма-излучения АСРКБ1У.14-02;

- радиометрические блоки детектирования нейтронного излучения АСРКБ1У.08-02;

- блоки пассивной свинцовой защиты РНПИ.528310.000;

- блоки полиэтиленового замедлителя РНПИ.524310.000;

- блок управления РНПИ.540200.120;

- блок световой и звуковой индикации РНПИ.540200.150;

- датчики системы контроля присутствия РНПИ.540200.020 и РНПИ.540200.250;

- распределительные коробки РНПИ.540200.180 или эквивалент;

- тепловентиляторы РНПИ.540200.030 или эквивалент;

- система автоматической компенсации снижения эффективного порога обнаружения, связанного с проездом большегрузного транспорта через контролируемое пространство, или наличием такого транспорта рядом с МТ.

- выносной блок индикации РНПИ.540200.350 или эквивалент;

- комплект жгутов.

Габариты измерительных колонн РНПИ.540200.100 и РНПИ.540200.200 не должны превышать 4200×900×400 мм. Вес измерительной колонны в сборе не должен превышать 650 кг.

Габариты интеллектуального блока детектирования гамма-излучения АСРКБ1У.14-02 не должны превышать 1300×240×130 мм. Вес блока детектирования не должен превышать 23 кг.

Габариты радиометрического блока детектирования нейтронного излучения АСРКБ1У.08-02 не должны превышать 1270×114×118 мм. Вес блока детектирования не должен превышать 16 кг.

Габариты блока пассивной свинцовой защиты РНПИ.528310.000 не должны превышать 1070×125×100 мм. Вес блока пассивной свинцовой защиты не должен превышать 22 кг.

Габариты блока полиэтиленового замедлителя РНПИ.524310.000 не должны превышать 1300×400×180 мм.Вес блока полиэтиленового замедлителя не должен превышать 40 кг.

Габариты блока управления системы детектирования РНПИ.540200.120 не должны превышать 300×300×120 мм. Вес блока управления не должен превышать 8 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Обнаружительные способности МТ должны соответствовать категориям IVTγ и IIITn по ГОСТ 51635-2000 (подтверждается сертификатом соответствия).

Частота ложных тревог МТ должна быть не хуже 1 срабатывания на 10000 измерений(подтверждается сертификатом соответствия).

Пороги обнаружения РВ должны быть не хуже (подтверждается сертификатом соответствия):

- Ba-133 – 270кБк;

- Cs-137 – 300кБк;

- Co-60 - 160 кБк;

- Cf-252 (Cm-244) - 9,0·103нейтр/сек.
МТ должен с погрешностью не более ±20% определять активность обнаруженного РВ в диапазоне, не менее:

Ba-133: от 25 кБк до 25 МБк;

Cs-137: от 45 кБк до 45 МБк;

Ba-133: от 25 кБк до 25 МБк;

Cf-152(Cm-244): от 6,0·103 нейтр/сек. до 1,0·107 нейтр/сек.

Измерительные колонны МТ должны измерять среднюю скорость счета гамма-излучения. Диапазон измерения скорости счета каждой колонной от 10,0 с-1 до 50000 с-1.

Энергетический диапазон регистрации рентгеновского и гамма-излучения должен составлять от 0,05 МэВ до 3,0 МэВ.

Пределы основной относительной погрешности измерения скорости счета по гамма-каналу должны быть в пределахот минус 30% до плюс 30%.

Тип гамма-детекторов: неорганический сцинтиллятор.

Объем гамма-детектора: 10500 см3.

Наличие возможности выделения не менее 3 «областей интереса» в энергетическом диапазонерегистрации гамма-излучения.

Измерительные колонны МТ должны измерять среднюю скорость счета нейтронов. Диапазон измерения скорости счета нейтронов каждой колонной от 0,1 с-1 до 1000 с-1.

Энергетический диапазон регистрации нейтронов – нейтроны спектра деления и источников на основе (α, n) реакции.

Пределы основной относительной погрешности скорости счета транспортного портального радиационного монитора по нейтронному каналу должны быть в пределах от минус 40% до плюс 40%.

Тип детектора нейтронов: пропорциональный счетчик на основе гелия-3.

Режим работы МТ – круглосуточный, непрерывный, автоматический.

МТ должен быть устойчив к воздействию постоянного магнитного поля напряженностью до 40 А/м.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	· Надежность МТ должна соответствовать по ГОСТ 27.003-90.
Средняя наработка до отказа должна быть не менее 10000 ч при рисках производителя и потребителя a = b = 0,20.

Средний ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее 10000 часов.

Назначенный срок службы должен быть не менее 12 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция МТ должна соответствовать конструкторской документации РНПИ.540200.000.

Монтажные работы должны выполняться в соответствии с руководством по монтажу РНПИ.540200.000 РМ квалифицированным персоналом, имеющим допуски на соответствующие виды монтажных работ.

Пуско-наладочные работы должны проводиться либо предприятием-изготовителем, либо персоналом, прошедшим обучение на предприятии-изготовителе и имеющим соответствующий сертификат.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· Внешние защитные покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость и декоративный внешний вид МТи его составных частей при эксплуатации и хранении с соблюдением требований по консервации, а также при хранении мониторов в процессе производства.
· Лакокрасочные покрытия - по ГОСТ 9.032-74.
· Материалы, применяемые для изготовления составных частей мониторов, должны быть выбраны, исходя из назначения и условий эксплуатации мониторов, и соответствовать требованиям, указанным в стандартах или ТУ на МТ и соответствующие материалы.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Стабильность параметров МТ во всем диапазоне воздействия внешних факторов должна быть не хуже ±10%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание транспортного портального радиационного монитора должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±5) Гц.

Потребляемая мощность МТ должна быть не более 80 Вт, с включенной системой подогрева не более 900 Вт. Система подогрева должна работать в автоматическом режиме и не требовать дополнительного участия оператора.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрены

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	МТ должен быть поставлен в следующей комплектации:

Обозначение

Наименование

Кол-во

РНПИ.540200.100

Колонна 1

1

РНПИ.528310.000

Защита свинцовая

4

АСРКБ1У.14-02

Блок детектирования гамма- излучения

2

РНПИ.524310.000

Замедлитель

2

АСРКБ1У.08-02

Блок детектирования нейтронного излучения

4

РНПИ.540200.120

Блок управления системы детектирования

1

РНПИ.540200.180

Коробка распределительная

1

РНПИ.540200.030

Тепловентилятор

1

РНПИ.540200.020

Блок фотоприемника

1

РНПИ.540200.250

Блок излучателя

1

РНПИ.540200.150

Блок световой и звуковой индикации

1

РНПИ.540200.200

Колонна 2

1

РНПИ.528310.000

Защита свинцовая

4

АСРКБ1У.14-02

Блок детектирования гамма- излучения

2

РНПИ.524310.000

Замедлитель

2

АСРКБ1У.08-02

Блок детектирования нейтронного излучения

4

РНПИ.540200.180

Коробка распределительная

1

РНПИ.540200.030

Тепловентилятор

1

РНПИ.540200.250

Блок излучателя

1

РНПИ.540200.020

Блок фотоприемника

1

РНПИ.540200.350

Выносной блок индикации

1

Соединительные жгуты

Компл.*

РНПИ.540200.000 ПО

Компакт-диск с программным обеспечением

1

РНПИ.540200.000 РЭ

Руководство по эксплуатации

1

РНПИ.540200.000 РМ

Руководство по монтажу

1

РНПИ.540200.000 ФО

Формуляр

1

*) В стандартном комплекте поставки соединительные жгуты изготовлены исходя из расстояния между колоннами до 6,0 м и при удалении электрощита, выносного блока индикации от колонны 1 на расстояние до 30 м.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	· Маркировка МТ должна соответствовать ГОСТ 26828-86.
· На измерительной колонне 1, содержащей блок управления, должен быть шильд с указанием:
· − товарного знака предприятия изготовителя;
· − обозначения технических условий.
· − наименования и обозначения монитора;
· − номера колонны;
· − серийного номера;
· − даты изготовления;
· − номинального напряжения питающей сети, частоты переменного тока и потребления.
· Транспортная маркировка грузовых мест должна соответствовать ГОСТ 14192–96.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	· Упаковка МТ должна обеспечивать сохранность при транспортировании и хранении в условиях, установленных ГОСТ 15150-69 и настоящим стандартом.
· Консервация и упаковка МТ должна соответствовать ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 23088-80.
· МТ должны упаковываться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
· В каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием наименования и количества упакованных изделий.
· Техническая и товаросопроводительная документация должна быть уложена в полиэтиленовые чехлы.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	· МТ перед упаковкой должен быть подвергнут приемосдаточным испытаниям.
· МТ должен быть перепроверен перед отгрузкой потребителю (в объеме приемосдаточных испытаний), если после его первичной приемки прошло более 6 мес.
· Дата и результаты перепроверки должны быть указаны в формуляре.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Состав и комплектность эксплуатационных документов, поставляемые с МТ должны соответствовать ГОСТ 2.601-2006.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	· Транспортирование должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя транспортом любого вида на любые расстояния по правилам и нормам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. Не допускается транспортировать МТ в неотапливаемых и негерметизированных отсеках самолета.
· МТ в транспортной таре при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом должны быть прочными к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм, действующей вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары или в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх» по ГОСТ 14192-96.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	· Хранение МТ должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.

· Условия хранения должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	· Гарантийное обслуживание МТ должно осуществляться в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или по истечении гарантийного срока хранения.
· Гарантийный срок хранения должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки МТ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	· Средний ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее 10000 ч.

Среднее время восстановления должно быть не более 12 ч.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	· МТ должен представлять собой законченную конструкцию, которая при испытаниях, хранении, транспортировании и эксплуатации должна быть безопасной в экологическом отношении и не должна наносить вреда окружающей природной среде и здоровью человека.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· Конструкция МТ должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения. Подтверждается экспертным заключением, выданным Федеральным медико-биологическим агентством Федеральным государственным учреждением здравоохранения Центром гигиены и эпидемиологии (ФГУЗ ЦГиЭ ФМБА России).
· МТ должны иметь элементы крепления для установки и закрепления их на объектах постоянной эксплуатации. Крепление МТ на объектах должно исключать опасные для обслуживающего персонала перемещения во всех направлениях, возникающие в процессе эксплуатации.
· Электробезопасность МТдолжна соответствовать ГОСТ 12.1.019-79.
· Заземление МТдолжно соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.
· Пожарная безопасность МТдолжна соответствовать ГОСТ 12.1.004-91.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	· МТ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51635-2000.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Наличие у поставщика действующей лицензии на поставку оборудования для объектов использования атомной энергии.

Наличие у поставщика действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну.

Наличие у поставщика сертификатов соответствия ГОСТ Р, выданных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Наличие у поставщика свидетельства об утверждении типа средства измерения, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Транспортный портальный радиационный монитор КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент – 1 компл. Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме в течение 90 дней с даты подписания договора. 


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация на МТ должна быть представлена на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрены


Начальник отдела снабжения 




Д. П. Давыдов
Исполнитель







Г.Б. Ручкина  

PAGE  

