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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы конического калориметра для изучения процессов горения полимерных композиционных материалов.

1. Наименование товара: Конический калориметр (далее - Оборудование, Товар).

2. Сведения о новизне: Оборудование должно быть новым, или бывшим в эксплуатации, полностью исправным. 


3. Область применения: Изучение кинетики процесса горения, оптической плотности дыма и токсичности полимерных нанокомпозитных материалов.

4. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:


	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-
во
	Ед.
изм.

	1.
	Конический калориметр (изготовленный согласно стандартам ISO 5660, ASTME 1354)
	Весы:
-предел взвешивания: до 2 кг.;
- дискретность: 0,1г.;
Держатель для крепления образцов, размеры: 100 мм х 100 мм, толщиной до 50 мм;
Мощность конического нагревателя: до 100 кВт/м2;
Пропорционально-интегрально- дифференциапьный регулятор температуры: термопара типа ЗК; Искровой зажигатель -10кВ; Система для измерения плотности дымов: гелий-неоновый лазер мощностью 0,5 мВт;
Механизм защитного затвора:
	1
	шт.

	
	
	щелевой.
	
	




5. Требования к комплектации товара:
· Весы -1 шт.
· Держатель для крепления образцов - 1шт.
· Конический нагреватель - 1 шт.
· Регулятор температуры - 1 шт.
· Щелевой механизм затвора -1шт.
· Искровой зажигатель - 1 шт.
· Система вытяжки дыма - 1 шт.
· Прибор для отбора проб газа - 1 шт.
· Парамагнитный анализатор кислорода - 1 шт.
· Анализатор СО/СО2 - 1шт.
· Лазерная система для измерения плотности дымов - 1шт.
· Датчик удельного теплового потока - 1шт. 
·  Горелки для калибровки - 1 шт.
· Система автоматической калибровки -1шт.
∙ Программное обеспечение для обработки результатов измерений - 1 шт.

6. Требования к маркировке и упаковке товара:
Упаковка и маркировка товара должна гарантировать сохранность Товара от любого повреждения в период погрузки, разгрузки, хранения и транспортировки до места назначения. Маркировка должна содержать наименование Товара, наименование Предприятия-изготовителя, дату выпуска.

7. Требования по правилам сдачи и приёмке товара:
Наименования, количества и комплектности поставленного Товара должны соответствовать наименованию, количеству и комплектности Товара, указанному в пунктах 5,6 Технического задания.
Покупатель принимает Товар по наименованию и количеству по товарной накладной, а по качественным характеристикам после проведения монтажных и пусконаладочных работ и проведения приемочных испытаний.
В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, и предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Претензия предъявляется в течение 14 (четырнадцати) дней с момента поставки Товара
Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
Возврат, замена Товара, несоответствующего требованиям настоящего Договора, в том числе по своему качеству, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Договором.
Поставщик должен предоставить на Оборудование следующие документы:
a. технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке, иная относящаяся к Оборудованию документация;
b. оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока (при наличии гарантии Предприятия - изготовителя);
c. копия карточки учета основного средства, за подписью руководителя и главного бухгалтера, с приложением печати Поставщика при поставке товара, бывшего в эксплуатации.
Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности. Товар поставляется в комплекте, с относящейся к нему документацией (технический паспорт, инструкцией по эксплуатации и т.п.).

8. Требования к транспортированию и хранению товара:
a. Поставка производится силами Поставщика на склад Покупателя (г. Москва, пер. Обуха, д. 3-1/12, стр. 6), не позднее 14 рабочих дней после подписания Договора.
b. Товар	передается Покупателю в состоянии согласно техническим условиям предприятия - изготовителя, а также полностью прошедшим таможенное оформление в режиме «выпуск для внутреннего потребления» в соответствии с действующим законодательством РФ.
c. Поставщик своими силами и за счет своих средств осуществляет погрузочно-разгрузочные работы.

9. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий:
Поставщик гарантирует, что Товар свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами, не состоит под арестом и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.
На весь поставляемый комплекс Оборудования должны распространяться гарантийные обязательства производителя и/или Поставщика.
Гарантийный срок на предлагаемый комплекс Оборудования должен быть не менее 24 месяца с момента подписания Покупателем Товарной накладной и Акта выполненных работ по монтажным и пусконаладочным работам.

10. Требования к обслуживанию:
a. Поставщик своими силами и за счет своих средств осуществляет монтаж поставленного Оборудования и пуско-наладочные работы, а также обучение эксплуатационного персонала Покупателя.
b. Техническое обучение персонала лаборатории Покупателя должно проводиться специалистами Поставщика в объеме базового курса по использованию и обслуживанию Оборудования. В состав базового курса входит: демонстрация способов штатного подключения исследуемого объекта, способа штатного включения и выключения Оборудования, обзор за программированных в оборудование методик в объеме приобретенных пакетов ПО, обзор возможностей аналитического ПО, рекомендации по обеспечению точности измерений, инструктаж по технике безопасности при работе с поставляемым Оборудованием.
с.	Пусконаладочные работы должны проводиться специалистом Поставщика.

11. Начальная максимальная цена:
7 790 000,00 (Семь миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

12. Форма, сроки и порядок оплаты:
Аванс 10% от суммы договора перечисляется Покупателем в течение 3 рабочих дней с даты подписания Договора; окончательная оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней после поставки Оборудования на склад Покупателя, и подписания Покупателем товарной накладной, Акта выполненных работ по монтажным и пусконаладочным работам, акта об оказании услуг по обучению. 

13. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: 
      Поставщик предоставляет Покупателю обеспечение  исполнения  обязательств по Договору  в виде перечисления Покупателю денежных средств. 
Перечисление  денежных средств производится на расчетный счет Покупателя в размере выплаты 10 %  аванса от цены Договора, в том числе НДС   в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты заключения Договора.
     Срок действия обеспечения Договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.
     Поставщик предоставляет Покупателю обеспечение с приложением документов для обязательного предварительного согласования принимаемого обеспечения.

14. Место поставки, монтажа, пусконаладки товара и обучения персонала:
Оборудование должно быть поставлено и смонтировано на объекте Покупателя, расположенном по адресу: г. Москва, пер. Обуха, д. д. 3-1/12, стр. 6, с проведением погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, пусконаладочных работ, запуском Оборудования и обучением персонала лаборатории Покупателя согласно требованиям п.10.b. настоящего Технического задания.

15. Сроки поставки, монтажа, наладки товара и обучения персонала:
-срок поставки товара не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения договора;
-срок монтажа и пусконаладочных работ не более 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки поставленного товара.
-срок технического обучения персонала не более 2 (двух) рабочих дней после завершения монтажных и пусконаладочных работ.

16. Перечень принятых сокращений: ПО - программное обеспечение
 (
4
)
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Заведующий ЛССМКМ	                                           А.Ю. Беданоков	 
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