Приложение № 3

Техническое задание на приобретение

ванны для подводного душа массажа VOD- 56

1.Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Ванна для подводного душа массажа VOD – 56  в комплектации для санатория – профилак-

тория «Горняк», взамен изношенной ванны VOD – 56 (Chirana), дата ввода в эксплуатацию

август 1985 года.

2.Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Ванна для подводного душа массажа VOD – 56 в комплектации.

Изделие должно состоять из формованной ванны из стеклопластика, облицовывается со всех

сторон кроющими панелями. Ванна в части входа пациента в ванну и в части, предназначенной

для сидения пациента должна быть снабжена противоскользкой отделкой. Для комфорта

и общего релакса пациента при приёме процедур должна быть формованная соответствующим

образом опора для спины, головы и локтей и в части ног также должна быть трёхступенчатая

опора для ног. На панели управления должен быть расположен впуск воды, направленный в сере-

дину ванны. На панели управления  должен находиться термометр, который должен показывать

температуру воды, подаваемой в ванну. Для отвода воды должно быть два перелива, в которые

попадает излишняя вода по всему периметру ванны через край перелива. На панели управле-

ния должен быть массажный шланг, законченный форсункой. Давление воды в шланге должно

измеряться манометром. Для гигиенической очистки ванны должен быть  ручной душ.

Далее на панели управления должны быть расположены маховички кранов для подвода холодной и горячей воды для душа,  холодной и горячей воды для ванны, кран регулировки массажного

давления  и регулятора воздуха в водяную струю. Под панелью управления должен быть располо-

жен насосный агрегат, закреплённый на раме и подключённый к пластмассовой системе распреле-

ления воды. Агрегат должен вводится в действие выключателем, расположенным на боковой стороне панели управления. Под ванной должны  располагаться  подвод холодной и горячей волы и подводящий кабель для подключения насосного агрегата  к электрической сети, Слив воды  в  ванне  должен быть  снабжён шаровым затвором. Кроме того, основание, к которому крепится ванна, должно держаться на ножках, которые регулируются по высоте. Для удобного входа пациентов в ванну должны быть переносные ступени, которые можно подавать с обеих сторон ванны.

.   Назначение и область применения:

Ванна  для подводного душа массажа VOD- 56 используется для лечебного массажа всего тела

пациента или его части  струёй воды, направленной с помощью массажного шланга под водой.

Комплект поставки:

1.Ванна VOD-56 – 1 шт.;

2.Ступени – 1 шт.;

3.Ручной душ – 1 шт.;

4.Уплотнение – 18/10 - 1 шт.;

5.Чистящее и дезинфицирующее средство для туалета «Тip» - 3 литра.

Основные технические характеристики:

1.Номинальное напряжение                                                                        3 х 400 В пер.

2.Номинальная частота                                                                                 50 Гц

3.Номинальная потребляемая мощность                                                     1 150 ВА

4.Подвод горячей и холодной воды                                                                2 х 1*

5.Макс. объём воды в ванне до края перелива                                                650 литров

6.Время наполнения ванны при макс. открытии впускных кранов

и давлении 300 кПа                                                                                            не более 6 минут

7.Время опоражнивания макс. объёма ванны                                                 4 минуты

8.Полезный объём ванны / прибл. 50-70 мм под краем перелива/                около 550 литров

9.Тип защиты от поражения электрическим током                                        I

10.Степень защиты                                                                                              IP 44

11.Масса                                                                                                                около 150 кг

12.Размеры ванны                                                                                                 2600 х 1000 х 1200

Поставляемая ванна должна соответствовать:

ГОСТ Р 50444 - 92 (разд. 3-4), ГОСТ Р 50267.0 - 92, ГОСТ Р 50267.0.2 – 2005, ГОСТ Р 50267.0.4 – 99, ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96

Требования безопасности и санитарной гигиены:

Соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе с   электроустановками.   ОСТ 42-21-16-86.

Функциональные характеристики и потребительские свойства:

- Уровень шума: макс. допустимый уровень шума не должен превышать 75 дБ (А). Степень подавления помех: на изделие распространяются предписания о подавлении помех в соответст-

вии с дополнением б-1979 к стандарту СТН 34 2860. Изделие типа «В» в соответствии с СТН ЕН

60 601 – 1;

- Надёжность, простота конструкции управления;

- Длительный срок службы, благодаря продуманной конструкции;

- Высокая степень защиты от повреждения и коррозии;

- Низкий уровень шума;

- Массаж всего тела пациента или его частей;

- Механическое и тепловое воздействие;

- Эргометричность  ванны.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на террито-

рии РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно данных техничес-

кого задания, документацию: паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.

На период гарантии сервисное обслуживание за счёт Исполнителя. Оборудование должно быть

новым, не используемым ранее.

2.3Требования к потенциальному участнику: наличие собственной  производственной базы или

наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя, опыт

работы на рынке по поставке подобного рода оборудования не менее трёх лет, наличие разреше-

ния на производство, продажу и применение поставляемой продукции на территории РФ.

3. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказывае-

мых  услуг:

3.1.Согласно  Приложения №1 к Договору (Спецификация).

4.Требования к сроку поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

4.1 Срок поставки оборудования согласовывается  с Заказчиком  перед заключением  Договора.

5.Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

5.1.Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования.

Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6.Требования к обслуживанию товара:

6.1.Устранять недостатки согласно гарантийных  обязательств. Расходы, связанные с устране-

нием недостатков оборудования в течение гарантийного срока несёт Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

7.1.Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,

г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное  горно - химическое объединение».

8. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых  работ, оказываемых

услуг:

8.1.Оборудование должно соответствовать: ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92,

ГОСТ Р50267.0.4-99,ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96.

9. Требования к результатам работ:

9.1.Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная  работа поставляемого обору-

дования, в течение гарантийного срока, указанного  в  документации, прилагаемой к данному

оборудованию.

10.Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ,

услуг, к обслуживанию  товара, к расходам на эксплуатацию товара:

10.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее

12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

От Поставщика:                                                   От Покупателя:

________________/                         /                    __________________/В.С. Святецкий/