ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 2014 года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку автоматизированного комплекса индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-302 (номенклатурная группа № 1.39- поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Начальник управления промышленной безопасности и надежности |  |
| __________________ | О.Х.Халимуллин |
| «___» _____________ 2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматизированного комплекса индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-302

  - Предмет договора

Поставка автоматизированного комплекса индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-302 (номенклатурная группа № 1.39- поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, комплектации, функциональным характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Применение | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-302, в .тч | Комплекс применяется для индивидуального дозиметрического контроля населения, персонала атомных станций, радиохимических производств, предприятий и учреждений, использующих источники ионизирующего излучения. | 1 | комплект |
| 1.1 | Термолюминесцентный считыватель СТЛ-302 | Считыватель термолюминесцентный СТЛ-302 предназначен для считывания с дозиметров ДВГ-01 и ДВГН-01 информации о накопленной дозе, считывания индивидуального кода дозиметра, предварительной обработки принятых данных и передаче номера дозиметра, кривой термовысвечивания (КТВ) и температурной характеристики в компьютер комплекса. | 1 | штук |
| 1.2 | программное обеспечение размещенное на CD диске | Программный комплекс «АКИДК-М» предназначен для ведения индивидуального дозиметрического контроля персонала предприятий различного профиля, от мелких и средних организаций, до предприятий с численностью персонала до нескольких десятков тысяч человек. | 1 | пакет |
| 1.3 | ЗИП (термопара – 2 шт, светофильтр – 2шт) |  | 1 | комплект |

* Данные взяты из Руководство по эксплуатации ЖБИТ1.280.007РЭ 2013г.

  - Технические требования

Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-302

предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы Hp(10). Комплекс применяется для индивидуального дозиметрического контроля населения, персонала атомных станций, радиохимических производств, предприятий и учреждений, использующих источники ионизирующего излучения. Комплекс может быть использован для аварийного дозиметрического контроля внешнего облучения персонала Dp(10). Комплекс измеряет индивидуальный эквивалент дозы Нр(10) фотонного излучения в диапазоне энергий от 0,020 до 20 МэВ. Комплекс измеряет индивидуальный эквивалент дозы Нр(10) нейтронного излучения в диапазоне энергий от 2,5*10-8 МэВ до 20 МэВ.

Считыватель термолюминесцентный СТЛ-302 входящий в состав комплекса, предназначен для считывания с дозиметров ДВГ-01 и ДВГН-01 информации о накопленной дозе, считывания индивидуального кода дозиметра, предварительной обработки принятых данных и передаче номера дозиметра, кривой термовысвечивания (КТВ) и температурной характеристики в компьютер комплекса. Считыватель СТЛ-302, входящий в состав комплекса, должен быть предназначен для работы в условиях, соответствующих следующим требованиям:

- Группе В1 ГОСТ 27451-87 по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха:

− температура окружающего воздуха от +10 °C до +35 °С;

− относительная влажность окружающего воздуха до 75 % при +30 °С.

- Группе Р1 ГОСТ 27451-87 по устойчивости к воздействию атмосферного давления:

− атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа.

- Группе L3 ГОСТ 27451-87 по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций.

- По уровню индустриальных радиопомех ГОСТ Р 51522.1-2011. Считыватель относится к техническим средствам класса «А», которые эксплуатируются вне жилых зданий и не подключаются к электросетям жилых зданий.

- Критерии качества функционирования «С» по ГОСТ Р 51522.1-2011, при испытаниях на помехоустойчивость:

− по ГОСТ Р 51317.4.2 степень жесткости испытаний – 3;

− по ГОСТ Р 51317.4.3 степень жесткости испытаний – 3;

− по ГОСТ Р 51317.4.4 степень жесткости испытаний – 3;

− по ГОСТ Р 51317.4.5 степень жесткости испытаний – 3;

− по ГОСТ Р 51317.4.6 степень жесткости испытаний – 3;

− по ГОСТ Р 51317.4.11 степень жесткости испытаний – 1;

− по ГОСТ Р 50648 степень жесткости испытаний – 4.

Технические характеристики считывателя СТЛ-302

      - Время установления рабочего режима комплекса должно составлять не более 15 мин.

- Время непрерывной работы комплекса должно составлять не менее 24 ч.

- Питание считывателя СТЛ-302 осуществляется от сети переменного тока частотой 47÷63 Гц и номинальным напряжением 90÷260 В. Питающее напряжение, и его частота определяются автоматически.

- Мощность, потребляемая считывателем СТЛ-302 от сети не превышает150 Вт.

- Комплекс по способу защиты человека от поражения электрическим током удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52319-2005.

- Импеданс между клеммами защитного проводника и каждой доступной частью, для которой установлено защитное соединение, не превышает 0,1 Ом.

- Электрическая изоляция между корпусом и контактами вилки сетевого питания считывателя СТЛ-302(ДТЛ) выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения 1,5 кВ частотой 50 Гц или постоянного напряжения того же значения. Сопротивление изоляции вышеуказанных цепей составляет не менее 50 МОм.

- - Согласно ГОСТ Р МЭК 536-94 комплекс относится к оборудованию класса «I».

Считыватель СТЛ-302 комплекса АКИДК-302 обеспечивает работу в следующих режимах:

- измерение дозы накопленной дозиметрами ДВГ-01, ДВГН-01;

- калибровка дозиметров ДВГ-01, ДВГН-01;

- отжиг дозиметров ДВГ-01, ДВГН-01;

- работа с базой данных дозиметров;

- тестирование комплекса.

В режиме тестирования считывателя СТЛ-302 комплекс обеспечивает выполнение следующих функций:

− проверку исправности линии связи между компьютером и считывателем;

− проверку исправности системы позиционирования и кинематики;

− проверку исправности работы системы нагрева считывателя;

− проверку исправности измерительного тракта считывателя с помощью встроенного опорного источника света;

− проверку аппаратных средств считывателя

Конструктивно-технические характеристики:

Масса:  считывателя СТЛ-302 − 17 кг;

Габаритные размеры:  считывателя СТЛ-302 − 540 х 280 х 215 мм;

На считыватель СТЛ-302 должна быть нанесена следующая маркировка согласно ГОСТ Р 52319-2005:

− наименование и условное обозначение считывателя;

− знак утверждения типа средства измерения;

− обозначение технических условий;

− товарный знак предприятия-изготовителя;

− порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

− дата изготовления;

− маркировка разъемов;

− маркировка элементов регулирования;

− маркировка электронных узлов

Состав считывателя СТЛ-302:

- Считыватель состоит из следующих функциональных блоков:

- - контроллер ФЭУ

- - узел ФЭУ

- - узел кинематический

- - узел нагревателя

- - блок питания

- контроллер кинематики

Программное обеспечение комплекса

Комплекс АКИДК-302 управляется унифицированным программным пакетом «АКИДК-М», объединяющим несколько программных продуктов различного функционального назначения.

Программный комплекс «АКИДК-М» предназначен для ведения индивидуального дозиметрического контроля персонала предприятий различного профиля, от мелких и средних организаций, до предприятий с численностью персонала до нескольких десятков тысяч человек.

Функционально программное обеспечение комплекса АКИДК-М разделено на две независимые части:

- ПО базы данных индивидуального дозиметрического контроля (БД ИДК) (организация единой базы данных персонала, поставленного на индивидуальный дозиметрический контроль, и обеспечение интерфейса оператора с этой базой данных);

- ПО рабочей станции – управление функционированием измерительной рабочей станции (процессом измерения); хранение и обработка обезличенных (без привязки к персоналу) дозиметрических данных.

Под рабочей станцией подразумевается персональный компьютер, с установленной системой управления базами данных (СУБД), к которому подключен один или несколько считывателей СТЛ  различных типов

Управление процессом измерения подразумевает управление аппаратными устройствами обработки дозиметров (считывателями СТЛ) в соответствии с определёнными алгоритмами, соответствующими конкретным операциям и режимам обработки дозиметров.

ПО рабочей станции включает в себя базу данных дозиметров (с индивидуальными калибровочными данными, и шаблонами обработки), базу измерений (полученные результаты, включая кривые термолюминесцентного высвечивания (КТВ) и температуры), таблицу экспорта для «Базы данных персонала» (собственно целевые данные для ПО БД ИДК).

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Безналичный расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика и документов подтверждающих качество продукции.

Требования к упаковке оборудования

Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции: сертификат об утверждении типа средств измерений АКИДК-302 и внесении  в Госреестр средств измерений, документы подтверждающие гарантийные обязательства, комплект технической документации (руководство по эксплуатации), формуляр (паспорт),  свидетельство с отметкой о первичной поверке на автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-302, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарным (товарно-транспортным) накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Требования к технической приемке продукции

Техническая приемка функциональных возможностей и соответствия заявленной по договору Продукции (с программным обеспечением), требованиям установленной модификации АКИДК-302 производится на территории Поставщика совместно с представителями Покупателя.

Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

- Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Поставщик должен:

Обеспечить доставку продукции с комплектом отгрузочных документов (товарная (товарно-транспортная) накладная, счет-фактура, документами, подтверждающими качество продукции) на склад ФГУП «Атомфлот» своими силами и за счет собственных средств.

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет ремонт или (при невозможности ремонта) замену неисправного оборудования по договоренности, с момента получения письменного обращения Покупателя.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты завоза материалов предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок до «31» декабря 2014г. Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

Ведущий инженер группы

индивидуального дозиметрического

контроля СРБ и ЭК                                                                                                    В.Е.Гулин

| Начальник СРБ и ЭК управления промышленной безопасности и надежности |  |  |  | С.Д.Ненаглядов |
| --- | --- | --- | --- | --- |