«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«09» октября 2012 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

открытый запрос ценовых котировок в электронной форме

на право заключения договора поставки Автоматизированной установки для определения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла по ГОСТ 6581-75 и IEC60247 на частоте сети 50Гц, с первичной проверкой для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прибор предназначается для измерения:

- тангенс угла диэлектрических потерь

- диэлектрической проницаемости

- электрической емкости

- напряжения, приложенное к измерительной ячейке

- температуры пробы трансформаторного масла

Технические характеристики установки:

Параметр, Значение
Диапазон измерений тангенса угла потерь, 0,0001 - 1,0 (0,01% - 100%)
Погрешность при измерении тангенса угла потерь, ±(0,01 tg + 0,0002)
Действующее напряжение, приложенное к измерительной ячейке, соответствующее напряженности поля 1МВ/м, В 2000
Диапазон измерений рабочего напряжения, В 0 - 2700
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении рабочего напряжения, % 1,0
Диапазон измерений емкости, пФ 5 - 50
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении емкости, % ±(0,5 + tg)
Диапазон работы нагревателя, °С 10 - 100
Точность измерения температуры, °С ±1
Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 градусов (с проведением измерений через 10 градусов), мин. 30
Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 градусов (с проведением измерений через 10 градусов) и остывание, мин. 80
Измерительная ячейка по ГОСТ 6581-75 трехэлектродного типа (описание)
Объем ячейки, см3 13 - 14
Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В 205 - 235
Потребляемая мощность, кВА, не более 0,3
Габаритные размеры, мм 405 x 260 x 90
Вес, кг, не более 5
Установка может работать с шестью разными ячейками, параметры которых сохраняются в энергонезависимой памяти и доступны для просмотра из меню.

Установка сохраняет в энергонезависимой памяти до 2000 последних измерений. В комплект поставки должно входит программное обеспечение на компакт-диске, позволяющее переписать из установки в персональный компьютер файл, содержащий результаты измерений. ПК подключается к установке через последовательный интерфейс RS232C.