Экспертное заключение

	По результатам рассмотрения предложений о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров участников (далее – предложения участников) открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку:

	Настольный электронный сканирующий микроскоп типа HITACHI TM-3000 или эквивалент

	(предмет закупки)

	Номер извещения о проведении процедуры закупки
	83-1664-41

	сообщаем следующее: 

	1. предложения участников 
	ЗАО «Процесс и контроль»

	соответствуют требованиям технического задания;

	2. предложения участников 
	ООО «Мелитэк» 

	не соответствуют требованиям технического задания.

	 2.1. Обобщенные сведения по предложениям участников, не соответствующим требованиям технического задания приведены в таблице:

	
	Требования ТЗ
	Предложение участника № 3
	Примечания

	1
	Увеличение 15-30000х
	От 80х до 45000х
	Минимальный диапазон увеличения не соответствует ТЗ

	2
	Электронная пушка
	Вольфрамовый катод (центрированный картридж)
	Информация отсутствует
	-

	3
	Конденсатор
	Постоянный магнит
	Информация отсутствует
	-

	4
	Конденсор
	Постоянный магнит и электромагнитная линза
	Информация отсутствует
	-

	5
	Компенсация астигматизма
	8-ми полюсная электромагнитная линза
	Информация отсутствует
	-

	6
	Сканирующая катушка
	2-х стадийная отклоняющая катушка
	Информация отсутствует
	-

	7
	Апертурная диафрагма
	диаметр 150 мкм
	Информация отсутствует
	-

	8
	Электрический сдвиг изображения
	±50мкм (D=4,5мм)
	Информация отсутствует
	-

	9
	Максимальный размер образца
	Диаметр: не менее 70 мм
Высота: не менее 50мм
	Диаметр до 25 мм, высота до 30 мм.
	Предлагаемые размеры образца не соответствуют требованиям ТЗ

	10
	Контроль вакуума
	датчик Пирани
	Информация отсутствует
	-

	11
	Время откачки
	менее 3-х минут от атмосферных условий до рабочих
	Время откачки воздуха: Электронно-оптический режим 30 сек. Оптический 5 сек.
	Не указаны от каких условий

	12
	Вакуум, остаточное давление не выше
	Стандартный режим: 

- электронная пушка: 5х10-3Па;

- камера для образца: 1-15Па

Режим снятия зарядки с образца:

- электронная пушка: 5х10-2Па;

- камера для образца: 30-50Па
	Информация отсутствует
	

	13
	Вакуумный насос
	Форвакуумный диафрагменный насос  с производительностью не менее 1м3/час,
Турбомолекулярный насос с производительностью не менее 30л/с
	Вакуумные насосы: форвакуумный диафрагменный насос и турбомолекулярный насос (интегрированный)
	Не указана производительность

	14
	Операционная система должна быть не хуже
	Русифицированная Microsoft ®, Windows ® 7 Professional
	Информация отсутствует
	

	15
	Режим сканирования
	Поиск (1 с/кадр) Подтверждение изображения (10 с/кадр)                  Настройка изображения (0,25 с/кадр)                Статическое изображение                Режим сканирования (40 с/кадр)
	Информация отсутствует
	

	16
	Защитное устройство
	Функция защиты от перегрузки по току
	Информация отсутствует
	

	17
	Импульсный процессор
	Моноблочный,          размер не более           228×116×66 мм,       вес не более 1 кг.

Материал корпуса: металл
	Информация отсутствует
	

	18
	Активная площадь
	не менее 30мм2
	Активная площадь детектора – 25 мм2
	Не соответствует ТЗ

	19
	Многоканальный анализатор
	4 096 каналов              (5 эВ/канал)
	Многоканальный анализатор, 2048 каналов ( энергия 10эВ на канал)
	Не соответствует ТЗ

	20
	Качественный анализ
	Автоматическая и ручная идентификация пиков
	Автоматический анализ пиков
	Не указанно есть ли возможность ручной идентификации

	21
	Количественный анализ
	Безэталонный
	Информация отсутствует
	

	22
	Диапазон определяемых элементов
	B(5)-Am(95)
	Определение элементов от C(углерод) до Am (Америций)
	Определение от шестого элемента, не соответствует ТЗ

	23
	Элементное картирование
	Разрешение 1024 × 768, 640 × 480, 320 × 240 точек.

Максимальное количество измеряемых элементов:32

Смешивание карт: 3 элемента
	Информация отсутствует
	

	24
	Комплект поставки
	
	

	
	- Настольный электронный сканирующий микроскоп;                                                                    

- Катод, установленный в картридже (10шт), 4 комплекта;                                      - Энергодисперсионный спектрометр QUANTAX 70 для ТМ-3000;
- Набор для EDX;(вакуумный фланец -1 шт., комплект проводов(провод питания, провод подключения электронного блока к детектору))

- Объективная диафрагма, 5шт;                                                                 - Диафрагма для конденсорной линзы 20 шт./уп.;                            - Проводящий углеродный скотч ширина 20 мм, длина 20 м., 5 шт;                                                                                                    - Проводящий углеродный скотч ширина 50 мм, длина 20 м., 5шт;                                                                                                    - Столик образца, 25х10 мм, 50 шт.; 
- Ноутбук для микроскопа не хуже (экран 15”, процессор не хуже Intel CORE 2Duo 2ГГц, 2Гб ОЗУ)
- форфакуумный диафрагменный насос, 1 шт.

- турбомолекулярный насос, 1 шт.
	Стандартный держатель образцов. Держатель для нетокопроводящих образцов. Стартовый набор расходных материалов (проводящий углеродный скотч, столики образца). Система состоит: модуль получения изображений с системой ЭДС микроанализа, сенсорный дисплей 19”, мышь, программный пакет Pro Suite, поворотная кнопка для управления, мембранный вакуумный насос, турбомолекулярный насос (интегрированный), источник питания, флэш карта памяти USB 2.0
	Комплектация указана не полностью, отсутствует количество и размеры дополнительных принадлежностей. Отсутствует ноутбук, нет его замены.

	
	
	
	


